FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/95/2009 – pakiet nr 2 Kardiomonitor transportowy - 1 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup 1 kardiomonitora transportowego wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

##### Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2009 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| Kardiomonitor z oprzyrządowaniem i ciśnieniem inwazyjnym SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametr oferowany - oświadczyć TAK/ NIE oraz podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie przenośne | Monitor przeznaczony do użytku w szpitalach i oddziałach pomocy doraźnej, do pracy stacjonarnej i podczas transportu. Monitor odporny na wstrząsy i wibracje, małe wymiary i lekki (parametry poniżej). Monitor - urządzenie elektrycznym klasy II z podwójną izolacją zabezpieczającą; bez złącza ekwipotencjalnego. Odporność na wstrząsy - przeciążenia do 50g. Odporność na wibracje - spełniający normę RTCA DO-160D w kategorii C.(Testy uwzględniające wytrząsanie o następujących parametrach: 0.02 g2/Hz od 10 do 500Hz, następnie liniowa zmiana do 0.002 g2/Hz przy 2000Hz. Wytrząsanie po jednej godzinie w każdej osi, w sumie przez 3 godziny w czasie testu) | TAK |  |
| 2 | Zasilanie bateryjne/ zasilanie 220V | Zasilanie akumulatorowe lub poprzez zewnętrzny zasilacz sieciowy klasy I, 220/240V i 50/60 Hz. Ponadto możliwość zasilania wprost ze źródła napięcia stałego 12-28V / 25W (np. akumulator samochodowy). | TAK |  |
| 3 | Rodzaj baterii i całkowita pojemność | Szczelny kwasowo-ołowiowy akumulator o napięciu 8V i pojemności 5,4Ah. | TAK |  |
| 4 | Czas pracy na baterii, min i max, przy wszystkich monitorowanych parametrach | Typowy czas pracy monitora wyłącznie na zasilaniu bateryjnym wynoszący co najmniej 3 godziny. Czas ładowania akumulatora wynoszący od 6 do 8 godzin - przy wyłączonym monitorowaniu oraz od 8 do 12 godzin – przy włączonym monitorowaniu. | TAK |  |
| 5 | Budowa kompaktowa | Monitor o zwartej budowie do łatwego przenoszenia. Wymiary: wysokość 28.8 cm; szerokość 24.4 cm; głębokość 19.7 cm. | TAK TAK |  |
| 6 | Ekran kolorowy | Graficzny kolorowy ekran typu TFT (Thin Film Transistor) z aktywną matrycą o przekątnej 8.4” i rozdzielczości VGA (640 x 480 punktów ; 0.267 mm/punkt ; kontrast 150:1, typowa luninancja 200 cd/m2). Kąt widzenia 40° w pionie, TAK60° w poziomie, przy kontraście większym niż 10:1. Każdy mierzony parametr wyróżniony własnym kolorem - wartości numeryczne w tym samym kolorze co krzywe dynamiczne. Dotykowe sterowanie pracą monitora za pomocą wyświetlanych na ekranie przycisków, lecz nie poprzez reakcję na podczerwień Ekran zaprojektowany na nie mniej niż milion przełączeń w każdym polu dotykowym. Jednoczesne wyświetlanie czterech krzywych dynamicznych. Możliwość pracy monitora w trybie demonstracyjnym, służącym do nauki posługiwania się nim z możliwością również wykonania rzeczywistego pomiaru NIBP | TAK |  |
| 7 | Ciężar kompletnego urządzenia | DO 6.3 kg | TAK |  |
| 8 | Zabezpieczenia przed zakłóceniami | Aparat posiadajacy pełne zabezpieczenie przed impulsami defibrylacji i przed zakłóceniami elektrochirurgicznymi; każdy kanał pomiarowy zaopatrzony w układ tłumienia zakłóceń elektrochirurgicznych ESIS (Electrosurgery interference suppression). Filtr sieciowy 50Hz. Wybór pasma pomiarowego EKG. Ponadto opisane w sekcjach dotyczących pomiaru NIBP oraz SpO2, opatentowane programy eliminacji zakłóceń powstających podczas transportu lub u pobudliwych pacjentów. | TAK |  |
| 9 | Monitorowanie dorosłych i dzieci | Aparat posiadajacy programowane tryby pracy, w zależności od wieku pacjenta: (1) tryb noworodkowy – od 0 do 44 tygodnia; (2) pediatryczny – od 44 tygodnia do 9 roku; (3) dla dorosłych – powyżej 9 roku. Z Istniejącymi fabrycznymi ustawieniami pomiarowymi dla każdego trybu pracy, lecz z możliwością dla operatora w każdym trybie pracy zapamiętania swojego profilu i zaprogramowania monitora tak, aby po ponownym włączeniu automatycznie ustawił się w pożądanym trybie pracy z ustawieniami fabrycznymi albo w zapamiętanym profilu użytkownika. | TAK |  |
| 10 | Mocowanie do łóżka i noszy | Monitor posiadający integralny uchwyt do mocowania na łóżku, noszach lub szynie. W opcji uchwyty do mocowania w systemie GCX, na ścianie lub stojaku. Każdy uchwyt umożliwiający natychmiastowe zdjęcie monitora. | TAK |  |
| EKG | TAK |  |
| 1 | Minimum pięć odprowadzeń | Pomiar odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF i V. Pasmo pomiarowe regulowane dla każdego trybu pracy (noworodki, dzieci, dorośli), przy maksymalnym zakresie od 0.05 Hz do 120 Hz. Pomiar tętna w zakresie od 25 do 300 na minutę, z dokładnością ±3 uderzenia serca / min. lub 3%. Trzy prędkości kreślenia wykresu: 12.5 / 25 / 50 mm/sek. Możliwość zatrzymania wybranego fragmentu wykresu. Wyjście sygnału synchronizacji dla defibrylatora. | TAK |  |
| 2 | Sygnalizacja braku kontaktu | Dla każdego odprowadzenia sygnalizacja braku kontaktu elektrod - ze wskazaniem odprowadzenia. | TAK |  |
| 3 | Regulacja głośności QRS | Regulacja głośności tonu na trzech poziomach. | TAK |  |
| 4 | Wykrywanie zespołów QRS | Dla pracy w trybach dla dorosłych i dzieci: od 0.22 do 5.0 mV, przy czasie trwania od 70 do 120 ms; dla noworodków: 0.1 do 5.0 mV, przy czasie trwania od 40 do 120 ms. | TAK |  |
| 5 | Wzmocnienie sygnału w cm/mV | Regulacja wzmocnienia na poziomach: 4 / 2 / 1 / 0.5 / 0.2 mv/cm | TAK |  |
| 6 | Wykrywanie impulsów wszczepionego stymulatora | Wykrywanie dla impulsów o czasie trwania 0.1ms przy amplitudzie od ±3mV do ±700mV, oraz czasie trwania od 0.2ms do 2ms przy amplitudzie od ±2mV do ±700mV. | TAK |  |
| NIBP | TAK |  |
| 1 | Dokładność pomiaru | Statyczna dokładność pomiaru nie gorsza niż ± 3 mmHg. W celu eliminacji zakłóceń pomiaru. Pomiar NIBP synchronizowany do pomiaru EKG w celu zapewnienia mniejszego procentowego błędu. Możliwość pomiaru na mankietach 8-13/12-19/17-25/23-33/31-40/38-50 (cm). Zawór bezpieczeństwa otwierany przy krytycznym ciśnien iu odpowiednio do trybu pracy. | TAK |  |
| 2 | Pomiar tętna | Pomiar tętna w zakresie od 30 do 220 na minutę. | TAK |  |
| 3 | Pomiar ciśnienia skurczowe, rozkurczowe, średnie | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: 25-120, noworodki / 30-160, dzieci / 30-260, dorośli (mmHg). Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: 10-105, noworodki / 15-130, dzieci / 20 – 235, dorośli (mmHg). Wartości średnie mierzone adekwatnie do wartości skurczowego i rozkurczowego ciśnienia. | TAK |  |
| 4 | Pomiar ręczny i automatyczny | Pomiar wyzwalany ręcznie lub automatycznie – z programowanym interwałem, co najmniej co 30 sekund, albo co 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 15 / 30 i 60 minut. Możliwość automatycznego ponowienia pomiaru po czasie nie krótszym niż 2 sekundy, przez okres 5 minut (opcja turbocuf). | TAK |  |
| TEMPERATURA | TAK |  |
| 1 | 2 kanały jednoczasowego pomiaru | Jednoczesny pomiar temperatury z dwóch kanałów, przy monitorowaniu innych parametrów. Zakres od 0 do 50 0C, z dokładnością 0.10C (od 10 do 50 0C) i 0.2 0C (od 0 do 100C ). Pomiar różnicy temperatur pomiędzy kanałami. | TAK |  |
| 2 | Pomiar temperatury skórnej i głębokiej | Czujniki powierzchniowe, przełykowe i rektalne, dla dorosłych i dla dzieci. | TAK |  |
| PULSOKSYMETRIA | TAK |  |
| 1 | Zapis numeryczny i falowy | Mierzenie absorpcji promieniowania w hemoglobinie, w czerwieni i podczerwieni. Pomiar w zakresie od 0 do 100%. Zapis numeryczny i falowy. Posiadający możliwość synchronizacji z pomiarem EKG w celu eliminacji zewnętrznych zakłóceń (funkcja C-LOCK). Pomiar tętna w zakresie od 25 do 250 na minutę i dokładnością ±3 uderzenia serca / min. lub 3%. Regulacja czasu trwania pomiaru w celu eliminacji zakłóceń: 2-3 / 5-7 / 10-15 sekund. Pełen asortyment czujników wielorazowego i jednorazowego użytku, dla niemowląt, dzieci i dorosłych. | TAK |  |
| 2 | Dokładność pomiaru | Dokładność ±3 cyfry w zakresie od 50 do 100 % (±2 cyfry w trybie dla dorosłych i zakresie od 70 do 100%). | TAK |  |
| CIŚNIENIE INWAZYJNE | TAK |  |
| 1 | Zakres ciśnień | Zakres pomiarowy ciśnienia: od - 30 do 300 mmHg. Zerowanie układu pomiarowego w zakresie ± 200 mmHg. Cyfrowo filtrowane pasmo pomiarowe, w zakresie od DC do 20Hz. Pomiar ciśnienia P1, P2, ART, PA, CVP, ICP, oraz UA i UV dla noworodków ; skurczowego, rozkurczowego i średniego (do wyboru przez Użytkownika). Możliwość stosowania tensometrycznych czujników mostkowych różnych producentów, o czułości 5 µV/ V/ mmHg : Również możliwość zastosowania czujników kompatybilnych z monitorami HP | TAK |  |
| 2 | Pomiar pulsu | Zakres pomiarowy tętna: od 25 do 250 / min. | TAK |  |
| 3 | Dokładność pomiaru | Dokładność pomiaru nie gorsza niż ±2 mmHg lub 2%. | TAK |  |
| SATURACJA SpO2 | TAK |  |
| 1 | Zakres pomiarowy | Pomiar w zakresie 0-100%. Mierzenie absorpcji promieniowania w hemoglobinie, w czerwieni i podczerwieni. | TAK |  |
| 2 | Dokładność pomiaru | Dokładność ±3 cyfry w zakresie od 50 do 100 % (±2 cyfry w trybie dla dorosłych i zakresie od 70 do 100%). | TAK |  |
| INNE | TAK |  |
| 1 | Trendy wszystkich monitorowanych parametrów | Numeryczne przedstawienie trendów na ekranie monitora, z wyróżnieniem kolorem czerwonym wartości wykraczających poza granicę alarmu. Trendy dla NIBP, IBP,T1, T2, ΔT, HR, SpO2, ETCO2, INCO2, częstości oddechu. 128 odczytów pomiaru NIBP oraz pomiar co 2 min. pozostałych innych parametrów, przez okres 5 godzin. | TAK |  |
| 2 | Alarm wszystkich monitorowanych parametrów | Alarm pacjenta sygnalizowany tonem akustycznym a na wyświetlaczu migającym, w kolorze czerwonym, wskaźnikiem przekroczonej wartości. Alarm dla bezdechu W tabeli trendów wielkości pomiarowe wykraczające poza granice alarmu wyróżnione czerwonym kolorem. Możliwość zawieszenia alarmu na 90 sekund. Możliwość wyłączenia alarmu (z wyjątkiem alarmu dla bezdechu). Ostrzegawcza sygnalizacja zawieszenia (kolor żółty) albo wyłączenia alarmu (kolor czerwony). | TAK |  |
| 3 | Możliwość indywidualnego ustawiania alarmów | Ręczne albo automatyczne ustawianie granic alarmów dla każdego monitorowanego parametru . | TAK |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.											                																																		  ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).