FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/95/2009 – pakiet nr 7 System monitorujący 6 szt. Monitorów + 1 stanowisko centralnego nadzoru

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup Systemu monitorującego:  6 szt. Monitorów + 1 stanowisko centralnego nadzoru wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2009 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia - monitorów funkcji życiowych – 6 szt.:

| Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Potwierdzić lub podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |
| 1 | Fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2009 | TAK |  |
| 2 | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami. Wszystkie mierzone parametry dostępne w postaci jedno lub wieloparametrowych wymiennych modułów odłączanych od jednostki centralnej monitora. Prostota wymiany modułów.Przenoszenie modułów pomiędzy monitorami w czasie pracy, z automatyczną rekonfiguracją ustawień monitora. Możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje dostępne w postaci wymiennych modułów. Pomiar wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. | TAK |  |
| 3 | Waga monitora bez akumulatorów i modułów max. 10 kg | TAK |  |

Ekran

| 4. | Ekran kolorowy, pojedyńczy, wbudowany w obudowę monitora, aktywną matrycą TFT, Przekątna ekranu min. 12” | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na ekranie. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika | TAK |  |
| 6. | Rozdzielczość ekranu min. 800x600 | TAK |  |

Obsługa

| 7 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy | TAK |  |

Zasilanie

| 9. | Zasilanie AC 230V +- 10%, 50 Hz, max. 16A | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 60 minut | TAK |  |
| 11. | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów) | TAK |  |

Praca w sieci

| 12. | Monitor z opcją pracy w sieci. Komunikacja pomiędzy monitorami, podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali | TAK |  |

Alarmy

| 14. | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika | TAK |  |
| 16. | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu | TAK |  |
| 17. | Historia alarmów min. 50 zdarzeń wraz z min. 4 krzywymi. | TAK |  |

Zapamiętywanie danych

| 18. | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych partametrów min. 24 godzin | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Jednoczasowa prezentacja min. 2 parametrów w trendzie graficznym | TAK |  |

Mierzone parametry

| 20 | EKG – 6x - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1) - Możliwość tworzenia raportów 12 odprowadzeniowego EKG z opisem - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min. 15-300 ud./min. Akcesoria: -przewód EKG do min. 3 odprowadzeniowego EKG – 6 sztuk | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Analiza odcinka ST -6x Ciągła analiza odcinka ST. Możliwośćprezenctacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. Zakres pomiarowy: -20 : (+) 20 mm | TAK |  |
| 22 | Analiza arytmii – 6x Rozpoznawanie min. 20 rodzajów zaburzeń | TAK |  |
| 23 | Oddech – 6x Pomiar oddechu metodą impedacyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10-40 sekund. | TAK |  |
| 24 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi – 6x Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0-2 godzin z możliwością dodatkowych pomiarów ręcznych. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej – alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min. 20-270 mmHg Akcesoria: wężyk łączący mankiet z monitorem – 6 szt. - mankiet dla dorosłych – 6 szt. | TAK |  |
| 25 | Pomiaru saturacji – 6x Pomiar SpO2 z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna, z wykluczeniem artefaktów ruchowych metodą Masimo lub równoważny. Zakres pomiarowy SpO2 min. 0-100% Zakres pomiarowy pulsu min: 30-300 ud./min. Akcesoria: - czujnik na palec dla dzieci i dorosłych – 6 szt. | TAK |  |
| 26 | Pomiaru temperatury x 6 pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy min.: 0-45 ° C. Akcesoria: - czujnik do pomiaru temperatury centralnej lub obwodowej 6 szt. | TAK |  |
| 27 | Możliwość rozbudowy o jednoczesny pomiar SpO2 w 2 kanałach | TAK |  |
| 28 | Możliwość rozbudowy o pomiar BIS | TAK |  |
| 29 | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Podać obsługiwane urządzenia. | TAK |  |
| 30 | Możliwość rozbudowy o pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej - z wykorzystaniem pojedyńczej stymulacji | TAK |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy o ciągły, inwazyjny pomiar rzutu minutowego serca metodą PiCCO | TAK |  |

Inne

| 32. | Mocowanie monitora do ściany z możliwością regulacji położenia monitora wraz z koszykiem na akcesoria. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2009 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia - stanowiska centralnego nadzoru – 1 szt.

| Lp | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Potwierdzić lub podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitorowanie min. 8 stanowisk pacjenta. Wyposażona w pojedyńczy ekran typu LCD – TFT, kolorowy, min. 17”. Rozdzielczość wyświetlania min. 1280x1024 | TAK |  |
| 2. | Ilość jednocześnie wyświetlanych przebiegów dynamicznych (krzywych) z jednego monitora przyłóżkowego: min. 2 krzywe. Identyfikacja łóżka, na którym wystąpił alarm na ekranie centrali. | TAK |  |
| 3. | Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora z sieci. | TAK |  |
| 4. | Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 72h. | TAK |  |
| 5. | Komunikacja z użytkownikiem poprzez „mysz” i klawiaturę – oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 6. | Wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów min. 3 stopnie | TAK |  |
| 7. | Historia alarmów: min. 150 | TAK |  |
| 8. | Sieć monitorowania LAN do komunikacji z monitorami przyłóżkowymi | TAK |  |
| 9. | Przesyłanie alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali oraz pomiędzy monitorami | TAK |  |
| 10. | Możliwość przesyłania danych pomiędzy monitorami a centralą oraz pomiędzy monitorami również w czasie wyłączenia centrali | TAK |  |
| 11. | Interaktywna komunikacja centrali z monitorami. Możliwość regulacji granic alarmów z centrali w monitorach przyłóżkowych | TAK |  |
| 12. | Możliwość ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze z monitora centralnego | TAK |  |
| 13. | Drukarka laserowa format A4. Wydruki danych cyfrowych oraz krzywych dynamicznych z centrali oraz monitorów przyłóżkowych – stanów alarmowych oraz na życzenie użytkownika. Wydruki z monitorów przyłóżkowych zapewnione w razie uszkodzenia monitora centralnego. | TAK |  |
| 14. | Powyższa współpraca możliwa ze wszystkimi oferowanymi monitorami | TAK |  |
| 15. | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie. | TAK |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.											                																																		 							 ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).