FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/19/2010

Pakiet nr  8–kolumny anastezjologiczne 3szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup fabrycznie nowych 3 kolumn anastezjologicznych wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

I. KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA, PODWÓJNA – 1 kpl.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne (WARUNKI GRANICZNE) | Wymagany parametr graniczny | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna składająca się z zespołu dwóch głowic zawieszonych na dwóch obrotowych wysięgnikach dwuramiennych | TAK Opisać |  |
|  | Zasięg każdej z sekcji kolumny mierzony od osi obrotu każdego z wysięgników (punkt mocowania wysięgnika) do osi obrotu głowicy zasilającej min. 160 cm. | TAK Podać |  |
|  | Kolumna wyposażona w pneumatyczny układ hamulcowy, gwarantujący stabilne zablokowanie w wybranej pozycji obu par ramion kolumny. | TAK Opisać |  |
|  | Udźwig netto każdej sekcji kolumny - waga sprzętu i wyposażenia anestezjologicznego, które może być zamocowane (ustawione na półkach lub podwieszone) na każdej z głowic kolumny, powyżej 120 kg. Udźwig netto kolumny = nośność ramion pomniejszona o ciężar elementów łączących, głowicy zasilającej z jej wyposażeniem i uzbrojeniem. | TAK Podać |  |
|  | Z przodu głowic zasilającej zainstalowane uchwyty / szyny do mocowania półek i innego wyposażenia dodatkowego umożliwiające bezstopniową regulację wysokości zawieszenia, przez Użytkownika, mocowanych doń elementów. | TAK Podać |  |
|  | Na bocznych ściankach głowic zasilających zainstalowane: a) punkty poboru gazów medycznych: tlen – 2 szt. sprężone powietrze – 3 szt. próżnia – 3 szt. b) manometry – 1 szt./typ pkt. poboru c) gniazda elektryczne 230 V – 12 szt. d) bolce ekwipotencjalne – 12 szt. e) gniazdo RJ-45 – 4 szt. f) gniazdo BNC – 1 szt. Punkty poboru gazów medycznych kompatybilne z istniejącymi w szpitalu trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu. | TAK Podać |  |
|  | Z przodu głowic zasilających zainstalowane: półka – 2 szt. półka z uchwytami do pozycjonowania kolumny i przyciskami do zwalniania blokady obrotu ramion – 1 szt. uchwyt pod monitor – 1 szt. drążek z wieszakami do kroplówek – 2 szt. | TAK Podać |  |
|  | Szerokość półek (bez szyn i nakładek) powyżej 45 cm, głębokość powyżej 45 cm . Półki wyposażone w boczne szyny montażowe umożliwiające zawieszanie drobnego wyposażenia. Wszystkie narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką i szynami nakładkami z tworzywa sztucznego. | TAK Podać |  |
|  | Możliwość rozmieszczenia półek w odległości co najmniej 90 cm licząc od górnej krawędzi półki dolnej do dolnej krawędzi półki górnej | TAK Podać |  |
|  | Każda z półek wyposażona w schowek na nadmiar kabli. | TAK Opisać |  |
|  | Uchwyt pod monitor: udźwig min. 8 kg długość min. 40 cm możliwość regulacji ustawienia monitora we wszystkich płaszczyznach: obrót, regulacja wysokości, kąt nachylenia | TAK Opisać |  |
|  | Drążek z wieszakami do kroplówek wyposażony w 4 haki do podwieszania mocowany na parze ramion obrotowych względem punktów mocowania do głowicy o długości min. 30 cm | TAK Opisać |  |
|  | Gwarancja na min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Zgłoszenie / wpis do rejestru wyrobów medycznych / Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (nie później niż z dostawą) | Tak |  |

Do składanej oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć projekt oferowanej kolumny, w którym potwierdzone będą wymagane parametry geometryczno - nośne kolumny.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE” -  musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.											       		                																					............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).

## II. KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 1 szt.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne (WARUNKI GRANICZNE) | Wymagany parametr graniczny | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna składająca się z głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. | TAK Opisać |  |
|  | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej min. 160 cm . | TAK Podać |  |
|  | Kolumna wyposażona w pneumatyczny układ hamulcowy, gwarantujący stabilne zablokowanie w wybranej pozycji obu par ramion kolumny. | TAK Opisać |  |
|  | Udźwig netto kolumny - waga sprzętu i wyposażenia anestezjologicznego, które może być zamocowane (ustawione na półkach lub podwieszone) na głowicy kolumny, powyżej 120 kg. Udźwig netto kolumny = nośność ramion pomniejszona o ciężar elementów łączących, głowicy zasilającej z jej wyposażeniem i uzbrojeniem. | TAK Podać |  |
|  | Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane uchwyty / szyny do mocowania półek i innego wyposażenia dodatkowego umożliwiające bezstopniową regulację wysokości zawieszenia, przez Użytkownika, mocowanych doń elementów. | TAK Podać |  |
|  | Na bocznych ściankach głowicy zasilającej zainstalowane: a) punkty poboru gazów medycznych: tlen – 2 szt. sprężone powietrze – 2 szt. próżnia – 2 szt. podtlenek azotu – 1 szt. dwutlenek węgla – 1 szt. b) manometry – 1 szt./typ pkt. poboru c) odciąg gazów anestetycznych – 1 szt. d) gniazda elektryczne 230 V – 12 szt. e) bolce ekwipotencjalne – 12 szt. f) gniazdo RJ-45 – 4 szt. g) gniazdo BNC – 1 szt. Punkty poboru gazów medycznych kompatybilne z istniejącymi w szpitalu trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu. | TAK Podać |  |
|  | Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane: półka – 2 szt. półka z uchwytami do pozycjonowania kolumny i przyciskami do zwalniania blokady obrotu ramion – 1 szt. uchwyt pod monitor – 1 szt. | TAK Podać |  |
|  | Szerokość półek (bez szyn i nakładek) powyżej 45 cm, głębokość powyżej 45 cm . Półki wyposażone w boczne szyny montażowe umożliwiające zawieszanie drobnego wyposażenia. Wszystkie narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką i szynami nakładkami z tworzywa sztucznego. | TAK Podać |  |
|  | Możliwość rozmieszczenia półek w odległości co najmniej 90 cm licząc od górnej krawędzi półki dolnej do dolnej krawędzi półki górnej | TAK Podać |  |
|  | Każda z półek wyposażona w schowek na nadmiar kabli. | TAK Opisać |  |
|  | Uchwyt pod monitor: udźwig min. 8 kg długość min. 40 cm możliwość regulacji ustawienia monitora we wszystkich płaszczyznach: obrót, regulacja wysokości, kąt nachylenia | TAK Opisać |  |
|  | Gwarancja na min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Zgłoszenie / wpis do rejestru wyrobów medycznych / Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim nie później niż z dostawą) | Tak |  |

Do składanej oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć projekt oferowanej kolumny, w którym potwierdzone będą wymagane parametry geometryczno - nośne kolumny.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE” -  musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.											                									              						    ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).

## III. KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 1 szt.

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne (WARUNKI GRANICZNE) | Wymagany parametr graniczny | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna składająca się z głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. | TAK Opisać |  |
|  | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej min. 160 cm . | TAK Podać |  |
|  | Kolumna wyposażona w pneumatyczny układ hamulcowy, gwarantujący stabilne zablokowanie w wybranej pozycji obu par ramion kolumny. | TAK Opisać |  |
|  | Udźwig netto kolumny - waga sprzętu i wyposażenia anestezjologicznego, które może być zamocowane (ustawione na półkach lub podwieszone) na głowicy kolumny, powyżej 110 kg. Udźwig netto kolumny = nośność ramion pomniejszona o ciężar elementów łączących, głowicy zasilającej z jej wyposażeniem i uzbrojeniem. | TAK Podać |  |
|  | Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane uchwyty / szyny do mocowania półek i innego wyposażenia dodatkowego umożliwiające bezstopniową regulację wysokości zawieszenia, przez Użytkownika, mocowanych doń elementów. | TAK Podać |  |
|  | Na bocznych ściankach głowic zasilających zainstalowane: a) punkty poboru gazów medycznych: tlen – 2 szt. sprężone powietrze – 3 szt. próżnia – 3 szt. b) manometry – 1 szt./typ pkt. poboru c) gniazda elektryczne 230 V – 12 szt. d) bolce ekwipotencjalne – 12 szt. e) gniazdo RJ-45 – 4 szt. f) gniazdo BNC – 1 szt. Punkty poboru gazów medycznych kompatybilne z istniejącymi w szpitalu trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu. | TAK Podać |  |
|  | Z przodu głowic zasilających zainstalowane: półka – 2 szt. półka z uchwytami do pozycjonowania kolumny i przyciskami do zwalniania blokady obrotu ramion – 1 szt. uchwyt pod monitor – 1 szt. drążek z wieszakami do kroplówek – 2 szt. | TAK Podać |  |
|  | Szerokość półek (bez szyn i nakładek) powyżej 45 cm, głębokość powyżej 45 cm . Półki wyposażone w boczne szyny montażowe umożliwiające zawieszanie drobnego wyposażenia. Wszystkie narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką i szynami nakładkami z tworzywa sztucznego. | TAK Podać |  |
|  | Możliwość rozmieszczenia półek w odległości co najmniej 90 cm licząc od górnej krawędzi półki dolnej do dolnej krawędzi półki górnej | TAK Podać |  |
|  | Każda z półek wyposażona w schowek na nadmiar kabli. | TAK Opisać |  |
|  | Uchwyt pod monitor: udźwig min. 8 kg długość min. 40 cm możliwość regulacji ustawienia monitora we wszystkich płaszczyznach: obrót, regulacja wysokości, kąt nachylenia | TAK Opisać |  |
|  | Drążek z wieszakami do kroplówek wyposażony w 4 haki do podwieszania mocowany na parze ramion obrotowych względem punktów mocowania do głowicy o długości min. 30 cm | TAK Opisać |  |
|  | Gwarancja na min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Zgłoszenie / wpis do rejestru wyrobów medycznych / Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim nie później niż z dostawą) | Tak |  |

Do składanej oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć projekt oferowanej kolumny, w którym potwierdzone będą wymagane parametry geometryczno - nośne kolumny.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE” -  musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów                 i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.											                																			                	                                   ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).