###### Respirator transportowy dla dzieci/dorosłych

###### z wyposażeniem

#### WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

#### GRANICZNE(ODCINAJĄCE) I PODLEGAJĄCE OCENIE.

Parametry opisane muszą odpowiadać respiratorowi w oferowanej konfiguracji!

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | INFORMACJE O PRODUKCIE |  |  |  |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
|  | Model / Typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji 2009 lub 2010, aparat fabrycznie nowy | TAK | TAK |  |
| II | CERTYFIKATY JAKOŚCI |  |  |  |
|  | Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych, certyfikat oceny zgodności lub deklarację zgodności – w zależności od klasy wyrobu – dla każdego oferowanego produktu | TAK | TAK |  |
| III | PRZEZNACZENIE RESPIRATORA |  |  |  |
|  | Przenośny aparat do transportu wewnątrzszpitalnego pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia | TAK | TAK |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia, dostosowany do wentylacji inwazyjnej jak i nieinwazyjnej. | TAK | TAK |  |
|  | Waga respiratora: maksymalnie 6 kg z akumulatorami | TAK Podać | TAK |  |
|  | Respirator dla dzieci i dorosłych o wadze powyżej 5 kg | TAK | TAK |  |
| IV | ZASILANIE RESPIRATORA |  |  |  |
|  | Własne zintegrowane źródło powietrza (turbina, tłok, kompresor) zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w powietrze zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym | TAK | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu i możliwość podłączenia butli tlenowej z reduktorem | TAK 3,0 do 6,0 bar | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10% | TAK | TAK |  |
|  | Zasilanie ze zintegrowanego akumulatora w czasie transportu na minimum 1 godzinę pracy.(respirator wraz z wbudowanym źródłem powietrza) | TAK Podać | TAK |  |
| V | TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana | TAK | TAK |  |
|  | SIMV Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa | TAK | TAK |  |
|  | Wentylacja SPONTANICZNA | TAK | TAK |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK | TAK |  |
|  | Wentylacja przy bezdechu/ Zabezpieczająca minimalna częstość oddechowa | TAK | TAK |  |
| VI | RODZAJE ODDECHU WYMUSZONEGO |  |  |  |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV | Pożądany | TAK |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | TAK | TAK |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV z docelową objętością (VT target, AutoFlow) | TAK | TAK |  |
| VI | RODZAJE ODDECHU SPONTANICZNEGO |  |  |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV | TAK | TAK |  |
|  | Oddech wspomagany ciśnieniem PSV z docelową objętością (VT target, VG) | TAK | TAK |  |
|  | CPAP Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych | TAK | TAK |  |
| VI | PARAMETRY REGULOWANE |  |  |  |
|  | Częstość oddechów w trybach kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 50 na minutę | TAK | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 100 do 1500 ml | TAK | TAK |  |
|  | Docelowa objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 100 do 1500 ml | TAK | TAK |  |
|  | Stosunek wdech/ wydech zakres min. 1:1 do 1:3 | TAK | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 40 cmH2O | TAK | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 40 cmH2O | TAK | TAK |  |
|  | Regulacja CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 4 do 20 mbar | TAK | TAK |  |
|  | Płynna regulacja FiO2 w zakresie 21-100%, wbudowany mieszalnik gazów dostosowany do zasilana tlenem z sieci centralnej lub butli z reduktorem ( złącze standard AGA) | TAK | TAK |  |
|  | Wydzielony dodatkowy przycisk umożliwiający wentylację tlenem w stężeniu 100% przez 2 min. | Pożądany | TAK |  |
|  | Trigger wdechowy posiadający nie mniej niż 2 poziomy regulacji i funkcje wyłączenia | TAK | TAK |  |
| VII | INNE FUNKCJE WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca | Pożądane | TAK |  |
|  | Regulacja narastania ciśnienia przy oddechu PCV | TAK | TAK |  |
|  | Regulacja procentowego kryterium przełączania na fazę wydechową w zakresie nie mniejszym niż od (-) 10 do (-) 80% przepływu szczytowego | Pożądana | TAK |  |
|  | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów | Pożądane | TAK |  |
|  | Wbudowane urządzenie do pomiaru saturacji krwi tętniczej wentylowanego pacjenta w czasie transportu wewnątrz szpitalnego | Pożądane | TAK |  |
| VIII | MONITOR GRAFICZNY |  |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie wszystkich parametrów wentylacji na jednej stronie | TAK | TAK |  |
|  | Ekrany dla monitorowania, ustawiania parametrów wentylacji i ustawiania alarmów | TAK | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania krzywych oddechowych ciśnienie/czas i przepływ/czas z automatycznym dostosowaniem skali wykres | TAK | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia pętli ciśnienie/objętość i przepływ/objętość z automatycznym dostosowaniem skali wykresu. | Pożądane | TAK |  |
| XII | POMIARY PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia końcowo wydechowego | TAK | TAK |  |
|  | Pomiar całkowitej częstości oddychania | TAK | TAK |  |
|  | Pomiar wydechowej objętości pojedynczego oddechu | Pożądane | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru stężenia wdechowego tlenu | Pożądane | TAK |  |
| IX | ALARMY |  |  |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK | TAK |  |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego | TAK | TAK |  |
|  | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | TAK | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w tlen | TAK | TAK |  |
|  | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | Pożądany | TAK |  |
|  | Alarm wysokiej objętości oddechowej | Pożądany | TAK |  |
|  | Alarm niskiej objętości oddechowej | Pożądany | TAK |  |
|  | Alarm wysokiego ciśnienia wdechowego | TAK | TAK |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego/rozłączenia | TAK | TAK |  |
|  | Alarm wysokiej częstości oddechów | TAK | TAK |  |
|  | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu | TAK | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania zapamiętanych alarmów (min 5 zdarzeń) | TAK | TAK |  |
| X | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYMAGANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z układem wdechowym przeciekowym (Leakage valve) | TAK | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z układem wdechowym jednoramiennym z zaworem wydechowym | TAK | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z układem wdechowym dwuramiennym z zaworem wydechowym. | Pożądana | TAK |  |
|  | 10 zestawów jednorazowych obwodów oddechowych z zaworem wydechowym dostosowanych do respiratora | TAK | TAK |  |
| XI | POZOSTAŁE |  |  |  |
|  | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora. | TAK | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | TAK | TAK |  |
|  | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych producenta | TAK Załączyć | TAK |  |
|  | Szkolenie w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu pracującego w systemie zmianowym, w cenie dostawy. | TAK | TAK |  |
| XII | WARUNKI SERWISU (GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO) |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | TAK Podać | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 2 lata | TAK Podać | TAK |  |
|  | Gwarancja dostępności części zużywalnych, zamiennych oraz odczynników min. 10 lat od daty dostawy | TAK | TAK |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy max. 72 h (w dni robocze) | TAK | TAK |  |

Parametry określone jako „TAK” oraz o podanych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” i/lub niewypełnienie któregokolwiek pola i niespełnienie warunków liczbowych spowoduje odrzucenie oferty.

Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zamawiający wymaga załączenia materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabeli oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Oferenta parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………  		 		                 ……….....................................

/miejscowość, data/      					    /podpis osoby upoważnionej/