Załącznik nr 2 do SIWZ

Inkubator dla noworodków z wyposażeniem

Opis wymagań techniczno-eksploatacyjnych

| Lp. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji | 2010 |  |  |
| 5. | Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych | TAK dołączyć kopię |  |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK dołączyć kopię |  |  |
| 1 PARAMETRY OGÓLNE dot. inkubatora dla noworodków |
| 1.1 | Inkubator przeznaczony do transportu wewnętrznego i zewnętrznego noworodków | TAK |  |  |
| 1.2 | Inkubator o stabilnej konstrukcji zawierający: - kapsułę transportową, w której umieszczony jest noworodek – waga kapsuły max. 35kg, - moduł zasilania elektrycznego i w gazy medyczne, - platformę nośną - wózek transportowy | TAK |  |  |
| 1.3 | Kapsuła transportowa mocowana do modułu zasilającego w sposób rozłączny bez użycia narzędzi. | TAK |  |  |
| 1.4 | Kapsuła transportowa wraz z modułem zasilania gazowego i elektrycznego mocowana do platformy nośnej w sposób stabilny, gwarantujący bezpieczeństwo. (Nie dopuszcza się mocowania za pomocą pasków). | TAK |  |  |
| 1.5 | Platforma nośna mocowana do wózka jezdnego w sposób rozłączny gwarantujący bezpieczeństwo | TAK |  |  |
| 2. KAPSUŁA TRANSPORTOWA INKUBATORA Z MODUŁEM ZASILANIA |
| 2.1 | Konstrukcja kopuły dwuścienna | TAK |  |  |
| 2.2 | Kopuła zapewniająca dobrą widoczność noworodka z czterech stron | TAK |  |  |
| 2.3 | Płyta czołowa kopuły otwierana | TAK |  |  |
| 2.4 | Otwory manipulacyjne rozmieszczone z trzech stron inkubatora - min 5 otworów | TAK |  |  |
| 2.5 | Zamknięcia otworów manipulacyjnych - mankiety irysowe - drzwiczki | TAK |  |  |
| 2.6 | Leże noworodka wysuwane na bok inkubatora na odległość zapewniającą możliwość intubacji noworodka. | TAK |  |  |
| 2.7 | Niski poziom hałasu pod kopułą inkubatora max. 47dB | TAK |  |  |
| 3. WYPOSAŻENIE KAPSUŁY TRANSPORTOWEJ: |
| 3.1. | - wbudowany elektroniczny układ regulacji temperatury, | TAK |  |  |
| 3.2 | - układ nawilżania, | TAK |  |  |
| 3.3 | - wbudowany oksymetr do pomiaru koncentracji tlenu pod kopułą inkubatora z układem alarmów przekroczenia nastawionej granicy stężenia O2. | TAK |  |  |
| 3.4 | - lampa oświetlająca wnętrze, | TAK |  |  |
| 3.5 | - słupek do mocowania osprzętu np. pompy infuzyjnej | TAK |  |  |
| 3.6 | - materacyk dla noworodka, | TAK |  |  |
| 3.7 | - miernik temperatury skóry noworodka | TAK |  |  |
| 3.8 | - filtr wejściowy powietrza z możliwością łatwej wymiany, | TAK |  |  |
| 3.9 | Wbudowany pulsoksymetr z aktualizacją wyświetlanych danych co 1 sekundę. Wyposażony w ustawiane alarmy dla górnej i dolnej granicy SpO2 i Pulsu. | TAK |  |  |
| 4. ZASILANIE ELEKTRYCZNE INKUBATORA |
| 4.1 | - akumulator własny wbudowany w module zasilania,12V min 60 min | TAK |  |  |
| 4.2 | zasilanie sieciowe inkubatora z wbudowana ładowarką 230V, 50 HZ | TAK |  |  |
| 4.3 | kabel zasilający do akumulatora samochodowego | TAK |  |  |
| 4.4 | zasilanie akumulatorowe kapsuły transportowej na okres rozłączenia od modułu zasilania | TAK |  |  |
| 4.5 | Zasilanie zewnętrzne DC 12V i 24V np.: z akumulatora samochodowego | TAK |  |  |
| 5. ALARMY |
| 5.1 | Alarm akustyczny i optyczny | TAK |  |  |
| 5.2 | Alarm przekroczenia nastawionej temperatury | TAK |  |  |
| 5.3 | Alarm spadku napięcia zasilającego | TAK |  |  |
| 5.4 | Alarm przekroczenia stężenia tlenu | TAK |  |  |
| 5.5 | Alarm przekroczenia dopuszczalnej temperatury |  |  |  |
| 5.6 | Alarm mierzonej temperatury na skórze | TAK |  |  |
| 5.6 | Aktywacja alarmu przekroczenia temperatury powoduje wyłączenie układu grzewczego. | TAK |  |  |
| 6. WYPOSAŻENIE |
| 6.1 | Butla z tlenem o pojemności 5L – 1szt. | TAK |  |  |
| 6.2 | Butla z powietrzem o pojemności 5L – 1szt. | TAK |  |  |
| 6.3 | Reduktor do butli tlenowej z szybkozłączką z możliwością stosowania tlenoterapii - 1 szt | TAK |  |  |
| 6.4 | Reduktor do butli powietrznej z szybkozłączką - 1 szt | TAK |  |  |
| 6.5 | Nawilżacz do respiratora zasilany przez przetwornicę DC 12V / 230V AC, mocowany w sposób rozłączny do platformy nośnej | TAK |  |  |
| 6.6 | - pompa infuzyjna strzykawkowa, mocowana w sposób rozłączny i bezpieczny (kieszeń mocująca) bez używania pasków do platformy nośnej- 2szt (opis w załączniku nr 4) | TAK |  |  |
| 6.7 | - respirator transportowy, mocowany w sposób rozłączny do platformy nośnej | TAK |  |  |
| 6.8 | Infant Flow mocowany w sposób rozłączny do platformy nośnej | TAK |  |  |
| 6.9 | - ssak z własnym akumulatorem mocowany w sposób rozłączny do platformy nośnej | TAK |  |  |
| 6.10 | - monitor transportowy ,mocowany w sposób rozłączny zapewniający regulację w płaszczyźnie poziomej (obrót) do platformy nośnej | TAK |  |  |
| 7. Warunki serwisu gwarancyjnego i serwis pogwarancyjny zostały określone w zał. nr 6 do niniejszej SIWZ |
| WYPOSAŻENIE: |
| Respirator transportowy dla noworodków - 1 szt. |
| 1.1 | Producent | Podać |  |  |
| 1.2 | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 1.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 1.4 | Rok produkcji | 2010 |  |  |
| 1.5 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |  |
| 1.6 | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |  |
| 1.7 | Respirator przeznaczony do transportu zewnętrznego i wewnętrznego noworodków | TAK |  |  |
| 1.8 | Aparat przenośny o stabilnej, zwartej i ergonomicznej konstrukcji | TAK |  |  |
| 1.9 | Zasilanie elektryczne z sieci szpitalnej z automatycznym ładowaniem akumulatora 230V , 50Hz | TAK |  |  |
| 1.10 | Zasilanie elektryczne ze źródła prądu stałego np.: akumulatora samochodowego 12-16V DC | TAK |  |  |
| 1.11 | Zasilanie elektryczne z wbudowanego w aparacie akumulatora min 6 godzin | TAK |  |  |
| 1.12 | Zasilanie pneumatyczne z przenośnego lub stacjonarnego źródła medycznych gazów sprężonych | TAK |  |  |
| 1.13 | Maksymalna waga respiratora (bez podstawy jezdnej) max. 5 kg | TAK |  |  |
| TRYBY ODDECHOWE |
| 1.14 | Respirator pracujący jako stałoprzepływowy czasowozmienny z limitowanym ciśnieniem i objętością | TAK |  |  |
| 1.15 | Assist/CMV - wentylacja wymuszona kontrolowana i wspomagana | TAK |  |  |
| 1.16 | CPAP/PEEP | TAK |  |  |
| 1.17 | SIMV - synchroniczna przerywana wentylacja wymuszona | TAK |  |  |
| 1.18 | Oddech ręczny | TAK |  |  |
| PARAMETRY ODDECHOWE REGULOWANE BEZPOŚREDNIO |
| 1.19 | Płynna regulacja stężenia tlenu w powietrzu wdychanym 21-100% | TAK |  |  |
| 1.20 | Szczytowe ciśnienie wdechowe 5-60 cmH2O | TAK |  |  |
| 1.21 | Ciśnienie końcowo-wydechowe PEEP 0-20 cmH2O | TAK |  |  |
| 1.22 | Częstość oddechowa 3-150 l/min | TAK |  |  |
| 1.23 | Regulacja przepływu bazowego 0-20 L/min | TAK |  |  |
| 1.24 | Przepływ wdechowy 0-40 l/min | TAK |  |  |
| 1.25 | Objętość oddechowa 3-500 ml | TAK |  |  |
| 1.26 | Czas wdechu 0,2-1,0 s | TAK |  |  |
| PARAMETRY ODDECHOWE MONITOROWANE W FORMIE CYFROWEJ |
| 1.27 | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |  |
| 1.28 | Całkowita częstość oddechów | TAK |  |  |
| 1.29 | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |  |
| 1.30 | Ciśnienie średnie | TAK |  |  |
| 1.31 | Stężenie wdechowe tlenu | TAK |  |  |
| 1.32 | Stosunek I:E | TAK |  |  |
| ALARMY |
| 1.33 | Regulowana górna i dolna granica dla alarmu: | TAK |  |  |
| 1.34 | Szczytowego ciśnienia | TAK |  |  |
| 1.35 | Częstości oddechowej | TAK |  |  |
| 1.36 | Ciśnienia PEEP/CPAP | TAK |  |  |
| 1.37 | Stężenia tlenu FiO2 | TAK |  |  |
| 1.38 | Automatyczne ustawianie granic alarmów. | TAK |  |  |
| 1.39 | Alarmy akustyczne i wizualne | TAK |  |  |
| 1.40 | Niski poziom naładowania akumulatora | TAK |  |  |
| 1.41 | Zaniki napięcia zasilania sieciowego | TAK |  |  |
| 1.42 | Spadek ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |  |
| POZOSTAŁE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |
| 1.43 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |  |
| 1.44 | Obsługa większości funkcji respiratora przez ekran dotykowy | TAK |  |  |
| 1.45 | Kompletny układ oddechowy jednorazowy dla noworodków 5 kpl. | TAK |  |  |
| 1.46 | Czujnik do przepływowego wyzwalania oddechów 2 szt. | TAK |  |  |
| 1.47 | Płucko testowe 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.48 | Uchwyt do mocowania respiratora | TAK |  |  |
| 1.49 | Wąż zasilający do tlenu i powietrza dostosowany do instalacji w ambulansach | TAK |  |  |
| Zestaw do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków metodą dwufazowego nCPAP - 1 szt |
| 2.1 | Producent | Podać |  |  |
| 2.2 | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 2.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 2.4 | Rok produkcji | 2010 |  |  |
| 2.5 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |  |
| 2.6 | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 2.7 | Aparat do wspomagania oddechu metodą nCPAP u noworodków i wcześniaków | TAK |  |  |
| 2.8 | Może być dostosowany do wcześniaków o wadze od 0,5 kg | TAK |  |  |
| 2.9 | Wykorzystujący efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów | TAK |  |  |
| 2.10 | Umożliwiający wspomaganie oddechu metodą nCPAP na dwóch poziomach ciśnienia z przełączaniem przepływu zgodnie z fazą oddechu noworodka (wdech-wydech). | TAK |  |  |
| 2.11 | Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz | TAK |  |  |
| 2.12 | Wbudowany akumulator zapewniający działanie aparatu przez min. 2 godz. | TAK |  |  |
| 2.13 | Zasilanie gazowe powietrze i tlen ze źródła o ciśnieniu 2 do 6 bar | TAK |  |  |
| PARAMETRY ODDECHOWE REGULOWANE |
| 2.14 | Przepływ mieszaniny powietrza i tlenu regulowany płynnie do 12 l/min | TAK |  |  |
| 2.15 | Stężenie tlenu 21 do 100% regulowane płynnie | TAK |  |  |
| OBRAZOWANE PARAMETRY ODDECHOWE |
| 2.16 | Przepływ | TAK |  |  |
| 2.17 | Stężenie tlenu od 21 do 100% | TAK |  |  |
| 2.18 | Ciśnienie w układzie oddechowym od 0 do 12 cmH2O | TAK |  |  |
| ALARMY |
| 2.19 | Wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne | TAK |  |  |
| 2.20 | Alarm przekroczenia ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |  |
| 2.21 | Alarm spadku ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 2.22 | Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) 2 szt. | TAK |  |  |
| 2.23 | Złączka komorowa umożliwiająca podłączenie końcówki donosowej lub maski donosowej (jednorazowa) do układu oddechowego i noworodka. Ramię wydechowe złączki zakończone przegubem kulistym. 2 szt. | TAK |  |  |
| 2.2 | Końcówka donosowa o rozmiarach mały, średni i duży (jednorazowe) po 2 szt. z każdego rozmiaru | TAK |  |  |
| 2.25 | Maseczka donosowa w trzech rozmiarach po 2 szt. z każdego rozmiaru | TAK |  |  |
| 2.26 | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków 2 szt. | TAK |  |  |
| 2.27 | Czapeczka mała, średnia i duża po 2 szt. z każdego rozmiaru | TAK |  |  |
| 2.28 | Smoczek -2 szt. | TAK |  |  |
| Kardiomonitor przenośny 1 szt |
| 3.1 | Producent | Podać |  |  |
| 3.2 | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 3.4 | Rok produkcji | 2010 |  |  |
| 3.5 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |  |
| 3.6 | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 3.7 | Ekran kolorowy typ LCD przekątna ekranu minimum 8 cala. | TAK |  |  |
| 3.8 | Łatwy do przenoszenia z wbudowaną rączką i uchwytem pozwalającym na transport całego kardiomonitora. Waga kompletnego monitora poniżej 5 kg. | TAK |  |  |
| 3.9 | Minimum 3 wyświetlane jednocześnie na ekranie krzywe dynamiczne. Możliwość rekonfiguracji układów ekranu. | TAK |  |  |
| 3.10 | Wszystkie dane numeryczne wszystkich monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne odczyty. | TAK |  |  |
| 3.11 | Kategorie wiekowe pacjentów: noworodki. | TAK |  |  |
| ZASILANIE MONITORA |
| 3.12 | Sieciowe i akumulatorowe lub zewnętrzne UPS wystarczające na min. 3 h pracy przy monitorowaniu wszystkich parametrów . | TAK |  |  |
| 3.13 | Zasilanie elektryczne 230V , 50 Hz | TAK |  |  |
| 3.14 | Obciążenie poniżej 150 VA. | TAK |  |  |
| 3.15 | Czas ładowania akumulatorów poniżej 5 h. | TAK |  |  |
| 3.16 | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |  |
| TRENDY |
| 3.17 | Trendy graficzne i tabelaryczne minimum 24 godzin. | TAK |  |  |
| 3.18 | Regulowane odstępy czasu wyświetlania parametrów. | TAK |  |  |
| MONITOROWANIE |
| 3.19 | EKG z 3 zakres pomiarowy minimum 20-280 bpm. Regulacja głośności | TAK |  |  |
| 3.20 | Saturacja (SpO2), zakres pomiarowy: 0-100%, zakres pomiaru pulsu 30-250/min. Możliwość stosowania czujników wielo- i jednorazowych. Kompatybilne z czujnikami Nellcor. Dźwięk sygnalizacji tętna z modulacją tonu w zależności od wartości saturacji. | TAK |  |  |
| 3.21 | Oddech (metoda impedancyjna), zakres pomiarowy minimum 5-140 odd/min. Sygnalizacja braku połączenia elektrod. | TAK |  |  |
| 3.22 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIBP), zakres pomiaru minimum 15-250 mmHg, zakres pulsu 30-200 bpm. | TAK |  |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 3.23 | Kardiomonitor kompletny, gotowy do pracy bez konieczności zakupu dodatkowego wyposażenia. | TAK |  |  |
| 3.24 | Kabel EKG kompletny – 3 odprowadzeniowy dodatkowo 5 zestawów elektrod | TAK |  |  |
| 3.25 | Zestaw mankietów NIBP (5 szt. w zestawie, rozmiar wcześniaki/noworodki) z przewodem łączącym | TAK |  |  |
| 3.26 | Jednorazowy czujnik SpO2 - 5 szt. | TAK |  |  |
| 3.27 | Akumulator | TAK |  |  |
| 3.28 | Kabel zasilający | TAK |  |  |
| 3.29 | Obsługa monitora za pomocą ekranu pokrętła i przycisków. | TAK |  |  |
| ALARMY |
| 3.30 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z możliwością zawieszenia czasowego . | TAK |  |  |
| 3.31 | Regulacja granic alarmów. | TAK |  |  |
| Pompy strzykawkowe -2 szt. |
| 4.1 | Producent | Podać |  |  |
| 4.2 | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 4.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4.4 | Rok produkcji | 2010 |  |  |
| 4.5 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |  |
| 4.6 | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 4.7 | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml | TAK |  |  |
| 4.8 | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | TAK |  |  |
| 4.9 | Szybkość dozowania min. 1000 ml/h | TAK |  |  |
| 4.10 | Szybkość dozowania Bolus-a min. 1500 ml/h | TAK |  |  |
| 4.11 | Bolus manualny i automatyczny – tzn. z możliwością zaprogramowania objętości / dawki. | TAK |  |  |
| 4.12 | Programowane parametry podaży Bolus-a: objętość / dawka / czas lub szybkość podaży | TAK |  |  |
| 4.13 | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | TAK |  |  |
| 4.14 | Programowanie parametrów infuzji w rożnych jednostkach, wymagany zestaw minimalny parametrów: ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, na kg wagi ciała lub nie, na min., godz., dobę. | TAK |  |  |
| 4.15 | Infuzja z profilami; min. 12 faz. | TAK |  |  |
| 4.16 | Biblioteka leków – zapamiętywanie w pompie parametrów infuzji, min. dla 100 leków: koncentracja leku szybkość dozowania (dawkowanie) całkowita objętość (dawka) infuzji parametry dawki indukcyjnej parametry bolusa | TAK |  |  |
| 4.17 | Programowanie biblioteki leków bezpośrednio z klawiatury pompy - bez konieczności stosowania dodatkowego urządzenia zewnętrznego. | TAK |  |  |
| 4.18 | Oprogramowanie komputerowe (pod system Windows) na zewnętrzny komputer do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków | TAK |  |  |
| 4.19 | Programowany próg ciśnienia alarmu okluzji – min. 5 poziomów. | TAK |  |  |
| 4.20 | Zmiana progu ciśnienia alarmu okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |  |
| 4.21 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |  |
| 4.22 | Rozbudowany system alarmów: nieprawidłowe mocowanie strzykawki 5 min do opróżnienia strzykawki pusta strzykawka 5 min do końca infuzji koniec infuzji 30 min do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany okluzja pompa uszkodzona | TAK |  |  |
| 4.23 | Historia infuzji (wpisy do pamięci pompy zdarzeń z datą i czasem zdarzenia) – min. 2000 wpisów | TAK |  |  |
| 4.24 | Czas pracy z akumulatora min. 15 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |  |
| 4.25 | Strzykawka montowana od czoła pompy. | TAK |  |  |
| 4.26 | Mocowanie pompy do statywów oraz stacji dokujących bez konieczności zmiany lub demontażu uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. | TAK |  |  |
| 4.27 | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający demontażu przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |  |
| 4.28 | Instalacja pompy w stacji dokującej: pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego do stacji dokującej poprzez łącze optyczne (lub inne bezstykowe), dwustronna komunikacja pompy poprzez stację dokującą z oprogramowaniem zewnętrznym służącym do wizualizacji i archiwizacji informacji o przebiegu infuzji | TAK |  |  |
| 4.29 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny dla pompy. | TAK |  |  |
| 4.30 | Wyświetlacz, na którym w czasie infuzji stale wyświetlane są min. następujące informacje: nazwa leku, szybkość dozowania leku objętość i typ stosowanej strzykawki, poziom ciśnienia dozowania oraz zaprogramowany próg alarmu okluzji, stan naładowania akumulatora. | TAK |  |  |
| 4.31 | Waga do 2.5 kg | TAK |  |  |
| 4.32 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |  |
| 4.33 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 4.34 | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10% , -15% oraz 12 V DC | TAK |  |  |
| Ssak z własnym akumulatorem -1 szt. |
| 5.1 | Producent | Podać |  |  |
| 5.2 | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 5.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 5.4 | Rok produkcji | 2010 |  |  |
| 5.5 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |  |
| 5.6 | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |  |
| 5.7 | Zasilanie zewnętrzne: prądem stałym , prądem zmiennym. | TAK |  |  |
| 5.8 | Ładowarka akumulatora | TAK |  |  |
| 5.9 | Zbiornik wielokrotnego użytku | TAK |  |  |
| 5.10 | Regulacja podciśnienia 0-500 mmHg | TAK |  |  |
| 5.11 | Wydajność regulowana | TAK |  |  |
| 5.12 | Układ odcinający przy przepełnieniu | TAK |  |  |
| 5.13 | Filtr bakteryjny | TAK |  |  |
| 5.14 | Wskaźnik naładowania akumulatora | TAK |  |  |
| 5.15 | Zbiornik jednorazowy 2 szt. | TAK |  |  |
| 5.16 | Filtr do ssaka 2 szt | TAK |  |  |
| 5.17 | Wąż ssący min. 150 cm | TAK |  |  |
| 5.18 | Łącznik do węża ssania 2 szt. | TAK |  |  |

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”.

Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.																		……………………………………….

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką 												imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).