Zał.2

PARAMETRY  TECHNICZNE

ZESTAWU STACJONARNEGO DO LITOTRYPSJI POZAUSTROJOWEJ (ESWL)

Zestaw fabrycznie nowy rok produkcji  2011………………………

Certyfikat na całość zestawu………………………………………..

Typ/ model………………………………………………………..

Kraj producenta…………………………………………………..

Dystrybutor…………………………………………………………

Gwarant…………………………………………………………….

| Lp | Parametr | Wartość graniczna | Oferowane Parametry | Zakres punktacji | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Zestaw do kruszenia złogów w nerkach i drogach moczowych |  |  |  |  |
| 1 | W skład zestawu do kruszenia złogów w nerkach i drogach moczowych ma wchodzić - litotryptor ze zintegrowaną na stałe nierozłączną z ramieniem „C”- RTG głowicą kruszącą - stół zabiegowy - ultrasonograf z głowicami: zewnętrzną na ramieniu lokalizacyjnym oraz wbudowaną w głowicę kruszącą | TAK |  | X | - |
| 2 | System ma być wyposażony w rentgenowską i ultradźwiękową metodę ich lokalizacji z jednoczesnym obrazowaniem w dwóch konsolach RTG- 1- kanał i USG- 2 kanały w czasie rzeczywistym podczas przebiegu ich kruszenia. Konsola sterująca w sterowni za szybą. | TAK |  | X | - |
| 3 | Układ lokalizacji złogów musi pracować przy całkowicie izocentrycznym ruchu ramienia „C -RTG” oraz ramienia z głowicą USG | TAK |  | X | - |
| 4 | Aparat ultrasonograficzny zastosowany w zestawie ma być odłączony od zestawu w przypadku konieczności wykorzystania go do innych czynności diagnostycznych | TAK |  | X | - |
| 5 | Zestaw ma posiadać system zarządzania danymi z możliwością zapisu min 100 000 obrazów w formie DICOM 3.0, przesyłania obrazów i danych pacjenta „Export, Import” w formacie DICOM 3.0, BPM i JPG oraz zapisu na nośniku CD/ DVD | TAK |  | X | - |
| II | Wymagania dla modułu rozkruszania złogów - LITOTRYPTER |  |  |  |  |
| 1 | Litotrypter ma posiadać elektromagnetyczną głowicę do rozkruszania złogów: średnica głowicy aplikacyjnej min.- 140 mm Wymagany kąt min. 50 stopni | TAK |  | X | - |
| 2 | Głębokość penetracji fali uderzeniowej | Min. 145 mm |  | Min. – 0 pkt. Max. – 5 pkt. Inne – proporcjonalnie do wartości | - |
| 3 | Zakres ciśnienia fali kruszącej w ognisku | Min. 10-50 MPa |  | X | - |
| 4 | Wymagana średnia wielkość ogniska , połowa szerokości osiowej i poprzecznej FHWM | Max 100 x 7 mm |  | . |  |
| 5 | Gęstość energii | Min. 0,1-0,8 mJ/mm² |  |  | - |
| 6 | Zakres efektywnej energii w ognisku „E” | Min.6-60 mJ |  | X | - |
| 7 | Wyposażony w system automatycznego dopasowania głowicy kruszącej do anatomii pacjenta poprzez zmianę ciśnienia cieczy | TAK |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. | - |
| 8 | Zmontowany Izo- centryczny ruch głowicy kruszącej we wszystkich osiach: a)Zakres ruchu pionowego ( oś z) b)zakres ruchu prawo- lewo (oś x) c)zakres ruchu tył- przód (oś y) d) zakres ruchu obrotowego e) zakres ruchu orbitalnego f) pozycjonowanie głowicy kruszącej umożliwiające leczenie przy położeniu głowicy nad lub pod stołem | min.150 mm min +/- 40 mm min.100mm min -180°/ +10° min -5°/ +45° TAK |  | X | - |
| 9 | Licznik wygenerowanych impulsów: - sumaryczny -dla każdej nowej głowicy kruszącej - impulsów dla danego pacjenta | TAK |  | X |  |
| 10 | Skuteczność kruszenia EQ | min 80% |  | Min. – 0 pkt. Max. – 5 pkt. Inne – proporcjonalnie do wartości | - |
| 11 | Programowanie parametrów zadanych dla danego zabiegu z pulpitu sterowni | TAK |  | X |  |
| III | Aparat RTG- RAMIE „C” do lokalizacji złogów |  |  |  |  |
| 1 | Zasilany z sieci 230V 50 Hz +/- 10% | TAK |  | X | - |
| 2 | Generator W.N wysokiej częstotliwości o mocy | Min 3,5 kW |  | X | - |
| 3 | Lampa z anodą wirującą o ognisku 0,3/ 0,6 mm dla fluoroskopii | TAK |  | X | - |
| 4 | Fluoroskopia impulsowa z możliwością zapamiętywania ostatniego obrazu | TAK |  | X | - |
| 5 | Konstrukcja elektroniczna aparatu z redukcją szumów w czasie rzeczywistym, redukcją dawki promieniowania i sygnalizacją zwrokową widoczną dla obsługi świadczącą o promieniowaniu | TAK |  | X | - |
| 6 | Wzmacniacz obrazu RTG trzypolowy | Min 9” |  |  |  |
| 7 | Rozdzielczość | Min 45Lp/cm |  | X |  |
| 8 | Kamera CCD | Min.1004x 1004 pikseli |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 9 | Możliwość zatrzymania ostatniego obrazu | TAK |  | X |  |
| 10 | 2 monitory LCD min 19” i rozdzielczości : | min 1280 x 1024 pikseli |  | X |  |
| 11 | Monitory wyposażone w ekrany antystatyczne i antyrefleksyjne | TAK |  | X |  |
| 12 | Cyfrowa pamięć wyposażona w redukcję szumów | TAK |  | X |  |
| 13 | Tor TV z automatyczną regulacją jaskrawości i kontrastu | TAK |  | X |  |
| 14 | Tor TV umożliwiający zapamiętywanie | Min. 4 obrazów |  | X |  |
| 15 | W aparacie musi być zapewniony zmotoryzowany Izo-centryczny ruch ramienia „C” a)zakres ruchu prawo-lewo (oś x) b)zakres ruchu przód/ tył (oś y) c)zakres ruchu góra/dół (oś z) d)zakres obrotu „CC” po łuku-min -5°/+45° od projekcji AP | Min +/-400mm Min 100mm Min 150 mm TAK |  | X |  |
| 16 | Zakresy warunków ekspozycyjnych dla fluoroskopii | 40- 120kV 0,2 - 10mA |  |  |  |
| 17 | Zakres warunków ekspozycyjnych dla radiografii klasycznej | 40-120 KV 1 - 60mH/100 mAs |  |  |  |
| 18 | Zakres dla radiografii cyfrowej | 40 - 110Kv min0,2-8mA |  |  |  |
| 19 | Wyzwalanie promieniowania przy pomocy pedału i wyzwalacza ręcznego | TAK |  |  |  |
| 20 | Miernik dawki promieniowania | TAK |  |  |  |
| IV | Stół zabiegowy |  |  |  |  |
| 1 | Wyposażony e funkcję zmotoryzowanego przesuwu blatu w czterech osiach z elektronicznym sterownikiem | TAK |  | X | - |
| 2 | Zakres ruchu wzdłużnego blatu | Min 350mm |  | X | - |
| 3 | Zakres ruchu poprzecznego blatu | Min 200 mm |  | X | - |
| 4 | Zakres ruchu obrotowego | +/- 15° |  | X | - |
| 5 | Zakres ruchu pionowego | Min 350 mm |  | X | - |
| 6 | Wymagane obciążenie stołu | Min 150 kg |  | X | - |
| 7 | Blat dostosowany do pracy z aparatem RTG o min pochłanianiu promieni | TAK |  | X | - |
| V | Aparat USG |  |  |  |  |
| 1 | Technologia - elektroniczna macierz fazowa -cyfrowe formatowanie wiązki ultradźwiękowej | TAK TAK |  | X | - |
| 2 | Dwa przetworniki szerokopasmowe, Multi- częstotliwościowe, zapewniające izocentryczną lokalizację złogu Convex: 3,5/ 4,4/ 5,0 MHz - na ramieniu zewnętrznym 1 sztuka - wbudowany w głowicę kruszącą 1 szt. a) obrót głowicy za pomocą silnika b) kat obrotu głowicy min 100 stopni oraz dodatkowo głowica Transrektalna 1 sztuka | TAK |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. | - |
| 3 | Split screen do przedstawienia dwóch obrazów | TAK |  | X | - |
| 4 | Pamięć obrazowa ( wyświetlanie w zamkniętej pętli) | min 250 obrazów |  |  |  |
| 5 | Tryb obrazowani Prezentacja B, B+B, 2B w czasie rzeczywistym , B+M, B-kolor, Doppler Pulsakcyjny, Doppler kolorowy CFM; Power Doppler kierunkowy, Triplex Doppler, prezentacja obrazowania harmonicznego TEH ( Pulse Inverse Harmonic) |  |  |  |  |
| 6 | Powiększenie obrazu |  |  |  |  |
| 7 | Przetwarzanie końcowe Optymalizacja skali szarości za pomocą różnych krzywych Gamma |   |  |  |  |
| 8 | Wejścia i wyjścia: wejście/ wyjście S-VHS/VHS, wyjście zespolonego sygnału wizji do podłączenia wideo printera, przełącznik nożny podwójnego działania ( zamrożenie/ wydruk), aparat powinien mieć możliwość zmiany oprogramowania użytkowego, archiwizacja obrazów DVD |  |  |  |  |
| 9 | Zasilanie 230 V/50Hz +/-10% |  |  |  |  |
| VI | Warunki Gwarancji |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja na całość zestawu bez wyłączania podzespołów zużywalnych? | Min. 24 miesięcy |  | 24 -35 miesięcy- 3 pkt 36 i więcej miesięcy- 5 pkt | - |
| 2 | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe stosowne do zaleceń producenta | TAK |  | X | - |
| 3 | Podać sumaryczny koszt niezbędnej zalecanej przez producenta standardowej wymiany elementów zużywalnych dla jednej głowicy kruszącej niezmienna przez min.5 lat od podpisania umowy. Podana wartość zostaje wpisana do umowy. |  |  | Minimalna kwota- 3 pkt Inne proporcjonalnie mniej Max- 0 pkt | - |
| 4 | Dostępność części zamiennych przez min 10 lat od daty przekazania aparatu do eksploatacji | TAK |  | X | - |
| 5 | Podać gwarantowaną liczbę impulsów dla jednej głowicy kruszącej |  |  | Najwyższa liczba – 2 pkt Inne proporcjonalnie mniej Min- 0 pkt | - |
| 6 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii min 24 godz, w czasie trwania gwarancji | TAK |  | X | - |
| 7 | Czas usunięcia usterki w okresie trwania gwarancji | Max.72 godz. |  |  |  |
| 8 | Podać koszt serwisu 1 roboczo godz. po wygaśnięciu gwarancji |  |  |  |  |
| 9 | Bezpłatne szkolenie obsługi i min. 2 pracowników technicznych w zakresie prawidłowej pracy aparatu | TAK |  | X | - |
| 10 | Instrukcja obsługi w wersji oryginalnej – 1 szt( komplet) i tłumaczona w języku polskim min – 2 szt.( komplety), oraz na płycie CD/DVD | TAK |  | X | - |
| 11 | Po wykonaniu przeglądu okresowego każdorazowo wydanie zostanie certyfikat sprawności na całość zestawu | TAK |  | X |  |
| 12 | Przestój aparatu powyżej 24 godzin w okresie trwania gwarancji wydłuża czas gwarancji o czas przestoju | TAK |  | X |  |
| VII | Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |
| 1 | Wszelkie prace związane z dopuszczeniem zestawu do eksploatacji w tym uzgodnienia i badania jakościowe , osłon stałych i promieniowania pokrywa sprzedający | TAK |  | X | - |
| 2 | Maksymalne obciążenie wywołane aparatem nie może przekraczać 400 kNm | TAK |  | X | - |
| 3 | Maksymalny ciężar aparatu ( zestawu ) 700 kg | TAK |  | X | - |
| 4 | Dokumentacje związaną z lokalizacja proponowanego zestawu i jego przyłączami sprzedający dostarcza wraz ze SIWZ stosownie do posiadanego przez Zamiającego pomieszczenia ( zał. 8 do SIWZ) | TAK |  | X |  |
| 5 | Wykonawca dokona wizji lokalnej potwierdzając protokołem jako dodatkowym dokument potwierdzający zgodność ustaleń adaptacyjnych pomieszczenia | TAK |  | X |  |