1. Aparat do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii tylnej wraz ze sprężarką – wymagane parametry:

| Lp | Opis parametru | Wymagane parametry | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Informacje o produkcie |  |  |
| 1 | Oferent/ producent | podać |  |
| 2 | Model/Typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2011, aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
| Irygacja- aspiracja |
| 1 | Pompa aspiracji: perystaltyczna i Venturiego | TAK |  |
| 2 | Zakres podciśnienia nie mniejszy niż 0-600 mmHg | TAK |  |
| 3 | Zakres przepływu aspiracyjnego co najmniej 1-49 cc/min. | TAK |  |
| 4 | Refleks grawitacyjny | TAK |  |
| 5 | Dren aspiracyjny w sztywnej ściance | TAK |  |
| 6 | Stały napływ irygacyjny | TAK |  |
| 7 | Możliwość stosowania różnych końcówek I/A | TAK |  |
| 8 | Linearna kontrola Vaccum | TAK |  |
| Panel fakoemulsyfikacji |
| 1 | Możliwość fakoemulsyfikacji z obiema pompami | TAK |  |
| 2 | Jednoczesna liniowa kontrola aspiracji i fakoemulsyfikacji | TAK |  |
| 3 | Możliwość kontroli i wyłączania i włączania ultradźwięków za pomocą sterownika nożnego | TAK |  |
| 4 | Częstotliwość pracy głowicy 35-45 kHz | TAK |  |
| 5 | Możliwość stosowania końcówek o średnicy mniejszej niż 1,0 mm prostych i zakrzywionych | TAK |  |
| 6 | Tryb pracy pulsacyjnej od 1-115 puls.ow/min. | TAK |  |
| 7 | Uniwersalna głowica do fako i fakofragmentacji | TAK |  |
| 8 | Tryb pracy burst, pulse, softsonic | TAK |  |
| Panel witrektomii |
| 1 | Witrektomia przednia i tylna | TAK |  |
| 2 | Możliwość witrektomii witrektomii obiema pompami | TAK |  |
| 3 | Napęd pneumatyczny i elektryczny | TAK |  |
| 4 | Witrektom z napędem pneumatycznym o średnicach 23G, 25G, 27G | TAK |  |
| 5 | Częstotliwość witrektomu pneumatycznego > 2400 cięć na min. | TAK |  |
| 6 | Możliwość cięć za pomocą sterownika nożnego | TAK |  |
| 7 | Możliwość witrektomii 3D | TAK |  |
| 8 | Jeden rodzaj kaset do operacji w odcinku przednim, tylnym oraz łączonych | TAK |  |
| Panel diatermii |
| 1 | Możliwość użycia exo i endodiatermii | TAK |  |
| 2 | Możliwość stosowania endodiatermii o różnych średnicach (20G, 23G, 25G, 27G) | TAK |  |
| 3 | Możliwość stosowania wielorazowych końcówek oraz wielorazowych przewodów diatermii | TAK |  |
| Iluminacja światłowodowa |
| 1 | Możliwość podłączenia wielu światłowodów jednocześnie, co najmniej dwóch | TAK |  |
| 2 | Możliwość stosowania światłowodów o różnych średnicach 20G, 23G, 25G, 27G | TAK |  |
| 3 | Źródło światła LED wbudowane w moduł główny aparatu | TAK |  |
| 4 | Możliwość podłączenia światłowodu do narzędzi z oświetleniem | TAK |  |
| Moduł podaży oleju silikonowego |
| 1 | Moduł podaży oleju silikonowego z liniową regulacją podaży | TAK |  |
| 2 | Pneumatyczny podajnik do iniekcji oleju silikonowego | TAK |  |
| Moduł ekstrakcji płynów lepkich |
| 1 | Liniowa kontrola odsysania z możliwością jednoczesnej podaży oleju | TAK |  |
| Moduł wymiany powietrza |
| 1 | Moduł podaży powietrza z regulowanym ciśnieniem podaży w zakresie co najmniej 10-115 mmHg | TAK |  |
| 2 | Możliwość ustawienia czasu podaży/czasowa tamponada | TAK |  |
| Programowanie i zapamiętywanie parametrów wielu operatorów, co najmniej 15 | TAK |  |
| Programowanie i zapamiętywanie wielu programów dla jednego operatora, co najmniej 15 | TAK |  |
| Zasilanie |
| 1 | Elektryczne 220-240V/50Hz | TAK |  |
| 2 | Sprężonym powietrzem 5-8 Bar | TAK |  |
| 3 | Głosowe potwierdzane wybranych opcji | TAK |  |
| 4 | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych | TAK |  |
| 5 | Sterowanie parametrami poprzez ekran dotykowy, bezprzewodowy pilot oraz sterownik nożny | TAK |  |
| Moduł lasera do endofotokoagulacji |
| 1 | Zielony laser diodowy Nd:YAG o długości fali promieniowania 532 nm | TAK |  |
| 2 | Energia impulsu roboczego regulowana w zakresie 50mW – 2W | TAK |  |
| 3 | Czas odstępu między impulsami regulowany w zakresie od 10 ms do 5 000 ms | TAK |  |
| 4 | Czas trwania impulsu od 10 ms do 5 000 ms | TAK |  |
| 5 | Diodowy laser celujący o długości fali w zakresie 625-645 nm | TAK |  |
| 6 | Regulacja jasności wiązki celującej | TAK |  |
| 7 | Bezgłośny system chłodzenia lasera – 0 dB | TAK |  |
| 8 | Filtr aktywny do pracy z mikroskopem Moller-Wedel uruchamiany tylko w trakcie emisji wiązki leczniczej | TAK |  |
| 9 | Współpraca z sondami laserowymi o rozmiarach 23G, 25G, 27G | TAK |  |
| 10 | Współpraca z sondami laserowymi prostymi, zagiętymi, elastycznymi i kierunkowymi | TAK |  |
| 11 | Wysuwany koniec sondy kierunkowej umożliwiający płynną regulację od sondy prostej do zagiętej | TAK |  |
| 12 | Współpraca z sondami laserowymi zintegrowanymi ze światłowodem oświetlającym | TAK |  |
| 13 | Sterowanie za pomocą zintegrowanego kolorowego wyświetlacza dotykowego na froncie urządzenia | TAK |  |
| 14 | Sterownik nożny z regulacją parametrów pracy lasera | TAK |  |
| 15 | Okulary ochronny 5 szt. | TAK |  |
| 16 | Możliwość instalacji z lampą szczelinową + lampa szczelinowa | TAK |  |
| Kompresor do zasilania sprężonym powietrzem urządzenia zgodnie ze specyfikacją urządzenia | TAK |  |
| Gwarancja i certyfikaty |
| GWARANCJA ORAZ SERWIS |
| 1 | Gwarancja na całość przedmiotu zamówienia, na cały okres dzierżawy | TAK |  |
| 2 | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe do 48h | TAK |  |
| 3 | Bezpłatne przeglądy okresowe, minimum 1 na rok z wydaniem certyfikatu sprawności | TAK |  |
| 4 | Wszystkie koszty związane z utrzymaniem urządzenia od strony technicznej spoczywają na Wykonawcy | TAK |  |

2. Osprzęt wielorazowy do aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii tylnej wraz ze sprężarką:

| Lp | Opis parametru | Wymagane parametry | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Głowica do fako i fakogragmentacji – 2 sztuki | TAK |  |
| 2 | Irygacja aspiracja bimanualna – 2 sztuki | TAK |  |
| 3 | Igły do fakofragmentacji 23G/0,6 mm – 3 sztuki | TAK |  |
| 4 | Diatermia bipolarna – 2 sztuki | TAK |  |
| 5 | Kabel do diatermii bipolarnej – 2 sztuki | TAK |  |
| 6 | Endodiatermia 23G – 1 sztuka | TAK |  |
| 7 | Kabel endodiatermii – 1 sztuka | TAK |  |

Data ……………………………… 					………………………………

Podpis i pieczęć Wykonawcy