Wojewódzki Szpital Podkarpacki

Im. Jana Pawła II w Krośnie

Ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Krosno, dnia 02.08.2011 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców                             w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę stymulatorów, elektrod 
i introducerów kardiologicznych nr postępowania EZ/215/87/2011.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych 
w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Dot. pak.1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów jednojamowych 
o czułości przedsionkowej w zakresie od 0.4-6.0mV, niewiele różniącej się od parametru wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów jednojamowych nie posiadających algorytmu wspomagającego programowanie rozrusznika 
w zależności od stanu klinicznego pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający uzna za równoważna ofertę, w której zamiast „testu progu stymulacji z krzywą zależności od szerokości impulsu” jest  dokładny pomiar progu stymulacji co 0,1V?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot pak.2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod stymulujących przedsionkowych i komorowych z 24-o miesięcznym okresem gwarancji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. pak.3

1.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów dwujamowych 
o czułości komorowej w zakresie od 0.5-7.5mV, niewiele różniącej się od parametru wymaganego? Niskie czułości, poniżej 7,5mV mogą prowadzić do undersensingu co skutkuje niepotrzebną stymulacją i dyssynchronią przedsionkowo-komorową?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów dwujamowych 
z  odstępem AV programowalnym w zakresie od 15-300ms?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów dwujamowych nie posiadających funkcji antyarytmicznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów dwujamowych nie posiadających funkcji automatycznie określającej przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowujących  parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów dwujamowych nie posiadających automatycznej zmiany wartości czułości w zależności od wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający uzna za równoważną ofertę,  w której zamiast „testu progu stymulacji z krzywą zależności od szerokości impulsu” jest  dokładny pomiar progu stymulacji co 0,1V?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania dotyczące wzoru umowy:

- Czy Zamawiający dopuszcza w § 3 ust. 2 możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 3 dni roboczych , przy czym za dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku oraz określenia terminu 24 godzin jako 24 godzin w dni robocze ( poniedziałek – piątek)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w § 3 ust. 9 poprzez nadanie mu brzmienia:

„ W razie braku zamówionego towaru lub zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo nabyć na koszt Wykonawcy  u innego podmiotu, taką samą ilość towaru, po uprzednim bezskutecznym  upływie wyznaczonego  terminu do wykonania zobowiązania, W takim przypadku Wykonawca umowy  zapłaci ewentualnie powstałą na niekorzyść Zamawiającego   różnicę ceny nabycia na podstawie wystawionej przez Zamawiającego refaktury.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w § 4 ust. 2 poprzez nadanie mu brzmienia: 
„Towar nieodpowiadający normom jakościowym, zakwestionowany w dostawie przez Zamawiającego podlega reklamacji zgłoszonej telefonicznie lub pisemnie wraz z odesłaniem reklamowanego towaru. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej, tj. w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania reklamowanego towaru, do rozpatrzenia reklamacji oraz w razie, jeśli reklamacja będzie uzasadniona do wymiany wadliwego towaru własnym transportem i na własny koszt w ciągu kolejnych 3 dni roboczych.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w §5 ust. 1 w następujący sposób: „Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

- Za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości  0,5 -1 % wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki, (nie mniej niż 
20 zł),

- w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 3 % wartości zareklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki  (nie mniejszej niż 
20 zł)

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości nie  wykonanej części umowy (nie mniejszej niż 20 zł.),

- w przypadku zwłoki, o którym mowa w pkt 1) lub nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji, o którym mowa w pkt. 2), przekraczającego 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w części niewykonanej ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych 
w sposób określony w pkt 3).”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia z § 5 ust. 2 umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuszcza zapisanie w umowie jako § 6 ust. 6, iż Wykonawca zastrzega sobie prawo naliczania odsetek za opóźnienie w terminie płatności?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w § 7 ust. 2 w następujący  sposób:
 „ Zmiana cen nastąpi tylko w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany wysokości cen urzędowych,

- w przypadku zmiany stawek podatku VAT, w takim przypadku zmianie ulega tylko

- cena jednostkowa brutto, a cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuszcza zapisanie w umowie,  iż strony dopuszczają możliwość zmiany umowy o której mowa w art. 144 ust. 1 prawa zamówień publicznych, w razie wycofania z produkcji sprzętu stanowiącego przedmiot umowy (z uwagi na postęp technologiczny)  i zastąpienia go sprzętem o lepszych parametrach oraz ewentualnie innej nazwie i numerze katalogowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści stymulator SSIR o czułości przedsionkowej w zakresie 0,5-12,5 mV?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści stymulator SSIR bez algorytmu wspomagającego programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści stymulator SSIR bez automatycznego wykreślania krzywej progu stymulacji podczas testu na threshold (zależność amplitudy od szerokości impulsu) – wykres graficzny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści stymulator DDDR bez licznika – ilość epizodów RDR oraz  - ilość epizodów A i V High Rate? W zamian oferujemy histogramy rytmu oraz możliwość zapisu IEGM epizodów A i V High Rate.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści stymulator DDDR bez automatycznej zmiany wartości czułości w zależności od wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści stymulator DDDR bez automatycznego wykreślania krzywej progu stymulacji podczas testu na threshold (zależność amplitudy od szerokości impulsu) – wykres graficzny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem