## Pakiet 2
Pakiet II. Protezy boidra przynasadowe, bezcementowe i bipolarne oraz stawu kolanowego cementowe i bezcementowe
L.p | Asortyment | J.m | Ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Trzpień uniwersalny bezcementowy typ I, trzpień prosty, wykonany ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryty napyleniem porowatym z czystego tytanu, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo- trzonowy trzpienia 135 stopni. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych. Trzpień min. w 11 rozmiarach. | szt. | 100
2. | Trzpień bezcementowy typ II - Trzpień mocowany przynasadowo ze stopu tytanowego w 8 rozmiarach. Trzpień uniwersalny dla biodra prawego i lewego. Konstrukcja trzpienia i technika operacyjna zapewnia zmniejszoną resekcję kosci- pozostawiając kikut szyjki kości udowej. Stabilizacja trzpienia wielopunktowa, cześć bliższa pokryta napyleniem tytanowym z dodatkiem mikro CaP. Trzpień dostępny w dwóch typoszeregach : o kątach szyjkowo trzonowym 130 i 135 stopni. Część dystalna zwężona, opierająca się o bocznapowierzchnie korówki kości udowej. Eurokonus 12/14. W opcji trzpień modularny o tym samym kształcie ale oferujący min. 9 modularnych szyjek o różnych kątach szyjkowo trzonowych ( 130,135 oraz 140 stopni) oraz antetorsji zmiennej od +7.5 do -7.5 stopnia | szt. | 30
3. | Trzpień uniwersalny cementowany do zamiennego stosowania (taki sam dla biodra prawego i lewego) Trzpień bezkołnierzowy ze stopu kolbltowo-chromowo-molibdenowego, trzpień prosty, wymagający centralizera, w części bliższej zaopatrzony w system derotacyjny . Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo- trzonowy trzpienia 135 stopni. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru. Trzpień min. w 5 rozmiarach. Centralizer | szt. | 40
4. | Panewka- tytanowa Press fit sferyczna z trzema otworami na śruby stabilizujące, ze stopu tytanu w rozmiarach od 40- 68mm, oraz do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby a także z 7-oma otworami do zastosowań rewizyjnych. Panewka pokryta napyleniem porowatym tytanowym, oraz panewka wkręcana – kształt sferyczny, gwint na całej wysokości; część centralna zaślepiana talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu .Rozmiary: 44mm do 60 mm co 2mm oraz 64 i 68mm. Uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej. | szt. | 100
5. | Śruby - wykonane ze stopu tytanu, rozmiary Ø 6,5mm, długość od 16mm do 44mm, co 4mm | szt. | 50
6. | Panewka cementowana - wykonana z polietylenu o dużej odporności na ścieranie, zaopatrzona w podwójny stalowy pierścień widoczny na zdjęciach Rtg, Ø wewn. 28mm, 32mm, Ø zewn. 44mm do 64mm - kompatybilne z panewką press-fit | szt. | 10
7. | Wkładka polietylenowa - symetryczna, asymetryczna lub z kołnierzem (w zależności od potrzeb zamawiającego), wykonana z wzmocnionego polietylenu, dostępna w rozmiarach Ø wewnętrzne 22,2mm, 28mm, 32mm | szt. | 80
8. | Wkładka ceramiczna Ø 32mm | szt. | 30
9. | Głowa metalowa - dostępna w rozmiarach Ø 28mm, Ø 32mm, o pięciu długościach szyjki i 22,2mm w trzech rozmiarach | szt. | 140
10. | Głowa ceramiczna w trzech rozmiarach Ø28, 32mm | szt. | 30
11. | Korek do blokowania jamy szpikowej kości udowej - korek żelatynowo-glicerynowy (ulegający rozpuszczeniu, o średnicach w zakresie 10 - 18mm (włącznie), minimum 6 rozmiarów | szt. | 40
12. | Głowa Bipolarna:średnica zewnętrzna 39 do 55mm co 1mm zaopatrzona w pierścień zapobiegający zwichnięciom. W zestawie instrumentarium: przymiary głów bipolarnych. | szt. | 60
13. | Zestaw do próżniowego mieszania cementu bez użycia pompy próżniowej op=60g. Proporcja proszku do płynu 3:1 | szt. | 60
14. | Tymczasowe protezy stawu (spacers), dostępne w 5 rozmiarach dla stawu biodrowego i 3 dla stawu kolanowego wysycone gentamycyną w dawkach zwiększających się wraz z rozmiarem. Produkt fabrycznie przygotowany do implantacji, bez konieczności używania foremek cementowych
14.1 | spacer do stawu biodrowego | szt | 10
14.2 | spacer do stawu kolanowego | szt | 10
15 | Endoproteza cementowa, dwukłykciowa stawu kolanowego
15.1 | Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. | szt | 50
15.2 | Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm. Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. Możliwość zaoferowania wersji (element udowy oraz piszczelowy) dla osób uczulonych. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej ( bez użycia CT ) . | szt | 50
15.3 | Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm , przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. | szt | 50
15.4 | Ręczny, hermetyczny zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu ( niewymagający użycia pompy próżniowej) z cementem (1x 60g z gentamycyną) umieszczonym fabrycznie wewnątrz zestawu. | szt | 50
16 | Endoproteza bezcementowa, dwukłykciowa stawu kolanowego
16.1 | Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron- | szt | 60
16.2 | Część piszczelowa uniwersalna, Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach . Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej ( bez użycia CT ) . | szt | 60
16.3 | Wkładka polietylenowa Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe tyłopochylenie dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm , przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Wkładka pogłębiona tzw. „Deep Dish” lub wkładka o głębokim dopasowaniu „Ultra congruent” przy usuniętym PCL-u Resekcja części piszczelowej do wyboru: z fiksacji śródszpikowej lub zewnętrznej. Retrakcyjny system pomiaruszpary stawowej w wyproście i zgięciu- | szt | 60