Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

SSAK ELEKTRYCZNY DLA PORADNI OTOLARYNGOLOGICZNEJ DLA DZIECI – NR POSTEPOWANIA EZ/214/113/2012

| Lp. | Parametry wymagane | Wymagania Zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dane identyfikacyjne wyrobu: |
|  | Nazwa, numer katalogowy | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa, która będzie używana do fakturowania | Podać |  |
| 2 | Rok produkcji – wymagane 2012 r. | WYMAGANE |  |
| 3 | Wydajność 18l/min (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny) | WYMAGANE |  |
| 4 | Max. podciśnienie ≥75kPa (563 mmHg) | WYMAGANE |  |
| 5 | Zasilanie sieciowe lub sieciowo-akumulatorowe | WYMAGANE, PODAĆ |  |
| 6 | Bezobsługowa pompa tłokowa, niskoobrotowa | WYMAGANE |  |
| 7 | Bardzo precyzyjny membranowy regulator podciśnienia z blokadą ustawienia | WYMAGANE |  |
| 8 | Czas uzyskiwania podciśnienia od 0 do 75 kPa na zbiorniku 1 litrowym: 12 s | WYMAGANE |  |
| 9 | Bardzo niski poziom hałasu | WYMAGANE |  |
| 10 | Lekki i łatwy do przenoszenia: waga do 3,5 kg (wersja akumulatorowa do 4,2 kg) | WYMAGANE |  |
| 11 | Wymiary: 360x170x285 mm | WYMAGANE |  |
| 12 | Nietłukące, autoklawowalna (nawet w 134 st. C) zbiorniki wielorazowe na wydzielinę z PSU lub zbiorniki z PC do wkładów jednorazowych | WYMAGANE |  |
| 13 | Możliwość zastosowania wkładów jednorazowych | WYMAGANE |  |
| 14 | Gwarancja min. 24 miesiące | WYMAGANE |  |
| 15 | Wersja AC/DC (sieciowo-akumulatorowa) - czas pracy przy zasilaniu z akumulatora: 45 min - czas ładowania akumulatora: 3 godz - akumulator można ładować w trakcie użytkowania - dźwiękowy i świetlny sygnał ostrzegający przed rozładowaniem akumulatorów | WYMAGANE |  |

„Parametr wymagany” jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu „TAK” lub „NIE”, ewentualnie dodatkowo z rozszerzeniem o opis danego oferowanego parametru. Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Wykonawca przedstawi opis oferowanego wyrobu, a w szczególności foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).