Zał. nr 2 do SIWZ

Automatyczny termodezynfektor (myjnia-dezynfektor) dla Pracowni Endoskopii

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| --- | --- |
| Producent (podać pełną nazwę i adres) |  |
| Kraj produkcji |  |
| Rok produkcji | 2014 |
| Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Myjnia – dezynfektor na dwa endoskopy | TAK |  |
|  | Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji gastroskopów, kolonoskopów i duodenoskopów | TAK |  |
|  | Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu | TAK |  |
|  | Wymiary: Szerokość – max. 100 cm Wysokość – max. 90 cm Głębokość – max. 70 cm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wyświetlacz – cztery linie x czterdzieści znaków, z komunikatami w języku polskim | TAK |  |
|  | Umieszczenie endoskopów na dzielonych koszach wysuwanych z myjni, umożliwiających ułożenie sondy endoskopu w taki sposób, który umożliwiałby stykanie się lub krzyżowanie powierzchni sondy | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania kosza do mycia trokarów i optyk laparoskopowych | TAK |  |
|  | System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych dedykowanych konektorów | TAK |  |
|  | Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych | TAK |  |
|  | Równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopów podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem | TAK |  |
|  | Dezynfekcja w temperaturze 57°C | TAK |  |
|  | Czas trwania dezynfekcji – 5 min. | TAK |  |
|  | Średni czas całkowitego procesu mycia i dezynfekcji endoskopów | PODAĆ |  |
|  | Dwa płukania końcowe wodą po procesie dezynfekcji | TAK |  |
|  | Ekonomiczne zużycie środka myjącego na poziomie ok. 63 ml/proces | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ekonomiczne zużycie środka do dezynfekcji na poziomie ok. 126 ml/proces | TAK, PODAĆ |  |
|  | Suszenie endoskopu gorącym powietrzem | TAK |  |
|  | Kondensacja oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów | TAK |  |
|  | Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną lampę UV | TAK |  |
|  | Automatyczna samodezynfekcja myjni | TAK |  |
|  | Zasilanie prądem trójfazowym | TAK |  |
|  | Zewnętrzny system zmiękczający wodę | TAK |  |
|  | Zasilanie wodą z instalacji szpitalnej | TAK |  |
|  | Obudowa komory ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z systemem raportującym ENDOSKAN posiadanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Port komunikacyjny RJ-45 Ethernet TCP/IP (max. 100 Mbit) | TAK |  |
|  | Program dezynfekcji termicznej w temperaturze 90 °C dla sprzętu obojętnego na działanie termiczne | TAK |  |
|  | Ciśnienie testu szczelności na początku procesu 285 mbar | TAK |  |
|  | Ciśnienie w trakcie mycia i dezynfekcji endoskopu 150 mbar | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed testem szczelności wyższym niż 320 mbar | TAK |  |
|  | Zgodność myjni z dyrektywą EN ISO 15883-1 i 4 | TAK |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne raz na rok lub co 2000 rbh. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do systemu archiwizacji badań Endobase posiadanego przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Termin dostawy – do 6 tygodni od daty podpisania umowy | TAK, , PODAĆ |  |

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie "Wymagania Zamawiającego" są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

- Wszystkie zaoferowane powyżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty (wraz z tłumaczeniem) materiałach informacyjnych producenta.

- Zamawiający zaleca dokonania przez Wykonawcę starannej wizji lokalnej na terenie Szpitala, 
w obszarze wykonania przedmiotu zamówienia, przed złożeniem oferty w postępowaniu. W wypadku braku dokonania wizji lokalnej albo nienależytym dokonaniu wizji lokalnej oraz zaistnienia błędów, braków, wad lub nieścisłości w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, których to błędów, braków, wad lub nieścisłości można by uniknąć, gdyby wizja lokalna została wykonana należycie, Wykonawca poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody (zarówno straty rzeczywiste, jak i utracone korzyści) powstałe u Zamawiającego w związku z brakiem dokonania albo nienależytym dokonaniem wizji lokalnej.

- Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu z zakresu obsługi zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Do protokołu-zdawczo-odbiorczego Wykonawca ma obowiązek załączyć protokół szkolenia z wykazem osób, które w nim uczestniczyły.

- Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą listy zalecanych preparatów dezynfekcyjnych i myjących (min. 5 pozycji), które mogą być stosowane w zaoferowanym urządzeniu po okresie upłynięcia gwarancji tj. po 24 miesiącach.

- Na czas trwania gwarancji tj. na okres 24 miesięcy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt następujących środków do mycia i termochemicznej dezynfekcji endoskopów:

- środek myjący ……………………….. (podać nazwę handlową) – 500l

- środek dezynfekujący ………………………. (podać nazwę handlową) – 300l

- Wykonawca oświadcza, że koszt preparatów do mycia i dezynfekcji jest wliczony w cenę automatycznego termodezynfektora.

- Zamawiający będzie dokonywał zamówień telefonicznych wyżej wymienionych preparatów na numer telefonu ……………………………….., osoba do kontaktu: ……………………… Ilość dostaw będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty kart charakterystyki zaoferowanych preparatów.

- Wykonawca dokonuje podłączenia i uruchomienia przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem uruchomienia

UWAGA! W siedzibie Zamawiającego, w Pracowni Endoskopii istnieje gniazdo 3-fazowe i gniazdo 1-fazowe oraz podłączenie do zimnej wody użytkowej. W przypadku konieczności zmiany gniazda lub zabezpieczenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na swój koszt wszystkie niezbędne materiały.

………………………..,                                                         ……………………………………

Miejscowość, data 						pieczęć i podpis Wykonawcy