PAKIET 1                                                                                                                            zał.2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 110 zestawów łóżek szpitalnych zwykłych wraz z szafkami i materacami.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2015 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. | TAK |  |
| 2 | Podstawa łóżka podpierająca leże w minimum 4 punktach gwarantująca stabilność leża. | TAK |  |
| 3 | Szerokość całkowita maksymalnie 940 mm (+ 10 mm /- 50 mm) najbardziej wysuniętych detalach | TAK (podać) |  |
| 4 | Długość całkowita: 2100 mm (+/- 50 mm) z możliwością regulacji wydłużenia o min. 150 mm. | TAK (podać) |  |
| 5 | Wezgłowie łóżka regulowane. | TAK |  |
| 6 | Łóżko wyposażone w dwa gniazda od strony wezgłowia do mocowania stojaka kroplówki. | TAK |  |
| 7 | Barierki dwustronne w ilości 55 kompletów (par) z możliwością zamontowania we wszystkich 110 łóżkach | TAK (podać) |  |
| 8 | Łóżko wyposażone w centralny hamulec na cztery koła, lub hamulec indywidualny na każdym kole | TAK |  |
| 9 | Średnica koło min. 125mm | TAK |  |
| 10 | 55 sztuk uchwytów ręki zamontowanych centralnie z przodu łóżka z możliwością montażu w 110 łóżkach | TAK |  |
| 11 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia. | TAK |  |
| 12 | Elastyczne listwy odbojowe chroniące barierki przed zarysowaniami | TAK |  |
| 13 | Bezpieczne obciążenie min. 200 kg. | TAK |  |
| 14 | Materac zwykły dopasowany do rozmiarów leża, min. 140mm grubości. Wykonany z gąbki średnio twardej. Konstrukcja materaca w postaci wycięć w kształcie „gofra” . Pokrowiec zapinany na zamek wyposażony w listwę chroniącą przed przeciekaniem, nieprzemakalny, paroprzepuszczalny. Pokrowiec odporny na przenikanie krwi, cząstek wirusowych i krwi. Pianka: Atest higieniczny PZH, Pokrowiec: Atesty higieniczne PZH, | TAK |  |
| 15 | Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny min. 2 haki. | TAK |  |
| 16 | Szafka przyłóżkowa o konstrukcji tworzywowej wraz z blatem z wypełnieniami z tworzywa. Szafka wyposażona w wysuwany spod blatu głównego blat do pisania, czytania lub postawienia kubka z piciem. Wysuwana szuflada i kontener z drzwiczkami z dwoma półkami na rzeczy pacjenta. Po bokach szafki haczyki i reling na ręcznik, chowane do boku szafki. Szafka na kółkach. Wymiary szafki : (wys. x szer. x gł. ) 825 +/- 25 mm x430 +/- 20 mm x 430 mm +/- 20 mm. | TAK |  |
| 17 | Przedstawić paletę kolorów do wyboru ( min. 4) | TAK |  |
| 18 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych | TAK |  |
| 19 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
| 20 | Gwarancja min. 24 miesięcy | Tak (podać) Gwarancja 24 m-ce - 0 pkt. Gwarancja 36 m-ce – 5 pkt. Gwarancja 48 m-cy – 10 pkt |  |
| 21 | Podać cenę 1 roboczo godziny w przypadku robocizny po gwarancyjnej, | TAK |  |
| 22 | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat | TAK |  |
| 23 | Czas reakcji serwisu max. 24 godz. | TAK |  |
| 24 | W okresie gwarancji dostawca wykonuje przeglądy min co 12 miesięcy wliczone w cenę zakupu | TAK |  |
| 25 | Gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia bez wyłączania jakichkolwiek podzespołów | TAK |  |
| 26 | Do oferty dołączyć wykaz części zamiennych ( wymiennych)z aktualnymi cenami (kółka, siłowniki itp.) | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się 
w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny 
i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)

dnia ...............                                                                 ..............................................................                                                                                                                                              								       (podpis osoby uprawnionej do 								  reprezentowania firmy na zewnątrz)