Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 27.06.2016

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu na dostawę spirometru dla Oddziału Dziecięcego nr postępowania EZ/214/64/2016.

 **Pytanie 1.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie spirometru do posiadającego zakres pomiaru przepływu 16 l/s.

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2**. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie spirometru , który zamiast głowicy pneumotachograficznej posiada wielorazowego użytku spirettę do dezynfekcji, która jest bardziej funkcjonalna i ekonomiczna w użyciu niż głowica pneumotachograficzna.

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza spirettę wielorazowego użytku, do wielokrotnej sterylizacji termicznej.

**Pytanie 3**. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie spirometru , który posiada uniwersalne ustniki jednorazowego użytku o małej średnicy przez co rozmiar jest dostosowany zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

**Odpowiedź**: Zamawiający wymaga ustników jednorazowego użytku w różnych rozmiarach ( dla dzieci i dla dorosłych).

**Pytanie 4.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie spirometru , który nie wymaga stacji pogodowej ponieważ nie jest wrażliwy na środowisko zewnętrzne w związku z tym nie jest potrzebna elektroniczna stacja pogodowa z automatyczną transmisją danych do spirometru.

**Odpowiedź**: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 5.** Czy Zamawiający dopuści nowoczesny, ultradźwiękowy spirometr EasyOne, który działa w oparciu o tzw. efekt Dopplera o poniższych funkcjach i parametrach technicznych:

* automatyczna kalibracja
* niewrażliwy na środowisko zewnętrzne
* automatyczna kontrola jakości, wychwytuje błędy w technice wykonanej spirometrii i pomaga je skorygować – **oryginalna skala A do F**
* pomoc w interpretacji wyników
* głowica/ spireta 100% higieny
* ustnik uniwersalny dla dorosłych i dla dzieci
* dokładność pomiaru: objętość: ±2% lub 0,050l; przepływ: ±2% lub 0,020l/s oprócz PEF,
* PEF: ±5% lub 0,200 l/s; MVV: ±5% lub 5 l/min,
* zakres pomiaru: objętość: ±12l; przepływ: ±16 l/s
* spełniający normy: **GLI2012**, ERS/ECCS, Austria88, NHANESIII, Knudson83, Knudson76, Crapo, Morris71, Roca, Berglund, Gulsvik, Hedenstroem, Gore et al., SAPALDIA, Canadian04, Ethiopia85, Chile, Langhammer, Stanojevic09, PLATINO06, Padilla01, Klement, Falaschetti04.

Normy pediatryczne:

Zapletal, Zaplatal03, Hibbert et al., Polgar, Eigen, Rosenthal,Vilozni, Nystad, Mexiko03, Dockery, Hsu

* gwarancja 5 lat

**Odpowiedź**: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 Z poważaniem