PAKIET NR 6 – ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ 1 SZT KOLONOSKOPU PEDIATRYCZNEGO DLA PRACOWNI ENDOSKOPII

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | WYMAGANIA | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY |
| 1 | Nazwa | podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Model | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2017 | TAK, Podać |  |
| 6 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez bezpośredniego użytkownika  | TAK, Podać |  |
| 7 | Certyfikat CE, wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |
| Parametry techniczne |
| 8 | Wideokolonoskop wyposażony w chip CCD umożliwiający obrazowanie w standardzie HDTV 1080 na panoramicznym ekranie monitora |  |  |
| 9 | Wideokolonoskop zgodny z funkcją obrazowania w wąskim paśmie światła typu NBI realizowaną za pomocą systemu optycznego |  |  |
| 10 | Sprzęt wyposażony w technologię zapewniającą optymalne przeniesienie momentu sił skrętnej i wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę zdalną, co umożliwia doskonałą kontrolę podczas wprowadzania wideokolonoskopu w trakcie procedur endoterapeutycznych. |  |  |
| 11 | Technologia ułatwiająca wprowadzanie do jelita dzięki zastosowaniu płaszcza sondy powyżej końcówki giętkiej o dużo wyższej giętkości od pozostałej części |  |  |
| 12 | Ręczna regulacja w trakcie zabiegu sztywności sondy umożliwiająca indywidualną adaptację wideoendoskopu do budowy anatomicznej pacjenta |  |  |
| 13 | Jednostopniowe złącze– całkowicie wodoszczelne złącze umożliwiające zanurzenie wideokolonoskopu podczas procesów mycia i dezynfekcji bez potrzeby użycia jakichkolwiek dodatkowych nasadek wodoszczelnych |  |  |
| 14 | Chip pamięci wideokolonoskopu zachowujący informacje o parametrach ustawień balansu bieli po podłączeniu z wideoprocesorem |  |  |
| 15 | Długość robocza min 1680 mm |  |  |
| 16 | Średnica sondy max 11,5 mm |  |  |
| 17 | Średnica końcówki max 11,7 mm |  |  |
| 18 | Średnica kanału roboczego min 3,2 mm |  |  |
| 19 | Kąty zagięć w stopniach min G/D L/P 180/180 160/160 |  |  |
| 20 | Kąt widzenia w stopniach min 170 |  |  |
| 21 | Pełna współpraca z posiadanym w pracowni zestawem wideo Olympus Exera III, myjniami typ ETD, bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów lub przejściówek |  |  |
| Warunki gwarancji |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji -minimum 24 miesiące liczony od momentu uruchomienia systemu z uwzględnieniem w tym okresie obsługi typu Endocasco (bezpłatne naprawy uszkodzeń lub wymiana zużytych elementów endoskopu). | Tak |  |
| 2. | Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki i przyjazdu serwisu max 24godziny, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy | Tak |  |
| 3. | Maksymalny czas usunięcia usterki od momentu zdiagnozowania , gdy zachodzi konieczność sprowadzania części zamiennych 10 dni wyłączjąc dni wolne ustawowo od pracy. | Tak |  |
| 4. | Czas naprawy gwarancyjnej przedłużający okres gwarancji liczony od momentu zgłoszenia. | Tak |  |
| 5. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy 3-naprawy | Tak |  |
| 6. | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany podzespołów nie wliczając godzin zawartych w dniach ustawowo wolnych max 48 godzin | Tak |  |
| 7.  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ich lokalizacja, wykaz punktów serwisowych w Polsce, ich lokalizacja (Proszę podać lub wskazać na odpowiedni dokument załączony do oferty) | Tak |  |
| 8. | Adres najbliższego serwisu | Tak podać |  |
| 9. | Numer telefonu i faksu na który mają być zgłaszane awarie | Tak,podać |  |
| 10. |  Minimum jeden bezpłatny przegląd techniczny w ciągu roku na całość zamówienia w okresie trwania gwarancji plus jeden w ostatnim miesiącu trwania okresu gwarancyjnego. | Tak |  |
| 11 | W przypadku uszkodzenia aparatu i naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych, gwarant dostarczy aparat zastępczy/równoważny na okres naprawy. | Tak |  |
| **Serwis pogwarancyjny** |
| 12 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki odrębnym zleceniem min. 48godzin | Tak |  |