Zestawienie ofert

Do upływu terminu składania ofert złożono:

(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę i inne elementy oferty podlegające ocenie przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert – w przypadku, gdy przedstawienie kryteriów oceny ofert wiązałoby się z koniecznością przeniesienia do protokołu znacznej części oferty lub z trudnościami technicznymi, można określić to kryterium oceny ofert poprzez podanie jedynie jego nazwy)

Zestawienie z otwarcia ofert dnia 26.06.2017r.

Kwota przyznana łącznie 1 170 000,00 zł brutto

| Lp. | Nazwa Wykonawcy/ adres Wykonawcy | Cena oferty łącznie brutto | Cena oferty za zakup mammografu brutto | Cena oferty za dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby montażu mammografu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej – zakres rzeczowy podstawowy brutto | Cena oferty za dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby montażu mammografu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej – zakres rzeczowy dodatkowy brutto | Termin płatności | Gwarancja | Oferowany przez Wykonawcę parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FUJIFILM Europe GMBH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 178 02-486 Warszawa | 1 137 328,10 zł | 917 896,10 zł | 200 982,00 zł | 18 450,00 zł | 60 dni | 36 miesięcy |  |
| Jakość | 4. Statyw wolnostojący zintegrowany z generatorem WN /wbudowany w statyw/ | NIE statyw wolnostojący zintegrowany z generatorem, (niewbudowany w statyw) |
|  | 8. Najmniejsza odległość stolika od podłogi w pozycji zdjęciowej w projekcie CC – gdy lampa jest na górze | 69 cm |
|  | 10. Zakres zmotoryzowanego obrotu głowicy w technice klasycznej badania 2D | 380 stopni |
|  | 11. Zakres zmotoryzowanego obrotu głowicy w technice tomosyntezy – 3D min. 350 stopni | TAK, 350 stopni |
|  | 21. Osłona twarzy pacjentki nieruchoma w czasie badania w trybie tomosyntezy | NIE |
|  | 24. Moc wyjściowa generatora min. 5 kW | TAK 7 kW |
|  | 29. Maksymalna wartość ekspozycji w mAs | 600 mAs |
|  | 30. Maksymalny prąd dla dużego ogniska. Min. 100 mA małego min. 34 mA | TAK duże ognisko: 200 mA małe ognisko: 61 mA |
|  | 44. Metoda konwersji promieniowania X na sygnał elektryczny bez pośrednia /bez warstwy scyntacyjnej/ | TAK, Metoda konwersji promieniowania X na sygnał elektryczny bezpośrednia /bez warstwy scyntacyjnej/ |
|  | 46. Rozmiar piksela dla badań konwencjonalnych | 50 μm |
|  | 55. Format obrazu stereotaktycznego | 70 x 60 mm |
|  | 58. Waga całkowita jednostki biopsyjnej | 5,5 kg |
|  | 59. Łóżko mobilne dedykowane do wykonywania biopsji stereotaktycznych w pozycji leżącej na brzuch. - zmotoryzowany ruch góra/dół - zakres ruchu góra/dół blatu min. 70 cm - obciążalność łóżka podczas ruchu góra/dół min. 130 kg - długość blatu min. 180 cm - szerokość blatu min 60 cm - otwór w blacie umożliwiający wykonanie procedur biopsyjnych dla dowolnej piersi o średnicy min. 24 cm LUB Elektrycznie sterowany fotel pacjenta dedykowany do wykonywania procedur biopsji stereotaktycznej o nominalnej wadze min. 130 kg - zakres regulacji aparatu i podnóżka od pozycji siedzącej/oparcie w pozycji odchylenia o kąt min. 90 stopni, - oparcie w pozycji leżącej 0 stopni, - pozycja Trendelemburga min – 10 stopni, - oparcie regulowane minimum dwoma niezależnie ustawianymi segmentami, regulowana wysokość podgłówka, - minimalna szerokość w części barkowej 58 cm, - długość minimalna 160 cm | TAK Elektrycznie sterowany fotel pacjenta dedykowany do wykonywania procedur biopsji stereotaktycznej o nominalnej wadze 135 kg. - zakres regulacji aparatu i podnóżka od pozycji siedzącej/oparcie w pozycji odchylenia 90 stopni, - oparcie w pozycji leżącej 0 stopni, - pozycja Trendelemburga 15 stopni, - oparcie regulowane minimum dwoma niezależnie ustawianymi segmentami, regulowana wysokość podgłówka, - szerokość w części barkowej 58 cm, - długość minimalna 168 cm |
|  | 60. Zasilanie sieciowe lub sieciowo bateryjne | TAK, zasilanie bateryjne Zgodnie z odpowiedziami z dnia 17.05.2017 |
|  | 61. Konsola technika jezdna z możliwością łatwego przemieszczania do wymaganej pozycji i blokowania-unieruchamiania | NIE |
|  | 79. Czas wykonania skanu tomosyntezy | 4 s |
|  | 80. Ekspozycje użyte do rekonstrukcji wykonane w technice krokowej czyli lampa zatrzymana podczas każdej ekspozycji | NIE |
|  | 81. Zakres skanu tomosyntezy | +/- 20 stopni |
|  | 83. Rozdzielczość obrazów służących do rekonstrukcji 3D taka sama jak rozdzielczość zdjęć mammograficznych w trybie D2 /tomosynteza bez łączenia pikseli/ | TAK rozdzielczość obrazów służących do rekonstrukcji 3D taka sama jak rozdzielczość zdjęć mammograficznych w trybie D2 /tomosynteza bez łączenia pikseli/ |
|  | 85. Wykonanie badania z tomosyntezą w klasycznych położeniach CC i MLO w celu umożliwienia porównywania z poprzednimi badaniami | TAK wykonanie badania z tomosyntezą w klasycznych położeniach CC i MLO w celu umożliwienia porównywania z poprzednimi badaniami |
|  | 86. Wykonanie tradycyjnego zdjęcia 2D i zestawu zdjęć do tomosyntezą w trakcie jednego cyklu, bez uwalniania ucisku piersi /w celu porównania obu obrazów w tym samy położeniu piersi/ | TAK wykonanie tradycyjnego zdjęcia 2D i zestawu zdjęć do tomosyntezą w trakcie jednego cyklu, bez uwalniania ucisku piersi /w celu porównania obu obrazów w tym samy położeniu piersi/ |
|  | 87. Wykonanie zrekonstruowanych zdjęć w technice 2D dla projekcji CC i MLO na podstawie serii warstw badania z tomosyntezą | TAK wykonanie zrekonstruowanych zdjęć w technice 2D dla projekcji CC i MLO na podstawie serii warstw badania z tomosyntezą |
|  | 89. Średnia dawka gruczołowa w trybie AEC dla akwizycji 3D taka sama lub mniejsza jak w standardowym trybie 2D dla ekwiwalentu grubości piersi 2-10 cm /oba tryby dotyczą tego samego aparatu – dawki muszą być poniżej dawek granicznych EUREF/ | TAK Średnia dawka gruczołowa w trybie AEC dla akwizycji 3D taka sama lub mniejsza jak w standardowym trybie 2D dla ekwiwalentu grubości piersi 2-10 cm /oba tryby dotyczą tego samego aparatu – dawki muszą być poniżej dawek granicznych EUREF/ |
|  | 96. Możliwość wliczonej w cenę oferty rozbudowy w przyszłości /na pierwsze żądanie Zamawiającego/ o automatyczny system detekcji zmian wspomagający pracę lekarza /CAD/ dla zwykłych zdjęć i dla badań z tomosyntezy | NIE |
|  | 98. Możliwość wliczonej w cenę oferty rozbudowy w przyszłości /na pierwsze żądanie Zamawiającego/ o funkcjonalność wykonywania mammografii dwuenergetycznej z wykorzystaniem zaoferowanego detektora | NIE |
|  | 125. Cena jednej roboczogodziny po okresie gwarancji serwisu niezmienna przez min. 3 lata, oraz ryczałt lub inny sposób obciążenia dojazdu | TAK 1 rbh – 500,00 PLN (netto) Dojazd – 500,00 PLN (netto) |
| 2 | Timko Sp. z o.o. ul. Syrokomli 30 03-335 Warszawa | 1 498 842,00 zł | 1 096 632,00 zł | 369 000,00 zł | 33 210,00 zł | 45 dni | 24 miesiące |  |
| Jakość | 4. Statyw wolnostojący zintegrowany z generatorem WN /wbudowany w statyw/ | TAK statyw wolnostojący z generatorem WN, (wbudowany w statyw) |
|  | 8. Najmniejsza odległość stolika od podłogi w pozycji zdjęciowej w projekcie CC – gdy lampa jest na górze | 70 cm |
|  | 10. Zakres zmotoryzowanego obrotu głowicy w technice klasycznej badania 2D 380 stopni | 350 stopni |
|  | 11. Zakres zmotoryzowanego obrotu głowicy w technice tomosyntezy – 3D min. 350 stopni | NIE |
|  | 21. Osłona twarzy pacjentki nieruchoma w czasie badania w trybie tomosyntezy | TAK Osłona twarzy pacjentki nieruchoma w czasie badania w trybie tomosyntezy |
|  | 24. Moc wyjściowa generatora min. 5 kW | TAK 7 kW |
|  | 29. Maksymalna wartość ekspozycji w mAs | 500 mAs |
|  | 30. Maksymalny prąd dla dużego ogniska. Min. 100 mA małego min. 34 mA | TAK duże ognisko: 200 mA małe ognisko: 50 mA |
|  | 44. Metoda konwersji promieniowania X na sygnał elektryczny bez pośrednia /bez warstwy scyntacyjnej/ | TAK, Metoda konwersji promieniowania X na sygnał elektryczny bezpośrednia /bez warstwy scyntacyjnej/ |
|  | 46. Rozmiar piksela dla badań konwencjonalnych | 70 μm |
|  | 55. Format obrazu stereotaktycznego | 217 x 167 mm |
|  | 58. Waga całkowita jednostki biopsyjnej | 7 kg |
|  | 59. Łóżko mobilne dedykowane do wykonywania biopsji stereotaktycznych w pozycji leżącej na brzuch. - zmotoryzowany ruch góra/dół - zakres ruchu góra/dół blatu min. 70 cm - obciążalność łóżka podczas ruchu góra/dół min. 130 kg - długość blatu min. 180 cm - szerokość blatu min 60 cm - otwór w blacie umożliwiający wykonanie procedur biopsyjnych dla dowolnej piersi o średnicy min. 24 cm LUB Elektrycznie sterowany fotel pacjenta dedykowany do wykonywania procedur biopsji stereotaktycznej o nominalnej wadze min. 130 kg - zakres regulacji aparatu i podnóżka od pozycji siedzącej/oparcie w pozycji odchylenia o kąt min. 90 stopni, - oparcie w pozycji leżącej 0 stopni, - pozycja Trendelemburga min – 10 stopni, - oparcie regulowane minimum dwoma niezależnie ustawianymi segmentami, regulowana wysokość podgłówka, - minimalna szerokość w części barkowej 58 cm, - długość minimalna 160 cm | TAK Sterowany elektrycznie fotel pacjentki o udźwigu 250 kg. - zakres regulacji aparatu i podnóżka od pozycji siedzącej/oparcie w pozycji odchylenia 90 stopni, - oparcie w pozycji leżącej 0 stopni, - pozycja Trendelemburga -10 stopni, - oparcie regulowane minimum dwoma niezależnie ustawianymi segmentami, regulowana wysokość podgłówka, - szerokość w części barkowej 76 cm, - długość minimalna 173 cm |
|  | 60. Zasilanie sieciowe lub sieciowo bateryjne | TAK, zasilanie sieciowo-bateryjne |
|  | 61. Konsola technika jezdna z możliwością łatwego przemieszczania do wymaganej pozycji i blokowania-unieruchamiania | NIE |
|  | 79. Czas wykonania skanu tomosyntezy | 4 s |
|  | 80. Ekspozycje użyte do rekonstrukcji wykonane w technice krokowej czyli lampa zatrzymana podczas każdej ekspozycji | NIE |
|  | 81. Zakres skanu tomosyntezy | +/- 7,5 stopni |
|  | 83. Rozdzielczość obrazów służących do rekonstrukcji 3D taka sama jak rozdzielczość zdjęć mammograficznych w trybie D2 /tomosynteza bez łączenia pikseli/ | NIE |
|  | 85. Wykonanie badania z tomosyntezą w klasycznych położeniach CC i MLO w celu umożliwienia porównywania z poprzednimi badaniami | TAK wykonanie badania z tomosyntezą w klasycznych położeniach CC i MLO w celu umożliwienia porównywania z poprzednimi badaniami |
|  | 86. Wykonanie tradycyjnego zdjęcia 2D i zestawu zdjęć do tomosyntezą w trakcie jednego cyklu, bez uwalniania ucisku piersi /w celu porównania obu obrazów w tym samy położeniu piersi/ | TAK wykonanie tradycyjnego zdjęcia 2D i zestawu zdjęć do tomosyntezą w trakcie jednego cyklu, bez uwalniania ucisku piersi /w celu porównania obu obrazów w tym samy położeniu piersi/ |
|  | 87. Wykonanie zrekonstruowanych zdjęć w technice 2D dla projekcji CC i MLO na podstawie serii warstw badania z tomosyntezą | NIE |
|  | 89. Średnia dawka gruczołowa w trybie AEC dla akwizycji 3D taka sama lub mniejsza jak w standardowym trybie 2D dla ekwiwalentu grubości piersi 2-10 cm /oba tryby dotyczą tego samego aparatu – dawki muszą być poniżej dawek granicznych EUREF/ | NIE |
|  | 96. Możliwość wliczonej w cenę oferty rozbudowy w przyszłości /na pierwsze żądanie Zamawiającego/ o automatyczny system detekcji zmian wspomagający pracę lekarza /CAD/ dla zwykłych zdjęć i dla badań z tomosyntezy | NIE |
|  | 98. Możliwość wliczonej w cenę oferty rozbudowy w przyszłości /na pierwsze żądanie Zamawiającego/ o funkcjonalność wykonywania mammografii dwuenergetycznej z wykorzystaniem zaoferowanego detektora | NIE |
|  | 125. Cena jednej roboczogodziny po okresie gwarancji serwisu niezmienna przez min. 3 lata, oraz ryczałt lub inny sposób obciążenia dojazdu | TAK 1 rbh – 250,00 PLN (netto) Dojazd – 1 168,00 PLN (netto) + 23% VAT |
| 3 | Medix Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kokoryczki 18 04-191 Warszawa | 1 465 896,00 zł | 1 238 346,00 zł | 212 175,00 zł | 15 375,00 zł | 60 dni | 25 miesięcy |  |
| Jakość | 4. Statyw wolnostojący zintegrowany z generatorem WN /wbudowany w statyw/ | TAK |
|  | 8. Najmniejsza odległość stolika od podłogi w pozycji zdjęciowej w projekcie CC – gdy lampa jest na górze | 63 cm |
|  | 10. Zakres zmotoryzowanego obrotu głowicy w technice klasycznej badania 2D 380 stopni | 360 stopni |
|  | 11. Zakres zmotoryzowanego obrotu głowicy w technice tomosyntezy – 3D min. 350 stopni | TAK |
|  | 21. Osłona twarzy pacjentki nieruchoma w czasie badania w trybie tomosyntezy | TAK |
|  | 24. Moc wyjściowa generatora min. 5 kW | TAK 8 kW |
|  | 29. Maksymalna wartość ekspozycji w mAs | 600 mAs |
|  | 30. Maksymalny prąd dla dużego ogniska. Min. 100 mA małego min. 34 mA | TAK duże ognisko: 155 mA małe ognisko: 47 mA |
|  | 44. Metoda konwersji promieniowania X na sygnał elektryczny bez pośrednia /bez warstwy scyntacyjnej/ | TAK |
|  | 46. Rozmiar piksela dla badań konwencjonalnych | 85 μm |
|  | 55. Format obrazu stereotaktycznego | 79,6 x 99,9 mm |
|  | 58. Waga całkowita jednostki biopsyjnej | 5 kg |
|  | 59. Łóżko mobilne dedykowane do wykonywania biopsji stereotaktycznych w pozycji leżącej na brzuch. - zmotoryzowany ruch góra/dół - zakres ruchu góra/dół blatu min. 70 cm - obciążalność łóżka podczas ruchu góra/dół min. 130 kg - długość blatu min. 180 cm - szerokość blatu min 60 cm - otwór w blacie umożliwiający wykonanie procedur biopsyjnych dla dowolnej piersi o średnicy min. 24 cm LUB Elektrycznie sterowany fotel pacjenta dedykowany do wykonywania procedur biopsji stereotaktycznej o nominalnej wadze min. 130 kg - zakres regulacji aparatu i podnóżka od pozycji siedzącej/oparcie w pozycji odchylenia o kąt min. 90 stopni, - oparcie w pozycji leżącej 0 stopni, - pozycja Trendelemburga min – 10 stopni, - oparcie regulowane minimum dwoma niezależnie ustawianymi segmentami, regulowana wysokość podgłówka, - minimalna szerokość w części barkowej 58 cm, - długość minimalna 160 cm | TAK Łóżko mobilne dedykowane do wykonywania biopsji stereotaktycznych w pozycji leżącej na brzuch. - zmotoryzowany ruch góra/dół - zakres ruchu góra/dół blatu min. 80 cm - obciążalność łóżka podczas ruchu góra/dół min. 135 kg - długość blatu min. 188 cm - szerokość blatu min 64 cm - otwór w blacie umożliwiający wykonanie procedur biopsyjnych dla dowolnej piersi o średnicy od 25 do 37 cm |
|  | 60. Zasilanie sieciowe lub sieciowo bateryjne | TAK, zasilanie sieciowo-bateryjne |
|  | 61. Konsola technika jezdna z możliwością łatwego przemieszczania do wymaganej pozycji i blokowania-unieruchamiania | TAK |
|  | 79. Czas wykonania skanu tomosyntezy | 13 s |
|  | 80. Ekspozycje użyte do rekonstrukcji wykonane w technice krokowej czyli lampa zatrzymana podczas każdej ekspozycji | TAK |
|  | 81. Zakres skanu tomosyntezy | +/- 15 stopni |
|  | 83. Rozdzielczość obrazów służących do rekonstrukcji 3D taka sama jak rozdzielczość zdjęć mammograficznych w trybie D2 /tomosynteza bez łączenia pikseli/ | TAK |
|  | 85. Wykonanie badania z tomosyntezą w klasycznych położeniach CC i MLO w celu umożliwienia porównywania z poprzednimi badaniami | TAK |
|  | 86. Wykonanie tradycyjnego zdjęcia 2D i zestawu zdjęć do tomosyntezą w trakcie jednego cyklu, bez uwalniania ucisku piersi /w celu porównania obu obrazów w tym samy położeniu piersi/ | TAK |
|  | 87. Wykonanie zrekonstruowanych zdjęć w technice 2D dla projekcji CC i MLO na podstawie serii warstw badania z tomosyntezą | TAK |
|  | 89. Średnia dawka gruczołowa w trybie AEC dla akwizycji 3D taka sama lub mniejsza jak w standardowym trybie 2D dla ekwiwalentu grubości piersi 2-10 cm /oba tryby dotyczą tego samego aparatu – dawki muszą być poniżej dawek granicznych EUREF/ | TAK |
|  | 96. Możliwość wliczonej w cenę oferty rozbudowy w przyszłości /na pierwsze żądanie Zamawiającego/ o automatyczny system detekcji zmian wspomagający pracę lekarza /CAD/ dla zwykłych zdjęć i dla badań z tomosyntezy | NIE |
|  | 98. Możliwość wliczonej w cenę oferty rozbudowy w przyszłości /na pierwsze żądanie Zamawiającego/ o funkcjonalność wykonywania mammografii dwuenergetycznej z wykorzystaniem zaoferowanego detektora | NIE |
|  | 125. Cena jednej roboczogodziny po okresie gwarancji serwisu niezmienna przez min. 3 lata, oraz ryczałt lub inny sposób obciążenia dojazdu | TAK 1 rbh – 300,00 PLN (netto) Koszt dojazdu uwzględniony w cenie |