Pakiet 10     Pompa infuzyjna przepływowa  sztuk 2                                                                                   załącznik 2

|  | ZESTAWIENIE PARAMETRÓW DWUKANAŁOWEJ POMPY OBJĘTOŚCIOWEJ | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa objętościowa dwukanałowa do podawania dożylnego sterowana elektronicznie | TAK |  |
|  | Klawiatura numeryczna do wprowadzania parametrów infuzji | TAK |  |
|  | Duży czytelny wyświetlacz z tylnym podświetleniem. | TAK |  |
|  | Podaż dwukanałowa z parametrami programowanymi dla każdego kanału niezależnie | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia leków z dwóch różnych źródeł : butelka /worek ; worek / strzykawka. Współpraca ze wszystkimi typami strzykawek trzyczęściowych z zakresu 3-60 ml. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania podaży wieloetapowej (minimum 10 etapów) z jednego kanałów przy jednoczesnej ciągłej podaży z drugiego kanału | TAK |  |
|  | Możliwość podaży jednoczesnej z obu kanałów lub automatyczne uruchamianie drugiego kanału po zakończeniu pierwszej dawki | TAK |  |
|  | Wszystkie zestawy infuzyjne dedykowane do pompy wyposażone w pułapkę wyłapującą pęcherzyki powietrza z linii. Pojemność pułapki ok. 1,5 ml. | TAK |  |
|  | Zakres prędkości podaży ml/h (min-max) od 0,1 do 999 ml/h (do 99,9ml programowana co 0,1 ml ) | TAK |  |
|  | Precyzyjna podaż niezależnie od wysokości zawieszenia worka, gęstości i lepkości płynu np. jeziorko na wysokości mechanizmu tłoczącego pompy | TAK |  |
|  | Po zatrzymaniu infuzji w wyniku alarmu „powietrze w linii” , możliwość wyprowadzenia powietrza poza tor podaży bez odłączania linii infuzyjnej od pacjenta. | TAK |  |
|  | Dokładność +/-5% | TAK |  |
|  | Programowa blokada klawiatury | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany prędkości podaży bez konieczności zatrzymywania pompy | TAK |  |
|  | Programowana objętość infuzji w zakresie 0,1 do 9999 ml | TAK |  |
|  | Programowanie wartości progu ciśnienia okluzji. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości aktualnego ciśnienia panującego w linii | TAK |  |
|  | Wyświetlanie nazw min. 120 leków | TAK |  |
|  | Możliwość podaży dawki wprowadzającej ( bolus początkowy ) | TAK |  |
|  | Możliwość programowania pompy w różnych jednostkach : objętości, masy oraz z uwzględnieniem masy ciała pacjenta | TAK |  |
|  | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży jako funkcja objętości wlewu i czasu. | TAK |  |
|  | Alarmy powietrza w drenie , okluzji, braku przepływu ,rozładowania się baterii , bliskiego końca infuzji , braku aktywności | TAK |  |
|  | Regulacja głośności alarmu | TAK |  |
|  | Funkcja KVO - utrzymanie drożności naczyń | TAK |  |
|  | Zestaw infuzyjny poza pompą automatycznie zabezpieczany przed wypływem grawitacyjnym | TAK |  |
|  | Możliwość podaży krwi, preparatów krwiopochodnych | TAK |  |
|  | Klasa ochronności I ( pierwsza) zgodnie z CE/MPG | TAK |  |
|  | Stopień ochrony CF | TAK |  |
|  | Masa (z akumulatorem) 4,5 kg | TAK |  |
|  | Zintegrowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Zintegrowany uchwyt do mocowania pompy do rur pionowych | TAK |  |
|  | Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 3 godzin przy przepływie 125 ml/h | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220/230 V; 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Zasilacz sieciowy wbudowany w urządzenie | TAK |  |
|  | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| Warunki gwarancji |
| 1. | Okres gwarancji -minimum 24 miesiące liczony od momentu uruchomienia systemu. Gwarancja min. 12 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem przypadków naturalnego zużycia). | TAK min 24 miesiące- podać 24 miesiące- 0 pkt. 25-36 miesięcy- 10 pkt. 37 i więcej miesięcy – 20 pkt. podać |  |
| 2. | Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki i przyjazdu serwisu max 24godziny, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy | Tak |  |
| 3. | Maksymalny czas usunięcia usterki od momentu zdiagnozowania , gdy zachodzi konieczność sprowadzania części zamiennych 10 dni wyłączając dni wolne ustawowo od pracy. | Tak |  |
| 4. | Czas naprawy gwarancyjnej przedłużający okres gwarancji liczony od momentu zgłoszenia. | Tak |  |
| 5. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy 3-naprawy | Tak |  |
| 6. | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany podzespołów nie wliczając godzin zawartych w dniach ustawowo wolnych max 48 godzin | Tak |  |
| 7. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ich lokalizacja, wykaz punktów serwisowych w Polsce, ich lokalizacja (Proszę podać lub wskazać na odpowiedni dokument załączony do oferty) | Tak |  |
| 8. | Adres najbliższego serwisu | Tak podać |  |
| 9. | Numer telefonu i faksu na który mają być zgłaszane awarie | Tak,podać |  |
| 10. | Minimum jeden bezpłatny przegląd techniczny w ciągu roku na całość zamówienia w okresie trwania gwarancji plus jeden w ostatnim miesiącu trwania okresu gwarancyjnego. | Tak |  |
| Serwis pogwarancyjny |
| 1 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki odrębnym zleceniem min. 48godzin | Tak |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie(sprzęt)spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych

..........................................................

podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy