|  | Pakiet 2 - DEFIBRYLATOR sztuk 1 Producent:………………………………………… Rok produkcji:2018/2019-………………………. |  | Zał.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr wymagany | Wartość minimalna/ wymagana | Parametr oferowany/ podać |
| 1 | Aparat przenośny z torbą transportową i uchwytem karetkowym | Tak |  |
| 2 | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci | Tak |  |
| 3 | Ładowanie akumulatorów za pomocą ładowarki dwustanowiskowej | Tak |  |
| 4 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | Tak |  |
| 5 | Ciężar defibrylatora w kg: | Tak, podać |  |
| 6 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. | Tak |  |
| 7 | Norma IP min 44 | Tak |  |
| 8 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | Tak |  |
| 9 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | Tak |  |
| 10 | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | Tak |  |
| 11 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 360 J | Tak |  |
| 12 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20. | Tak, podać |  |
| 13 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | Tak |  |
| 14 | Defibrylacja przez łyżki i elektrody naklejane, w wyposażeniu łyżki dziecięce. | Tak |  |
| 15 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia. | Tak |  |
| 16 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | Tak |  |
| 17 | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | Tak |  |
| 18 | Regulacja prądu stymulacji min. 0-200 mA | Tak |  |
| 19 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 20 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | Tak |  |
| 21 | Alarmy częstości akcji serca | Tak |  |
| 22 | Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min | Tak |  |
| 23 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,25 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia. | Tak |  |
| 24 | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | Tak |  |
| 25 | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”. | Tak, podać |  |
| 26 | Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 70mm. | Tak, podać |  |
| 27 | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | Tak |  |
| 28 | Transmisja danych przez modem 3G do istniejących stacji odbiorczych w pracowniach kardiologii inwazyjnej w Krośnie, Sanoku i Rzeszowie. | Tak, podać |  |
| 29 | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips. | Tak |  |
| 30 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. | Tak |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. | Tak |  |
| 32 | Okres gwarancji -minimum 24 miesiące liczony od momentu uruchomienia systemu. | 24 m-ce-0 pkt 36 m-cy- 20 pkt 48 m-cy– 40 pkt |  |
| 33 | Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki max 24godziny, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy | Tak |  |
| 34 | Maksymalny czas usunięcia usterki od momentu zdiagnozowania , gdy zachodzi konieczność sprowadzania części zamiennych 10 dni wyłączjąc dni wolne ustawowo od pracy. | Tak |  |
| 35 | Czas naprawy gwarancyjnej przedłużający okres gwarancji liczony od momentu zgłoszenia | Tak |  |
| 36 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy 3-naprawy | Tak |  |
| 37 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany podzespołów nie wliczając godzin zawartych w dniach ustawowo wolnych max 48 godzin | TAK |  |
| 38 | Najbliższy autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, w tym ich lokalizacja, wykaz punktów serwisowych, ich lokalizacja (Proszę podać lub wskazać na odpowiedni dokument załączony do oferty) | Tak, podać |  |
| 39 | Adres najbliższego serwisu | Tak, podać |  |
| 40 | Numer telefonu, faksu, adres e-mail na który mają być zgłaszane awarie | Tak, podać |  |
| 41 | Minimum jeden bezpłatny przegląd techniczny w ciągu roku na całość zamówienia w okresie trwania gwarancji plus jeden w ostatnim miesiącu trwania okresu gwarancyjnego. | Tak |  |
| 42 | Szkolenie obsługi z zakresu użytkowania oraz min. 2 osoby z działu technicznego – z obsługi technicznej | Tak |  |
|  | Serwis pogwarancyjny |  |  |
| 43 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki odrębnym zleceniem min. 48godzin | Tak |  |

Podpis Wykonawcy/ osoby uprawnionej