Pakiet  3  USG  sztuk 1  													zał. 2

| Lp. | Parametry wymagane aparatu /zestawu | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy (wyklucza się aparaty demonstracyjne i rekondycjonowane) | TAK |  |
|  | Rok produkcji aparatu – wymagany 2018 | TAK |  |
|  | Konstrukcja |  |  |
|  | Przenośny aparat USG z torbą/walizką dedykowaną do transportu, z kolorowym Dopplerem, o cyfrowym układzie formowania wiązki ultradźwiękowej, o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii. | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 | TAK – Podać |  |
|  | Uchwyt do sond mocowany bezpośrednio do aparatu pozwalający na jednoczesne umieszczenie min. 3 głowic | TAK – Podać |  |
|  | Monitor LCD min 15,6” z powłoką anty-odblaskową i o rozdzielczości 1920x1080 | TAK – Podać |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia ekranu | TAK |  |
|  | Panel sterujący oraz klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania niezbędnych danych | TAK |  |
|  | Podświetlane przyciski funkcyjne panelu sterującego | TAK |  |
|  | Maksymalna waga jednostki głównej max. 6,5 kg z akumulatorem | TAK – Podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe i bateryjne. Bateria w zestawie | TAK |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania min. do 40 cm | TAK – Podać |  |
|  | Dedykowany wózek z 4 skrętnymi kołami z możliwością zamocowania konsoli USG | TAK |  |
|  | Wielowiązkowe formowanie wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Technologia redukcji plamek ultrasonograficznych w obrazowaniu 2D | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (CINE MEMORY) – min. 9 000 obrazów | TAK – Podać |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Tryby pracy aparatu minimum: B B + B 4B B + CFM B + PDI B + DPDI B+TDI B + M B + PW B + CFM+PW B + PDI + PW B+DPDI+PW B+TDI+PW B + CW B + CFM + CW B + PDI + CW B+CFM+M Tryb duplex (B+CFM: B+PDI, B+PW) Tryb TRIPLEX (B+CFM+PW; B+PDI+PW, B+CFM+CW) M-Mode anatomiczny | TAK – Podać |  |
|  | 5 zakresowa regulacja częstotliwości w projekcji B | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z inwersją fazy | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu compound | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Obrazowanie rombowe na głowicach liniowych (2D steer) | TAK |  |
|  | Obrazowanie rozszerzone na głowicy convex | TAK |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |  |
|  | Lateralna regulacja wzmocnienia (LGC) | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu min. 10x | TAK |  |
|  | Obrazowanie B / B+CFM w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 70 obrazów/sek. | TAK – Podać |  |
|  | Poziomy skali szarości w projekcji B min. 256 | TAK – Podać |  |
|  | Zakres dynamiczny w projekcji B min. 20 – 200 poziomów | TAK – Podać |  |
|  | Doppler Kolorowy | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania Dopplera Kolorowego min. 100 obrazów/sek. | TAK – Podać |  |
|  | Funkcja „ukrycia przepływu” na zamrożonym obrazie | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości PRF dla Dopplera Kolorowego w zakresie min. 0,5 – 10 KHz | TAK – Podać |  |
|  | Ilość map kolorów dla Kolorowego Dopplera min. 7 | TAK – Podać |  |
|  | Automatyczne pozycjonowanie ogniska wiązki ultradźwiękowej (Focus) w miejscu bramki Dopplera Kolorwego | TAK |  |
|  | Doppler Pulsacyjny | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego; min 1-25 KHz | TAK – podać |  |
|  | Praca w trybie symultanicznym tzw. Triplex | TAK |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. od 0,5 mm do 24 mm | TAK – Podać |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 60 stopni | TAK – Podać |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 6,0 m/s | TAK – Podać |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 16 stopni | TAK – Podać |  |
|  | Doppler Ciągły (CW) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera ciągłego (CW) min.: +/- 10,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK – Podać |  |
|  | Doppler Tkankowy (TDI) | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu Dopplera Tkankowego min.170 obrazów/sek. | TAK – Podać |  |
|  | Zakres częstotliwości PRF dla Dopplera Tkankowego min. 0,5 do 10 KHz | TAK – Podać |  |
|  | Funkcja „ukrycia” pokazanej energii tkankowej podczas zamrożenia | TAK |  |
|  | Ilość map kolorów dla Dopplera Tkankowego min. 10 | TAK – Podać |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie pola obrazowego na cały ekran aparatu po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja wzmocnienia obrazu w projekcji B/ M/ PW/ CW za pomocą jednego przycisku |  |  |
|  | Zainstalowane w aparacie oprogramowanie do badań: Brzusznych, Urologicznych, Naczyniowych, Małych narządów, Pediatrycznych Ginekologicznych, Położniczych, Kardiologicznych | TAK – Podać |  |
|  | Pomiar dla trybu ‘ B” min: Odległości Obwodów Pola powierzchni Objętości | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar kompleksu Intima Media | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum wraz z pomiarami po zamrożeniu obrazu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie poprawiające wizualizację igły biopsyjnej | TAK |  |
|  | Tryb uśpienia/ czuwania | TAK |  |
|  | Archiwizacja |  |  |
|  | Wbudowana w aparat baza pacjentów, raportów z badań, obrazów przechowywana na dysku twardym o pojemności min 500 GB. | TAK – Podać |  |
|  | Możliwość eksportu obrazów na nośniki zewnętrzne typu pen-drive w formatach BMP,JPG, TIF, AVI, PDF, TXT oraz DICOM | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu do formatu : AVI, WMV, BMP, JPG, TIF | TAK |  |
|  | Wbudowane min. 3 porty USB | TAK – Podać |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Komunikacja systemu poprzez sieć w standardzie DICOM 3.0 z zewnętrznym systemem archiwizacyjnym dostarczonym wraz z aparatem ultrasonograficznym. | TAK |  |
|  | Możliwość dopasowania kąta wyświetlania zdjęcia, powiększania/przesuwania obrazu, obracania ,tryb filmu (cine) z kontrolą prędkości odtwarzania | TAK |  |
|  | Tworzenie raportów strukturalnych, możliwość wpisywania własnych raportów opisowych | TAK |  |
|  | Głowice |  |  |
|  | Głowica typu Convex z zakresem pracy min 1-7 MHz, długość czoła max.50mm, kąt skanowania min.60 stopni, ilość elementów min 128 | TAK – Podać |  |
|  | Głowica Liniowa z zakresem pracy min 4-16 MHz , długość czoła 45 +/- 1mm, ilości elementów min 128. | TAK – Podać |  |
|  | Możliwość Rozbudowy (na dzień składania ofert) |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy wewnętrznej pamięci dysku twardego do min. 1 TB | TAK – Podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Moduł Wi-Fi | TAK |  |
|  | Moduł ECG | TAK |  |
|  | Warunki gwarancyjne |  |  |
|  | Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia bez wyłączania czegokolwiek min 24 miesiące | 24 m-ce- 0 pkt 36m-cy- 20 pkt 48 m-cy – 40 pkt |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię max 24 godziny | TAK |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy gwarancyjnej max 48 godzin od zgłoszenia o awarii z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy tego samego elementu /podzespołu/ 2 razy kolejny raz obliguje do wymiany na nowy. | TAK |  |
|  | Wymiana podzespołu na nowy powoduje uzyskanie gwarancji na ten podzespół min 12 miesięcy jeśli zdarzenie nastąpiło w ostatnich 12 miesiącach gwarancji. | TAK – Podać |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania w czasie trwania gwarancji nieodpłatnie | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych min 10 lat dla całości przedmioty zamówienia liczona od daty zawarcia umowy. | TAK |  |
|  | Awaria trwająca więcej niż 2 dni robocze wydłuża automatycznie okres trwania gwarancji o czas przestoju licząc od dnia zgłoszenia – czyli reakcji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny świadczy usługę w miejscu instalacji | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta /potwierdzone protokołem sprawności i wpisem w paszporcie technicznym/ oraz w ostatnim miesiącu trwania gwarancji wliczone w cenę oferty zestawu. | TAK – Podać ilość |  |
|  | Paszport techniczny , protokół instalacji, protokół szkolenia z zestawieniem osób przeszkolonych, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim, certyfikat, oraz wszelkie niezbędne dokumenty przekazać po uruchomieniu i przekazaniu aparatu wskazując termin biegu gwarancji. | TAK |  |
|  | Szkolenie z obsługi urządzenia personelu medycznego / ze wskazaniem listy przeszkolonych/ w siedzibie zamawiającego z ustaleniem terminu i formy drogą telefoniczną, pisemnie, lub e-mail. | TAK – Podać |  |
|  | Podać dane kontaktowe i adres najbliższego punktu serwisowego z wskazaniem formy zgłoszeń awarii czy innych problemów z funkcjonowaniem zestawu. | Tak – Podać |  |

Podpis Wykonawcy/ osoby uprawnionej