Pakiet 1- Aparat RTG					zał.2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| GENERATOR |
| 1 | Zasilanie, jednofazowe | 230V/ 50 Hz |  |
| 2 | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego | +/- 10% |  |
| 3 | Moc generatora | max. 2,5 kW |  |
| 4 | Typ generatora, wysokiej częstotliwości | min. 20 kHz |  |
| 5 | Prąd skopii ciągłej / impulsowej | min. 8mA |  |
| 6 | Radiografia cyfrowa | TAK |  |
| 7 | Prąd radiografii analogowej | min. 20 mA |  |
| 8 | Układ minimalizujący dawkę przy skopii | min. 50% |  |
| 9 | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii | 40-110 kV |  |
| 10 | Automatyka doboru parametrów skopii | TAK |  |
| LAMPA X - RAY |
| 11 | Lampa ze stacjonarną anodą | TAK |  |
| 12 | Ilość ognisk | min 2 |  |
| 13 | Totalna filtracja | min 4 mm Al. |  |
| 14 | Wymiary małego ogniska | max. 0,5 mm |  |
| 15 | Wymiary dużego ogniska | Max. 1,5 mm |  |
| 16 | Pojemność cieplna anody | min 48 kHU |  |
| 17 | Pojemność cieplna kołpaka | min 1 120 kHU |  |
| 18 | Szybkość chłodzenia anody | min 50 kHU/min |  |
| 19 | Kolimator typu IRIS | TAK |  |
| 20 | Kolimator szczelinowy z rotacją | TAK |  |
| WÓZEK Z RAMIENIEM C |
| 21 | Waga wózka z ramieniem C | max 240 kg |  |
| 22 | Głębokość ramienia C | min 68cm |  |
| 23 | Odległość kołpak - wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń) | min 75 cm |  |
| 24 | Odległość SID | min 96 cm |  |
| 25 | Zakres ruchu poziomego ramienia C | min 21 cm |  |
| 26 | Zakres ruchu pionowego ramienia C | min 42 cm |  |
| 27 | Zmotoryzowany ruch pionowy | TAK |  |
| 28 | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej | min. ±220° |  |
| 29 | Zakres ruchu orbitalnego | min 135° |  |
| 30 | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji | TAK |  |
| 31 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK |  |
| 32 | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu. | TAK |  |
| 33 | Wielofunkcyjny programowalny pedał z minimum 4 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu. | TAK, podać |  |
| WZMACNIACZ OBRAZU |
| 34 | Średnica nominalna | min 9" |  |
| 35 | Ilość pól wzmacniacza obrazu | min 3 |  |
| 36 | Podać wielkość pól | TAK, podać |  |
| MONITOR, TOR WIZYJNY |
| 37 | Prezentacja obrazu rzeczywistego i referencyjnego jednocześnie podczas zabiegu. | TAK |  |
| 38 | Luminacja | min. 500 cd/m2 |  |
| 39 | Kąt widzenia ( obrazu min. 175°) | TAK |  |
| 40 | Stacja monitorowa łączona z RTG z ramieniem C | TAK |  |
| 41 | Wyjście TV OUT do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji znajdujące się w stacji monitorowej. | TAK |  |
| 42 | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze | min. 15 obrazów |  |
| 43 | Matryca obrazu zapamiętanego | min 1024 x 512 pikseli |  |
| 44 | Głębia obrazu | min. 16 bit |  |
| 45 | Pojemność pamięci na dysku twardym wbudowanym w wózek z monitorami. | min.900 obrazów |  |
| 47 | Archiwizacja poprzez port USB - zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania | TAK |  |
| 48 | Archiwizacja obrazów w formacie TIFF z możliwością archiwizacji obrazów formacie DICOM przy aktywnej funkcji DICOM 3.0 | TAK |  |
| 49 | Funkcja „Last Image Hold" (LIH) | TAK |  |
| 50 | Automatyka parametrów fluoroskopii | TAK |  |
| 51 | ZOOM | min. x 6 |  |
| 52 | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo prawo na lewym jak i na prawym monitorze | TAK |  |
| 53 | Obraz lustrzany | TAK |  |
| 54 | Obrót obrazu cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | TAK |  |
| 55 | Automatyczna regulacja jasności monitora w zależności od oświetlenia | TAK |  |
| 56 | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu ,na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. | TAK |  |
| 57 | Możliwość pracy stacji monitorowej niezależnie od ramienia C w celu archiwizacji zdjęć poza salą zabiegową lub obróbki zdjęć | TAK |  |
| 58 | Moduł DICOM co najmniej w zakresie Storage Storage Comm. Worklist, MPPS, Query and Media-Class, Twisted | TAK |  |
| 59 | Napęd CD/DVD w raz z automatycznym dogrywaniem DICOM | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 60 | 2 szt. pamięci przenośnej Pen Driver 1GB | TAK |  |
| 61 | Videoprinter na papier 210 mm | TAK |  |
| INNE |
| 62 | Instrukcja użytkownika min 2szt w języku polskim w formie książkowej i na CD(z dostawą),oraz szkolenie obsługi i min 2 pracowników technicznych z wydaniem certyfikatów szkoleń. | TAK |  |
| 63 | Oprogramowanie (interfejs użytkownika) w języku polskim | TAK |  |
| 64 | Rok produkcji | 2011 |  |
| 65 | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 66 | Okres gwarancji i rękojmi | min. 24 miesiące |  |
| 67 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski | TAK,podać adres, załączyć dokument potwierdzając autoryzację |  |
| 68 | Czas reakcji serwisu do 24h w dni robocze | TAK |  |
| 69 | Czas usunięcia usterki do 6 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych | TAK |  |
| 70 | Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży aparatu | min. 10 lat |  |