Pakiet nr 1 																Załącznik nr 2

| Zestaw do trudnych intubacji |
| --- |
| Poz. | Rodzaj Materiału | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| 1 | Zestaw do trudnych intubacji | szt | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |

ZESTAW DO TRUDNYCH INTUBACJI – OPIS

A)  Zestaw nr 1

- Zazębowy sztywny fiberoskop inkubacyjny

B) Zestaw nr 2

- Łyżka laryngoskopowa światłowodowa rozmiar 4 – sztuk 2

- Łyżka laryngoskopowa światłowodowa rozmiar 3 – sztuk 2

- Łyżka laryngoskopowa światłowodowa rozmiar 2 – sztuk 2

- Uchwyt laryngoskopu światłowodowy 2 sztuki

- Wkład uchwyt z 2 bateriami R14  2 sztuki

- Żarówka ksenonowa - min. 4 sztuki

- Walizka na zestaw

C) Zestaw nr 3

- Łyżka z lupą optyczną duża – 1 sztuka

- Łyżka z lupą optyczną mała – 1 sztuka

- Rękojeść światłowodowa w rozmiarze standardowym – 1 sztuka

- Rękojeść światłowodowa w rozmiarze -  min. 1 sztuka

- Prowadnice 7-9 mm i 5-6,5 mm

- Walizka na zestaw

Pakiet nr 2

| Respirator |
| --- |
| Poz. | Rodzaj Materiału | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| 1 | Respirator | szt | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |

###### Respirator

###### WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE

Parametry opisane muszą odpowiadać respiratorowi w oferowanej konfiguracji!

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | INFORMACJE O PRODUKCIE |  |  |  |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
|  | Model / Typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji | 2011 Fabrycznie nowy |  |  |
| II | CERTYFIKATY JAKOŚCI |  |  |  |
|  | Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych. Podać numer, załączyć kopię | TAK |  |  |
|  | Certyfikat EC. Podać numer, załączyć kopię | TAK |  |  |
| III | PRZEZNACZENIE RESPIRATORA |  |  |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii Respirator przeznaczony do zastosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia | TAK |  |  |
|  | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3,5 kg | TAK |  |  |
| IV | ZASILANIE RESPIRATORA |  |  |  |
|  | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu 2,5 do 6,0 bar Wymagany zakres 2,5 do 6,0 bar uwzględnia typowe ciśnienie powietrza centralnego 5 bar z marginesem wynikającym z poboru gazów i cyklu pracy sprężarek | TAK 2,5 do 6,0 bar |  |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu 2,5 do 6,0 bar Wymagany zakres uwzględnia typowe ciśnienie tlenu centralnego 5 bar z marginesem wynikającym z poboru gazów i stanu napełnienia butli | TAK 2,5 do 6,0 bar |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu jednym gazem, powietrzem lub tlenem. Automatyczne przełączenie respiratora na dostępny gaz Respirator musi podtrzymać prace w przypadku awarii jednego z zasilających gazów. Wymagany komunikat o braku zasilania tlenem lub powietrzem | TAK |  |  |
|  | Sprężarka powietrza zintegrowana z aparatem zabezpieczająca długotrwałą pracę kliniczną aparatu bez ograniczenia jakichkolwiek jego funkcji przy braku powietrza centralnego. Sprężarka musi załaczać się automatycznie w przypadku braku powietrza z zasilania centralnego i wyłączać gdy zasilanie centralne zostanie przywrócone. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+5%/-10% Respirator musi być przystosowany do standardowego zasilania sieciowego w Polsce i być odpornym na wahania zasilania sieciowego co najmniej w wymaganych granicach | TAK |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na minimum 0,5 godziny pracy. Respirator musi podtrzymać wentylację w przypadku awarii zasilania sieciowego. Minimalny czas konieczny do zabezpieczenia alternatywnej wentylacji to 30 minut. Podtrzymanie nie musi zapewniać pracy kompresora | TAK |  |  |
| V | TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist – IPPV Typowy tryb wentylacji dla pacjentów bez napędu oddechowego lub z bardzo słabym napędem oddechowym. Dostępny we wszystkich respiratorach. | TAK |  |  |
|  | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV Typowy tryb wentylacji dla pacjentów ze zmiennym napędem oddechowym będących w stanie zabezpieczyć część spontanicznej wentylacji minutowej. Wymagana możliwość wyboru oddechu co najmniej wymuszonego VCV, PCV i spontanicznego PSV. Dostępny we wszystkich respiratorach. | TAK |  |  |
|  | Wentylacja SPONTANICZNA Typowy tryb wentylacji dla pacjentów z dobrym napędem oddechowym mogących wyzwalać respirator i oddychać spontanicznie z częściowym wspomaganiem oddechu Dostępny we wszystkich respiratorach. | TAK |  |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP Typowy tryb wentylacji dla pacjentów z dobrym napędem oddechowym wymagających zwiększonej pojemności końcowo- wydechowej. Dostępny we wszystkich respiratorach. | TAK |  |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV Typowy tryb wentylacji w respiratorach wysokiej klasy nowej generacji z aktywnym zaworem oddechowym dla pacjentów z dobrym napędem oddechowym mogących wyzwalać respirator i oddychać spontanicznie z częściowym wspomaganiem oddechu na dwóch poziomach dodatniego ciśnienia. Dostępny we wszystkich respiratorach wysokiej klasy pod różnymi nazwami. Zamawiający wymaga, aby respirator rozpoznawał spontaniczną aktywność pacjenta na obu poziomach ciśnienia, zliczał oddechy pacjenta i mierzył ich objętości. | TAK |  |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV Zamawiający wymaga, aby dostarczone respiratory umożliwiały wentylację za pomocą maski, hełmów i innych nieinwazyjnych akcesoriów do wentylacji. Wymaga się aby respirator był dostosowany do pracy z układami do nieinwazyjnej wentylacji, które charakteryzują się zmiennym przeciekiem. Wymagany jest wydzielony przycisk uruchamiający wentylacje nieinwazyjną i jasna sygnalizacja pracy respiratora w tym trybie | TAK |  |  |
|  | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i wyboru rodzaju oddechu wymuszonego. Respirator musi posiadać automatycznie uruchamiana wentylację zastępczą w przypadku braku aktywności pacjenta w trybie wentylacji spontanicznej. Konieczna możliwość wyboru oddechu VCV lub PCV Zamawiający wymaga funkcji umożliwiającej lepszy dobór wentylacji zabezpieczającej przy bezdechu do patologii oddechowej pacjenta | TAK |  |  |
|  | Wdech manualny Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie oddanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. | TAK |  |  |
| VI | RODZAJE ODDECHU WYMUSZONEGO |  |  |  |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV Respirator musi posiadać wymuszony oddech kontrolowany objętością. Kryterium przełączenia na fazę wydechową jest oddanie nastawionej objętości lub osiągnięcie limitu alarmowego nastawionego przez lekarza | TAK |  |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV Respirator musi posiadać wymuszony oddech kontrolowany ciśnieniem. Respirator ma utrzymać nastawione ciśnienie wdechowe przez czas wdechu. Kryterium przełączenia na fazę wydechową jest osiągniecie czasu wdechu lub limitu alarmowego nastawionego przez lekarza | TAK |  |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ Zamawiający wymaga, aby respirator był wyposażony w oddechy wymuszone o podwójnej kontroli – ciśnieniowo kontrolowane z docelowa objętością. Respirator może zmieniać zgodnie z algorytmem ciśnienie wdechowe w celu zapewnienia docelowej objętości oddechowej. Wymagane są zabezpieczenia nadmiernej objętości wdechowej i alarm ograniczający ciśnienia wdechowe. | TAK |  |  |
| VII | RODZAJE ODDECHU SPONTANICZNEGO |  |  |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB Zamawiający wymaga, aby respirator był wyposażony w oddechy spontaniczne wspomagane ciśnieniem. Oddechy muszą być wyzwalane przez pacjenta i przełączane na fazę wydechową z kryterium przepływowego (spadek przepływu wdechowego do ustalonej wartości procentowej przepływu szczytowego) | TAK |  |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV. Respirator musi zmieniać automatycznie poziom ciśnienia wdechowego wspomagającego oddechy spontaniczne w zależności od wysiłku pacjenta tak, aby przywrócić docelową spontaniczna objętość oddechową | TAK |  |  |
| VIII | INNE RODZAJE WSPOMAGANIA ODDECHU SPONTANICZNEGO |  |  |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie typu PPS, PAV zgodny z algorytmem Younesa lub NAVA wspomaganie wysiłku oddechowego na postawie detekcji elektrycznej aktywności nerwu przeponowego Zamawiający wymaga wyposażenia respiratora w najnowsze tryby oddechowe wspomagające synchronicznie pracę przepony wentylowanego pacjenta, zmieniające aparat we „wzmacniacz oddechu” | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheostomijnej typu ATC, TC, TRC Zamawiający wymaga, aby respiratory wyposażone były w tryb eliminujący wpływ rurki dotchawiczej na pracę oddechową pacjenta umożliwiający przeprowadzenie kontrolowanych prób samodzielnego oddychania pacjenta (SBT). Automatyczna kompensacja rurki intubacyjnej jako tryb wymagający szybkiej reakcji respiratora i ciągłej zmiany ciśnienia wspomagania w zależności od przepływu gazów przez rurkę jest charakterystycznym sposobem wspomagania oddechu spontanicznego pacjenta dla wysokiej klasy respiratorów z szybką pneumatyką | TAK |  |  |
| IX | PARAMETRY REGULOWANE |  |  |  |
|  | Częstość oddechów. Respirator musi posiadać zakres regulacji częstości oddechów umożliwiający wentylację pacjentów pediatrycznych i dorosłych w wymaganym zakresie wagowym. Wymagany zakres minimalny: 1-100 1/min | TAK 1-100 1/min |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu Respirator musi posiadać zakres regulacji objętości oddechowych umożliwiający wentylację pacjentów pediatrycznych i dorosłych w wymaganym zakresie wagowym. Wymagany zakres minimalny: 30-2000ml | TAK 30-2000ml |  |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych Respirator musi posiadać zakres regulacji przepływu szczytowego umożliwiający wentylację pacjentów pediatrycznych i dorosłych w wymaganym zakresie wagowym. Wymagany zakres minimalny: 3-120 l/min | TAK 3-120l/min |  |  |
|  | Stosunek wdechu do wydechu lub czas wdechu. Zamawiający dopuszcza regulacje czasu wdechu, procentu czasu cyklu oddechowego, stosunku I:E lub inną, która w efekcie umożliwi uzyskanie czasu wdechu w zakresie minimum od 0,2 do 5,0 sekund | TAK I:E 1:9-4:1 Ti 0.2-5.0s |  |  |
|  | Czas plateau. Respirator musi posiadać możliwość ustawienia pauzy wdechowej w wentylacji objętościowo kontrolowanej poprzez bezpośrednia lub pośrednią nastawę czasu trwania czasu plateau. Zamawiający dopuszcza regulacje czasu plateau, procentu czasu wdechu lub inna, która w efekcie umożliwi uzyskanie pauzy wdechowej o czasie trwania minimum od 0,0 do 2,0 sekund | TAK 0,0 – 2,0 sek |  |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV Respirator musi posiadać zakres regulacji ciśnienia wdechowego umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień szczytowych z POCHP lub ARDS. Wymagany zakres minimalny: 5-80 cmH2O | TAK 5-80 cmH2O |  |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB Respirator musi posiadać zakres regulacji ciśnienia wspomagania umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień szczytowych z POCHP lub ARDS. Wymagany zakres minimalny: 0-60 cmH2O | TAK 0-60 cmH2O |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP Respirator musi posiadać zakres regulacji ciśnienia końcowo wydechowego lub ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień PEEP/CPAP np z ARDS. Wymagany zakres minimalny: 0–30 cmH2O | TAK 0–30 cmH2O |  |  |
|  | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV Respirator musi posiadać zakres regulacji poziomu wysokiego ciśnienia umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych z patologia płucną wymagających wysokich ciśnień. Wymagany zakres minimalny: 5-50 cmH2O | TAK 5-50 cmH2O |  |  |
|  | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV Respirator musi posiadać zakres regulacji dolnego poziomu ciśnienia końcowo wydechowego umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień. Wymagany zakres minimalny: 0–30 cmH2O | TAK 0–30 cmH2O |  |  |
|  | Czas wysokiego poziomu ciśnienia. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Dopuszcza się różne metody nastawy bezpośrednie poprzez regulacje czasu lub pośrednie, które w efekcie pozwolą na uzyskanie czasu górnej fazy ciśnienia w zakresie 0,2 do minimum 15 sekund | TAK 0,2 – 15 sek |  |  |
|  | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB. Zamawiający wymaga, aby respirator posiadał funkcje umożliwiającą zapewnienie lepszej synchronizacji wysiłku oddechowego pacjenta z respiratorem. | TAK |  |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie minimum 5 – 50%. Zamawiający wymaga funkcji umożliwiającej optymalizację synchronizacji wydechu z wysiłkiem oddechowym pacjenta | TAK 5 – 50% |  |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. Respirator musi być wyposażony w czuły wyzwalacz rozpoznający wysiłek oddechowy pacjenta. Minimalny wymagany zakres czułości triggera przepływowego to 0,5 do 15 l/min | TAK 0,5 – 15 l/min |  |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta regulowany w zakresie minimum 0,5 – 15 cmH2O. Zamawiający wymaga funkcji umożliwiającej dodatkowy sposób wykrywania wysiłku spontanicznego pacjenta, dostosowujący respirator lepiej do patologii płucnej i stanu pacjenta | TAK 0,5 – 15 cmH2O |  |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie Zamawiający wymaga, aby respirator był wyposażony w pneumatyczno-elektroniczny mieszalnik gazów kontrolowany mikroprocesorowo pozwalający na zmianę wdechowego stężenia tlenu w zakresie 21 do 100% co 1%. Zamawiający nie zaakceptuje oferty na respirator z mechanicznym mieszalnikiem tlenu ze względu na podatność takiego rozwiązania na zanieczyszczenia gazów i konieczność częstych przeglądów | TAK 21 - 100% |  |  |
|  | Możliwość ustawienia dla wentylacji przy bezdechu wyższego stężenia tlenu od stosowanego w aktualnym trybie wentylacji. Respirator musi automatycznie podnieść stężenie tlenu przy przejściu do wentylacji przy bezdechu do nastawionego wstępnie poziomu i powrócić do poprzedniego FiO2 po zakończeniu bezdechu. Zamawiający uznał, że funkcja ta ma istotne znaczenie w utrzymaniu właściwego poziomu dostarczania tlenu u pacjentów oddychających spontanicznie wpadających w bezdech | TAK |  |  |
| X | INNE FUNKCJE WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych :prostokątna i opadająca. Zamawiający wymaga funkcji umożliwiającej dobór krzywej przepływu zapewniającej lepszą dystrybucje gazów, dostosowanej do patologii oddechowej pacjenta | TAK Minimum prostokątna i opadająca |  |  |
|  | Możliwość wyboru sposobu nastawiania parametrów wzajemnie zależnych w trakcie wentylacji pacjenta (czas wdechu, czas wydechu, stosunek I:E). Zamawiający wymaga funkcji ułatwiającej nastawianie parametrów respiratora zgodnie z preferencjami lekarza. | TAK |  |  |
|  | Manualne przedłużenie fazy wdechowej Zamawiający wymaga, aby respirator umożliwiał wykonanie manewru pauzy wdechowej minimum do 5 sekund. Manewr powinien umożliwić ustalenie ciśnienia plateau i wykonanie pomiarów mechaniki oddechowej | TAK Minimum do 5 sekund |  |  |
|  | Manualne przedłużenie fazy wydechowej Zamawiający wymaga, aby respirator umożliwiał wykonanie manewru pauzy wydechowej minimum do 10 sekund. Manewr powinien umożliwić ustalenie ciśnienia końcowo-wydechowego i wykonanie pomiarów wewnętrznego PEEP | TAK Minimum do 10 sekund |  |  |
|  | Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV. Zamawiający wymaga funkcji umożliwiająca lepszy dobór wentylacji do patologii oddechowej pacjenta, w tym wspomagania wysiłku oddechowego pacjenta w wysokiej fazie ciśnienia co jest szczególnie istotne przy wentylacji APRV | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji Zamawiający wymaga, aby respirator posiadał funkcje umożliwiającą kompensację wpływu przecieków w układzie oddechowym na współpracę pacjenta z respiratorem | TAK |  |  |
|  | Automatyczna regulacja poziomu wyzwalania przepływowego w przypadku przecieku w układzie oddechowym przy włączonej kompensacji przecieków. Zamawiający wymaga aby respirator regulował automatycznie trigger wdechowy zapobiegając auto wyzwalaniu w obecności przecieków | TAK |  |  |
|  | Automatyczna regulacja poziomu czułości przełączania na fazę wydechową przy oddechach spontanicznych w przypadku przecieku w układzie oddechowym przy włączonej kompensacji przecieków. Zamawiający wymaga aby respirator regulował automatycznie trigger wydechowy zapobiegając fałszywie długiej fazie wdechowej oddechów spontanicznych w obecności przecieków | TAK |  |  |
|  | Respirator musi posiadać możliwość kompensacji przecieków do co najmniej 60 L/min dla dorosłych i 30 L/min dla dzieci. | TAK |  |  |
|  | Respirator musi posiadać ustawialny alarm rozłączenia bazujący na wykrytym nadmiernym przecieku. Zamawiający wymaga, aby respirator umożliwiał nastawienie przez operatora alarmu informującego o maksymalnym dopuszczalnym przecieku |  |  |  |
| XI | MONITOR GRAFICZNY |  |  |  |
|  | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 14” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji. Zamawiający wymaga, aby ekran umożliwiał obsługę poprzez dotyk także w przypadku używania rękawiczek ochronnych | TAK Podać przekątną całkowitą |  |  |
|  | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora Zamawiający wymaga, aby respirator wyposażony był w ekran z możliwością obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do reszty aparatu. Funkcja ta ma ułatwić obsługę aparatu poprzez dostosowanie kąta widzenia do potrzeb osoby obsługującej bez konieczności obrotu całego aparatu wraz z ramieniem podtrzymującym układ oddechowy, wiążącego się z niebezpieczeństwem przypadkowego rozintubowania pacjenta | TAK |  |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu Zamawiający wymaga graficznej prezentacji ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu z możliwością wyświetlenia co najmniej 2 krzywych jednocześnie na ekranie | TAK co najmniej 2 krzywe jednocześnie na ekranie |  |  |
|  | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość i przepływ –objętość. Zamawiający wymaga funkcji polepszającej diagnostykę mechaniki oddechowej pacjenta | TAK |  |  |
|  | Respirator musi posiadać możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy. Funkcja ta umożliwia lepszą diagnostykę stanu pacjenta | TAK |  |  |
|  | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych min. 48 godzinnych Zamawiający wymaga funkcji ułatwiającej przegląd monitorowanych i nastawianych parametrów, która polepsza diagnostykę stanu pacjenta. | TAK |  |  |
| XII | POMIARY PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Pomiar parametrów nie wymagający sterylizacji, dezynfekcji lub wymiany czujników pomiarowych pomiędzy pacjentami. Zamawiający wymaga funkcji ułatwiającej szybkie zastosowanie respiratora u następnego pacjenta, uzasadnionej także z punktu widzenia kosztów eksploatacji i łatwości obsługi aparatu. | TAK |  |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu Respirator musi posiadać czujnik pomiarowy stężenia wdechowego tlenu i wyświetlać wartość O2% w formie cyfrowej | TAK |  |  |
|  | Całkowita częstość oddychania Respirator musi posiadać pomiar całkowitej częstości oddechów i wyświetlać zmierzona wartość Ftot w formie cyfrowej | TAK |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i wyświetlać zmierzona objętość wydechową pojedynczego oddechu VTE w formie cyfrowe | TAK |  |  |
|  | Całkowita objętość wentylacji minutowej Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną minutową objętość wydechową MVtot w formie cyfrowej | TAK |  |  |
|  | Objętość spontanicznej wentylacji minutowej Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną spontaniczną minutową objętość wydechową MVspont w formie cyfrowej | TAK |  |  |
|  | Pomiar szczytowego przepływu wydechowego PEF Zamawiający wymaga pomiaru istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta | TAK |  |  |
|  | Pomiar szczytowego wdechowego przepływu spontanicznego PSF. Zamawiający wymaga pomiaru istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta | TAK |  |  |
|  | Pomiar przepływu końcowo-wydechowego EEF. Zamawiający wymaga pomiaru istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie szczytowe Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia szczytowego PIP w formie cyfrowej | TAK |  |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia średniego Pśred w formie cyfrowej | TAK |  |  |
|  | Pomiar rzeczywistego stosunku I:E. Zamawiający wymaga pomiaru istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie plateau Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia Plateau Ppl w formie cyfrowej | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia końcowo-wydechowego lub ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych w formie cyfrowej | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie AutoPEEP Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzoną podczas manewru zatrzymania przy wydechu wartość ciśnienia AutoPEEP formie cyfrowej | TAK |  |  |
|  | Pomiar P0,1 ciśnienia okluzji po 100ms. Zamawiający wymaga pomiaru istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta | TAK |  |  |
|  | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. Zamawiający wymaga pomiaru istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta | TAK |  |  |
|  | Podatność statyczna płuc pacjenta Respirator musi posiadać możliwość wykonania manewru pomiarowego określającego statyczna podatność płuc i wyświetlić wartość Cst w formie cyfrowej | TAK |  |  |
|  | Pomiar podatności dynamicznej Cdyn. Zamawiający wymaga pomiaru dynamicznego istotnego parametru mechaniki oddechowej płuc ułatwiającego ocenę stanu pacjenta | TAK |  |  |
|  | Opory wdechowe płuc pacjenta Respirator musi posiadać możliwość wykonania manewru pomiarowego określającego opory wdechowe płuc i wyświetlić wartość Rinsp w formie cyfrowej | TAK |  |  |
|  | Indeks dyszenia RSB (f/Vt) Respirator musi posiadać możliwość obliczenia indeksu szybkiego płytkiego oddechu/dyszenia i wyświetlenia jego wartości w postaci cyfrowej | TAK |  |  |
|  | Oszacowana dostarczana objętość oddechowa do płuc w obecności przecieku w trybach ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych. Zamawiający wymaga aby respirator pokazywał w formie cyfrowej szacowaną objętość wdechową pacjenta dostarczona do płuc w obecności przecieków | TAK |  |  |
|  | Oszacowana objętość przecieku w fazie wdechowej w obecności przecieku. Zamawiający wymaga aby respirator pokazywał w formie cyfrowej szacowaną utraconą objętość w fazie wdechowej spowodowaną obecnością przecieków | TAK |  |  |
|  | Procentowa wartość przecieku. Zamawiający wymaga, aby respirator pokazywał w formie cyfrowej procent objętości traconej z objętości wdechowej z powodu przecieków | TAK |  |  |
|  | Wartość przecieku w litrach przy nastawionym ciśnieniu końcowo-wydechowym. Zamawiający wymaga, aby respirator informował w formie cyfrowej operatora aparatu o wielkości przecieku przy nastawionym PEEP | TAK |  |  |
| XIII | ALARMY |  |  |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności Respirator musi być wyposażony w hierarchiczny system alarmowy rozróżniający ważność przyczyny alarmu i sygnalizujący sytuacje alarmowe w sposób stosowny do zagrożenia dla pacjenta | TAK |  |  |
|  | Stopniowanie aktywnego alarmu w zależności od czasu trwania sytuacji alarmowej. Zamawiający wymaga aby respirator posiadał funkcje eliminującą uciążliwe alarmy bez zmniejszania poziomu bezpieczeństwa pacjenta | TAK |  |  |
|  | Zaniku zasilania sieciowego Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania sieciowego. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |  |
|  | Zaniku zasilania bateryjnego Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania bateryjnego. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |  |
|  | Niskiego ciśnienia tlenu Respirator musi informować obsługę o zaniku lub niskim ciśnieniu zasilania tlenem. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |  |
|  | Niskiego ciśnienia powietrza Respirator musi informować obsługę o zaniku lub niskim ciśnieniu zasilania powietrzem. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |  |
|  | Za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym Respirator musi informować obsługę o zbyt niskim lub zbyt wysokim stężeniu wdechowym tlenu. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |  |
|  | Wysokiej całkowitej objętości minutowej Respirator musi informować obsługę o wysokiej całkowitej objętości minutowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |  |
|  | Niskiej całkowitej objętości minutowej Respirator musi informować obsługę o niskiej całkowitej objętości minutowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |  |
|  | Wysokiego ciśnienia Respirator musi informować obsługę o wysokim ciśnieniu w układzie oddechowym. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny. Alarm musi ograniczać ciśnienie i uwolnić je poprzez otworzenie zastawki wydechowej lub zaworu bezpieczeństwa | TAK |  |  |
|  | Niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego Respirator musi informować obsługę o niskim ciśnieniu wdechowym lub rozłączeniu układu oddechowego. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |  |
|  | Wysokiej częstości oddechów Respirator musi informować obsługę o wysokiej częstości oddechów. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |  |
|  | Wysokiej objętości oddechowej Respirator musi informować obsługę o wysokiej objętości oddechowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |  |
|  | Niskiej objętości oddechowej Respirator musi informować obsługę o niskiej objętości oddechowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |  |
|  | Limit wysokiej objętości wdechowej Respirator musi informować obsługę o osiągnięciu limitu wysokiej objętości wdechowej dla trybów o podwójnej kontroli, kompensacji oporów rurki intubacyjnej i innych zagrożonych dostarczeniem nadmiernej objętości oddechowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |  |
|  | Wydzielony alarm zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta. Zamawiający wymaga, aby respirator posiadał alarm ułatwiający szybka diagnozę przyczyny okluzji układu oddechowego istotny dla bezpieczeństwa pacjenta | TAK |  |  |
|  | Niskiej częstości oddechów lub bezdechu respirator musi informować obsługę o niskiej częstości oddechowej lub wystąpieniu bezdechu. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |  |
|  | Pamięć alarmów z komentarzem Zamawiający wymaga, aby respirator wyposażony był w pamięć alarmów oraz rejestr zdarzeń technicznych | TAK Opisać |  |  |
| XIV | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Aparat musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkową zmiana parametrów wentylacji | TAK Opisać |  |  |
|  | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk. Zamawiajacy wymaga funkcji ułatwiającej obsługę respiratora. Funkcja dotyku powinna działać także gdy obsługa zakłada rękawiczki ochronne | TAK |  |  |
|  | W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, respirator musi posiadać możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień | TAK |  |  |
|  | Po włączeniu aparatu, wymagana jest możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta. Zamawiający alternatywnie dopuszcza również możliwość zawieszenia wentylacji na dłuższy czas i pozostawienia respiratora w trybie gotowości „Stand by”. Respirator powinien przywrócić wszystkie parametry uprzednio stosowanej wentylacji, a także zachować nastawy alarmowe i zapisy w pamięci alarmów sprzed wyłączenia lub uaktywnienia trybu gotowości. | TAK |  |  |
|  | Zamawiający wymaga wstępnego ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW | TAK |  |  |
|  | Respirator musi posiadać test sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | TAK Opisać |  |  |
|  | Wydechowy filtr przeciwbakteryjny (konstrukcja aparatu uniemożliwia użycie aparatu bez filtru), Zamawiający wymaga aby respirator zapewniał ochronę przeciwbakteryjną i zapobiegał zakżeniem personelu i krzyżowym pomiędzy pacjentami patogenami zawartymi w wydychanym przez wentylowanego chorego powietrzu. | TAK |  |  |
| XV | POZOSTAŁE |  |  |  |
|  | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, dwa koła z blokadą | TAK |  |  |
|  | Aparat musi posiadać złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora | TAK |  |  |
|  | Komunikacja, komunikaty ekranowe i opisy na przyciskach, naklejkach ostrzegawczych i informacyjnych w języku polskim, Polska instrukcja obsługi załączona do aparatu | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | TAK |  |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego respiratora | TAK Załączyć |  |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

................................................................

Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.

Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zamawiający wymaga załączenia materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabeli (szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim ) oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Oferenta parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………  		 		            					     ……….....................................

/miejscowość, data/      											    /podpis osoby upoważnionej/

Pakiet nr 3

| Defibrylatory dwufazowe |
| --- |
| Poz. | Rodzaj Materiału | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| 1 | Defibrylator | szt | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |

Defibrylator - 3  szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup fabrycznie nowych trzech defibrylatorów wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Wymagany parametr graniczny | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylacja dwufazowa | Tak |  |
| 2. | Zakres wyboru energii w J min. 5 – 360 J | Tak, podać |  |
| 3. | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 20 | Tak, podać |  |
| 4. | Czas ładowania do energii 200 J max. 5 sek. | Tak, podać |  |
| 5. | Defibrylacja ręczna | Tak |  |
| 6. | Defibrylacja półautomatyczna | Tak |  |
| 7. | Ekran monitora - kolorowy | Tak |  |
| 8. | Przekątna ekranu monitora min. 5 cali | Tak, podać |  |
| 9. | Zasilanie sieciowo - akumulatorowe | Tak |  |
| 10. | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak, podać |  |
| 11. | Ciężar max. 7,0 kg | Tak, podać |  |
| 12. | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 13. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i tryb doradczy) | Tak |  |
| Monitorowanie EKG |
| 14. | Monitorowanie EKG min. 3 odpr. | Tak, podać |  |
| 15. | Zakres pomiaru tętna min. 30 -300 u./min. | Tak, podać |  |
| Stymulacja przezskórna |
| 16. | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym | Tak |  |
| 17. | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40 – 150 imp./min. | Tak, podać |  |
| 18. | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 0,5 – 140 mA | Tak, podać |  |
| Saturacja Krwi Tętniczej (SpO2) |
| 19. | Zakres pomiaru saturacji min. 1 – 100 % | Tak |  |
| 20. | Krzywa pletyzmograficzna na ekranie | Tak |  |
| 21. | Czujnik wielorazowego uzytku typu „klips na palec” | Tak |  |
| Inne |
| 22 | Gwarancja na min. 24 miesiące | Tak |  |
| 23. | Zgłoszenie / wpis do rejestru wyrobów medycznych / Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 24. | Instrukcja obsługi w języku polskim nie później niż z dostawą) | Tak |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.

Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zamawiający wymaga załączenia materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabeli (szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim ) oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Oferenta parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………  		 		            					     ……….....................................

/miejscowość, data/      											    /podpis osoby upoważnionej/

Pakiet nr 4

| Bronchoskop |
| --- |
| Poz. | Rodzaj Materiału | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| 1 | Bronchoskop | szt | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |

Bronchoskop Przenośny - 3  szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup fabrycznie nowych trzech bronchoskopów wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Wymagany parametr graniczny | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wbudowane źródło światła – dioda LED | Tak |  |
| 2. | Monitor LCD o przekątnej min. 2,5 ‘’ | Tak |  |
| 3. | Regulacja monitora 0º-120º | Tak |  |
| 4. | Ekran obrotowy – prawo/lewo , góra /dół | Tak |  |
| 5. | Głębia ostrości min. 3-50 mm | Tak |  |
| 6. | Funkcja zapisywania nieruchomych obrazów i filmów na karcie pamięci min. 1 GB | Tak |  |
| 7. | Demontowalne, autoklawowalne przyłącze ssaka | Tak |  |
| 8. | Format zapisu video - MJPEG | Tak |  |
| 9. | Średnica zew. Max 5,2 mm | Tak |  |
| 10. | Kanał roboczy 2,6 mm | Tak |  |
| 11. | Pole widzenia min. 90 º | Tak |  |
| 12. | Zagięcie końcówki min. 180º/130º | Tak |  |
| 13. | Długość robocza 600 mm | Tak |  |
| 14. | Zasilanie akumulatorowe | TAk |  |
| Wyposażenie |
| 15. | Akumulator do zestawu – 2 szt | Tak |  |
| 16. | Karta pamięci min. 1G – 1szt | Tak |  |
| 17. | Ładowarka do akumulatorów – 1szt | Tak |  |
| 18. | Szczoteczka do kanału – 1 szt | Tak |  |
| 19. | Jednorazowe przyłącza ssaka – 20 szt | Tak |  |
| 20. | Jednorazowe zawory kanału biopsyjnego – 20 szt | Tak |  |
| Inne |
| 21. | Gwarancja na min. 24 miesiące | Tak |  |
| 22. | Zgłoszenie / wpis do rejestru wyrobów medycznych / Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 23. | Instrukcja obsługi w języku polskim nie później niż z dostawą) | Tak |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.

Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zamawiający wymaga załączenia materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabeli (szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim ) oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Oferenta parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………  		 		            					     ……….....................................

/miejscowość, data/      											    /podpis osoby upoważnionej/

Pakiet nr 5

| Kardiomonitor transportowy - |
| --- |
| Poz. | Rodzaj Materiału | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| 1 | Kardiomonitor transportowy - | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |

Kardiomonitor transportowy  - monitor funkcji życiowych - 1  szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup fabrycznie nowego kardiomonitora transportowego wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
|  | Model / Typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2010 | Podać |  |  |
| I. Certyfikaty jakości |
|  | Certyfikat lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (podać nr certyfikatu lub zgłoszenia) | TAK |  |  |
|  | Świadectwo CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię świadectwa | TAK |  |  |
|  | Serwis autoryzowany | TAK |  |  |
| II. Parametry ogólne |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie przenośne - Monitory przeznaczone do użytku szpitalach i oddziałach pomocy doraźnej, do pracy stacjonarnej i podczas transportu. Monitor jest odporny na wstrząsy i wibracje, ma małe wymiary i jest lekki (omówienie poniżej). Monitor jest urządzeniem elektrycznym klasy II i ma podwójną izolację zabezpieczającą; nie posiada złącza ekwipotencjalnego | TAK |  |  |
|  | Zasilanie bateryjne/ zasilanie 220V - Zasilanie akumulatorowe lub poprzez zewnętrzny zasilacz sieciowy klasy I, 220/240V i 50/60 Hz. Ponadto możliwość zasilania wprost ze źródła napięcia stałego 12-28V / 25W (np. akumulator samochodowy). | TAK |  |  |
|  | Rodzaj baterii i całkowita pojemność – Zastosowano szczelny kwasowo-ołowiowy akumulator o napięciu 8V i pojemności 5.4Ah.. | Tak, podać |  |  |
|  | Czas pracy na baterii, min i max, przy wszystkich monitorowanych parametrach - Typowy czas pracy monitora wyłącznie na zasilaniu bateryjnym wynosi 3 godziny. Czas ładowania akumulatora wynosi od 6 do 8 godzin - przy wyłączonym monitorowaniu oraz od 8 do 12 godzin - przy włączonym monitorowaniu. | Tak, podać |  |  |
|  | Odporność na wstrząsy, uderzenia, upadek - Odporność na wstrząsy - przeciążenia do 50g.- Odporność na wibracje - spełnia normę RTCA DO-160D w kategorii C. Testy uwzględniają wytrząsanie o następujących parametrach: 0.02 g2/Hz od 10 do 500Hz, następnie liniowa zmiana do 0.002 g2/Hz przy 2000Hz. Wytrząsanie po jednej godzinie w każdej osi, w sumie przez 3 godziny w czasie testu. | Tak, podać atesty |  |  |
|  | Budowa kompaktowa - Monitor ma zwarta budowę i łatwo może być przenoszony. Wymiary: wysokość 28.8 cm; szerokość 24.4 cm; głębokość 19.7 cm. | TAK |  |  |
|  | Ekran kolorowy - Graficzny kolorowy ekran typu TFT (Thin Film Transistor) z aktywną matrycą o przekątnej 8.4” i rozdzielczości VGA (640 x 480 punktów ; 0.267 mm/punkt ; kontrast 150:1, typowa luninancja 200 cd/m2). Kąt widzenia 40° w pionie, 60° w poziomie, przy kontraście wiekszym niż 10:1. Każda mierzony parametr wyróżniony własnym kolorem - wartości numeryczne w tym samym kolorze co krzywe dynamiczne. Dotykowe sterowanie pracą monitora za pomocą wyświetlanych na ekranie przycisków, lecz nie poprzez reakcję na podczerwień – eliminuje to wpływ ruchu przed ekranem na przypadkowe przełączanie się monitora i pozwala na sterowanie w przypadku używania rękawic. Ekran zaprojektowany jest na nie mniej niż milion przełączeń w każdym polu dotykowym. Jednoczesne wyświetlanie czterech krzywych dynamicznych. Monitor może pracować w trybie demonstracyjnym, służącym do nauki posługiwania się nim. Wówczas na ekranie symulowana jest praca wszystkich modułów pomiarowych z możliwością ćwiczenia ustawień i reagowania na alarmy. Wtedy jest również możliwe wykonanie rzeczywistego pomiaru NIBP. Jednak podłączenie innego przewodu pomiarowego spowoduje automatyczny powrót do pracy w trybie rzeczywistym. | TAK |  |  |
|  | Ciężar kompletnego urządzenia - 6.3 kg | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenia przed zakłóceniami - Aparat posiada pełne zabezpieczenie przed impulsami defibrylacji i przed zakłóceniami elektrochirurgicznymi; każdy kanał pomiarowy zaopatrzony jest w układ tłumienia zakłóceń elektrochirurgicznych ESIS (Electrosurgery interference suppression). Filtr sieciowy 50Hz. Wybór pasma pomiarowego EKG. Ponadto opisane w sekcjach dotyczących pomiaru NIBP oraz SpO2, opatentowane programy eliminacji zakłóceń powstających podczas transportu lub u pobudliwych pacjentów. | TAK, podać wszystkie |  |  |
|  | Monitorowanie dorosłych i dzieci - Aparat posiada programowane tryby pracy, w zależności od wieku pacjenta: (1) tryb noworodkowy – od 0 do 44 tygodnia; (2) pediatryczny – od 44 tygodnia do 9 roku; (3) dla dorosłych – powyżej 9 roku. Istnieją fabryczne ustawienia pomiarowe dla każdego trybu pracy, lecz operator może w każdym trybie pracy zapamiętać swój profil i zaprogramować monitor tak aby po ponownym włączeniu automatycznie ustawił się w pożądanym trybie pracy z ustawieniami fabrycznymi albo w zapamiętanym profilu użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Mocowanie do łóżka i noszy - Monitor posiada integralny uchwyt do mocowania na łóżku, noszach lub szynie. W opcji są uchwyty do mocowania w systemie GCX, na ścianie lub stojaku. Każdy uchwyt umożliwia natychmiastowe zdjęcie monitora. | TAK |  |  |
| II EKG |
|  | Minimum 3 odprowadzenia - Pomiar odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF i V. Pasmo pomiarowe regulowane dla każdego trybu pracy (noworodki, dzieci, dorośli), przy maksymalnym zakresie od 0.05 Hz do 120 Hz. Pomiar tętna w zakresie od 25 do 300 na minutę, z dokładnością ±3 uderzenia serca / min. lub 3%. Trzy prędkości kreślenia wkresu: 12.5 / 25 / 50 mm/sek. Możliwość zatrzymania wybranego fragmentu wykresu. Wyjście sygnału synchronizacji dla defibrylatora.. | TAK |  |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu - Dla każdego odprowadzenia sygnalizacja braku kontaktu elektrod - ze wskazaniem odprowadzenia. | TAK |  |  |
|  | Regulacja głośności QRS - Regulacja głośności tonu na trzech poziomach. | Tak, podać zakres |  |  |
|  | Wykrywanie zespołów QRS - Dla pracy w trybach dla dorosłych i dzieci: od 0.22 do 5.0 mV, przy czasie trwania od 70 do 120 ms; dla noworodków: 0.1 do 5.0 mV, przy czasie trwania od 40 do 120 ms. | Tak, podać zakres |  |  |
|  | Wzmocnienie sygnału w cm/Mv - Regulacja wzmocnienia na poziomach: 4 / 2 / 1 / 0.5 / 0.2 mv/cm | TAK, Podać |  |  |
|  | Wykrywanie impulsów wszczepionego stymulatora - Wykrywania dla impulsów o czasie trwania 0.1ms przy amplitudzie od ±3mV do ±700mV, oraz czasie trwania od 0.2ms do 2ms przy amplitudzie od ±2mV do ±700mV. | TAK |  |  |
| III - NIBP |
|  | Dokładność pomiaru - Statyczna dokładność pomiaru nie gorsza niż ± 3 mmHg. Pomiar metodą oscylometryczną – napompowany rękaw zaburza laminarny przepływ krwi w arterii, powodując jej oscylacyjne drgania; ciśnienie w rękawie obniżane jest skokowo; mierzona jest amplituda i częstość oscylacji. Zastosowano opatentowaną technologię pomiaru programem SmartcufTM . Zapewnia on najlepszą w przemyśle medycznym dokładność pomiaru NIBP w obecności zakłóceń wynikających z ruchu (podczas transportu na ziemi i w powietrzu, dla pobudliwych pacjentów). W celu eliminacji zakłóceń następuje synchronizacja pomiaru NIBP do pomiaru EKG. SmartcufTM zapewnia wielokrotnie mniejszy procentowy błąd i odchylenie standardowe pomiaru niż konkurencyjne systemy, przy podobnym lub mniejszym czasie trwania pomiaru. W załączeniu do oferty jest tabela porównawcza oparta na próbie 900 pomiarów za pomocą różnych technologii. Pomiar NIBP może być prowadzony bez programu SmartcufTM, gdy pacjent nie ma monitorowanego EKG. Wtedy również dokładność pomiaru jest na wysokim poziomie (załączona tabela porównawcza). Maksymalne ciśnienie napompowania rękawa jest funkcją trybu pracy: 132, noworodki / 170, dzieci / 270, dorośli (mmHg). Aparat posiada zawór bezpieczeństwa, który otwiera się przy krytycznym ciśnieniu – odpowiednio dla trybów pracy: 141 / 200 / 280 (mmHg) Typowy czas pomiaru od 30 do 45 sekund. Mankiety wielorazowego użytku w 6 rozmiarach: 8-13/12-19/17-25/23-33/31-40/38-50 (cm). Mankiety jednorazowego użytku dla noworodków w pięciu rozmiarach: 3-6/4-8/6-11/7-13/8-15 (cm) oraz niemowlaków (8-13 cm). | TAK, Podać |  |  |
|  | Pomiar tętna - Pomiar tętna w zakresie od 30 do 220 na minutę. | Tak, podać zakres |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia skurczowe, rozkurczowe, średnie - Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: 25-120, noworodki / 30-160, dzieci / 30-260, dorośli (mmHg). Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: 10-105, noworodki / 15-130, dzieci / 20 – 235, dorośli (mmHg). Wartości średnie mierzone adekwatnie do wartości skurczowego i rozkurczowego ciśnienia. | Tak, podać zakresy |  |  |
|  | Pomiar ręczny i automatyczny - Pomiar wyzwalany ręcznie lub automatycznie – z programowanym interwałem, co najmniej co 30 sekund, albo co 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 15 / 30 i 60 minut. Możliwość automatycznego ponowienia pomiaru po czasie nie krótszym niż 2 sekundy, przez okres 5 minut (opcja turbocuf). | Tak, podać przerwy |  |  |
| IV - TEMPERATURA |
|  | Minimum jeden kanał pomiarowy - Jednoczesny pomiar temperatury z dwóch kanałów, przy monitorowaniu innych parametrów. Zakres od 0 do 50 0C, z dokładnością 0.10C (od 10 do 50 0C) i 0.2 0C (od 0 do 100C ). Pomiar różnicy temperatur pomiędzy kanałami. | TAK |  |  |
|  | Pomiar temperatury skórnej i głębokiej - Czujniki powierzchniowe, przełykowe i rektalne, dla dorosłych i dla dzieci. | TAK |  |  |
| V PULSOKSYMETRIA |
|  | Zapis numeryczny i falowy - Mierzona jest absorpcja promieniowania w hemoglobinie, w czerwieni i podczerwieni. Pomiar w zakresie od 0 do 100%. Zapis numeryczny i falowy. Posiada możliwość synchronizacji z pomiarem EKG w celu eliminacji zewnętrznych zakłóceń (funkcja C-LOCK). Pomiar tętna w zakresie od 25 do 250 na minutę i dokładnością ±3 uderzenia serca / min. lub 3%. Regulacja czasu trwania pomiaru w celu eliminacji zakłóceń: 2-3 / 5-7 / 10-15 sekund. Pełen asortyment czujników wielorazowego i jednorazowego użytku, dla niemowląt, dzieci i dorosłych – firmy Nellcor. | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru - Dokładność ±3 cyfry w zakresie od 50 do 100 % (±2 cyfry w trybie dla dorosłych i zakresie od 70 do 100%). | TAK, Podać |  |  |
| VI CIŚNIENIE INWAZYJNE |
|  | Zakres ciśnień - Zakres pomiarowy ciśnienia: od -30 do 300 mmHg. Zerowanie układu pomiarowego w zakresie ± 200 mmHg. Cyfrowo filtrowane pasmo pomiarowe, w zakresie od DC do 20Hz. Pomiar ciśnienia P1, P2, ART, PA, CVP, ICP, oraz UA i UV dla noworodków ; skurczowego, rozkurczowego i średniego (do wyboru przez Użytkownika). Można stosować tensometryczne czujniki mostkowe różnych producentów, o czułości 5 µV/ V/ mmHg : Medex - MX950/MX860; Abbot - Transpac II/III/IV; Baxter – serii 33 i serii 44; Cobe – CDXIII/CDXpress; Sims R0001/T6003/T6000; Ohmeda – DTX/DTX+; Utah – Deltran II 6199/DTP200. Uwaga: czujnik ciśnienia inwazyjnego nie należy do wyposażenia monitora. Również możliwość zastosowania czujników kompatybilnych z monitorami HP (w opcji). | TAK, Podać |  |  |
|  | Pomiar pulsu- Zakres pomiarowy tętna: od 25 do 250 / min. | TAK, Podać |  |  |
|  | Dokładność- Dokładność pomiaru nie gorsza niż ±2 mmHg lub 2%. | TAK, Podać |  |  |
| VII. KAPNOMETRIA |
|  | Pomiar ze strumienia bocznego - Pomiar z bocznego strumienia. Zakres dla ETCO2: 0-99 mmHg / 0-13.2 kPa / 0-23.1 %. Zakres dla INCO2: 8-25 mmHg / 1.1-5 kPa / 1.1-5 %. Użytkownik wybiera jednostki pomiarowe (mmHg / kPa / %), prędkość przesuwu wykresu falowego (3.13/6.25/12.5 mm/sek.) i czas pomiaru: 15/30/45 sekund. Możliwe ustawienie kompensacji pomiaru (wyłączona / przy O2 >50% / przy N2O >50%). Układ pomiarowy nie wymaga kalibracji. Częstość oddechu wyświetlana jest numerycznie i, jeśli pomiar CO2 jest wyłączony, może być mierzona metoda impedancyjną (w opcji). Zakres respiracji dla dorosłych i dzieci: bezdech, oraz 2 –150 /min.; dla noworodków: bezdech, oraz 3 – 150 /min. Dokładność pomiaru 1 oddech/ min. lub 5%. Programowanie opóźnienia alarmu dla bezdechu u dorosłych i dzieci - 6.0, 10,15, 20,25, 30 sek.; dla noworodków do 20 sek. Automatyczna rejestracja w postaci wydruku (drukarka w opcji) przy alarmie dla bezdechu i po jednej minucie trwania bezdechu. Dokładność reakcji dla alarmu przy bezdechu wynosi 2 sekundy. Automatyczna kompensacja ciśnienia barometrycznego przy pomiarze w zakresie od 817 do 429 mmHg (-610 do 4572 m). Numeryczne przedstawienie wielkości ciśnienia barometrycznego w mmHg / kPa / % (wybór), z dokładnością ±3 mmHg lub 2.5%. Typowy czas do rozpoczęcia pomiaru wynosi 30 sekund; typowy czas odpowiedzi układu pomiarowego wynosi 1.12 sek.; czas narastania odpowiedzi wynosi 240 ms (od 10% do 90% amplitudy przy skokowej zmianie mierzonej wielkości i przepływie powietrza w adapterze 175ml/min.). W związku z tym całkowity czas odpowiedzi układu pomiarowego (opóźnienie i narastanie) wynosi 1.36 sek. Stosuje się pułapkę wodną przy wejściu do komory pomiarowej i adaptery do pomiaru u intubowanych albo nie intubowanych pacjentów. Regulowana szybkość przepływu powietrza w adapterze – do wyboru: 90 albo 175 ml/min. | Tak |  |  |
|  | Zasada działania - Komora pomiarowa znajduje się wewnątrz monitora, a powietrze jest zasysane poprzez filtr eliminujący parę wodną. Pomiar optyczny odbywa się w zakresie podczerwieni za pomocą układu składającego się z diody generującej sygnał pomiarowy, wirującej tarczy - z kapsułą referencyjnego CO2, przesłony i otwartego pola, oraz fotodetektora. Jest to porównawczy pomiar uwzględniający prąd ciemny fotodetektora. Cykl pomiarowy trwa 30ms. Po uwzględnieniu temperatury komory pomiarowej i stałych kalibracyjnych możliwe jest wyliczenie przez mikroprocesor zawartości dwutlenku węgla. | Tak, Podać opis |  |  |
|  | Zapis numeryczny i falowy - Na ekranie są wyświetlone wartości numeryczne pomiaru ETCO2 i pomiaru INCO2, jeśli ten ostatni przekroczy próg alarmowy. Może być wyświetlony wykres pomiaru przy wykorzystaniu ręcznego albo automatycznego skalowania. | Tak |  |  |
|  | Pomiar CO2 wdech i wydech- ETCO2 oraz INCO2 | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru - Dokładność pomiaru wynosi - ±3 mmHg, w zakresie 0-30 mmHg i ±10%, w zakresie 31-99 mmHg. Błąd pomiaru związany ze zmianą wysokości na której wykonywany jest pomiar wynosi ±0.4%/304m. | Tak, Podać |  |  |
| VIII INNE |
|  | Trendy wszystkich monitorowanych parametrów - Numeryczne przedstawienie trendów na ekranie monitora, z wyróżnieniem kolorem czerwonym wartości wykraczających poza granicę alarmu. Trendy dla NIBP, IBP,T1, T2, ΔT, HR, SpO2, ETCO2, INCO2, częstości oddechu. 128 odczytów pomiaru NIBP oraz pomiar co 2 min. pozostałych innych parametrów, przez okres 5 godzin. | TAK |  |  |
|  | Alarmy dla wszystkich monitorowanych parametrów - Alarm pacjenta sygnalizowany tonem akustycznym 900 Hz, o trzystopniowej regulacji głośności, a na wyświetlaczu migającym, w kolorze czerwonym, wskaźnikiem przekroczonej wartości. Alarm dla bezdechu sygnalizowany tonem o czasie trwania 1 sek. i czasie przerwy 1 sek. Ponadto możliwość podłączenia zewnętrznego źródła sygnału alarmowego (opcja Nurse Call) – wyjście przekaźnika: maksymalne napięcie przełączane - 30V, maksymalny prąd przełączany - 1A. W tabeli trendów wielkości pomiarowe wykraczające poza granice alarmu wyróżnione czerwonym kolorem. Możliwość zawieszenia alarmu na 90 sekund. Możliwość wyłączenia alarmu (z wyjątkiem alarmu dla bezdechu). Ostrzegawcza sygnalizacja zawieszenia (kolor żółty) albo wyłączenia alarmu (kolor czerwony). | TAK |  |  |
|  | Możliwość indywidualnego ustawiania alarmów - Ręczne albo automatyczne ustawianie granic alarmów dla każdego monitorowanego parametru . | TAK |  |  |
|  | Wykaz jednostek służby zdrowia posiadających oferowany model urządzenia - W załączeniu. | PODAĆ |  |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.

Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zamawiający wymaga załączenia materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabeli (szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim ) oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Oferenta parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………  		 		            					     ……….....................................

/miejscowość, data/      											    /podpis osoby upoważnionej/

Pakiet nr 6

| Aparat do znieczulenia |
| --- |
| Poz. | Rodzaj Materiału | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| 1 | Aparat do znieczulenia | szt | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup fabrycznie nowych czterech do znieczulania ogólnego wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2011 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p. | Opis parametru wymaganego (WARUNKI GRANICZNE) | Parametr wymagany | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Parametry ogólne |
| 1. | Na podstawie jezdnej z blokadą min. 2 kół | Tak |  |
| 2. | Zasilanie 230 V 50 Hz +/-10% | Tak |  |
| 3. | Gniazda elektryczne 230 V | Tak |  |
| 4. | Zasilanie gazowe 02. N20 i powietrze z sieci centralnej. Manometry powinny być umieszczone w panelu frontowym aparatu. | Tak |  |
| 5. | Awaryjne zasilanie z butli 02, N20. Manometry nie muszą być umieszczone w panelu frontowym aparatu. | Tak |  |
| 6. | Uchwyty do butli 02 i N20 powinny być zabudowane z tyłu aparatu. Złącza do butli powinny być ze zróżnicowanymi gwintami wg PN uniemożliwiającymi błędne podłączenie gazów, oraz zawierać reduktory ciśnienia gazów medycznych. | Tak |  |
| 7. | Min. 2 szuflady na drobne akcesoria | Tak |  |
| 8. | Ssak z regulacją siły ssania oraz zapasowy zbiornik do zasilania o pój. min. 0,7 litra | Tak |  |
| 9. | Mechaniczne lub pneumatyczno-mechaniczne zabezpieczenie przed podaniem mieszaniny gazów powodującej hipoksję na poziomie min. 23 lub 25% | Tak |  |
| 10. | Półka lub blat do pisania | Tak |  |
| 11 | Podświetlenie blatu do pisania (do zabiegów laparoskopowych) oświetlenie wbudowane w aparat lub dodatkowa zewnętrzna lampka. Przepływomierze elektroniczne nie muszą być dodatkowo podświetlane, natomiast jeśli dopuszczone będą precyzyjne mechaniczne przepływomierze podwójne, rotametryczne, to te będą wymagać osobnego podświetlenia. | Tak |  |
| 12 | Możliwość demontażu zastawek przez personel, bez używania specjalistycznych narzędzi, w celu ich czyszczenia i sterylizacji. | TAK |  |
| 13 | Konfiguracja aparatu Aparat podstawowy. Pochłaniacz dwutlenku węgla Respirator Monitor | Tak |  |
| II. System dystrybucji gazów |
| 14 | Przepływomierze precyzyjne mechaniczne podwójne rotarmeryczne dla 02, N20, powietrza; z możliwością rejestracji wartości przepływów qazów w czasie pracy aparatu. | Tak |  |
| 15 | Kalibracja i dokładność przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi przepływami | Tak |  |
| III. Układ oddechowy |
| 16 | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | Tak |  |
| 17 | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa. Minimalny zakres regulacji zastawki wynosi: 1 -60 [cmH20] . | Tak |  |
| 18 | Pochłaniacz dwutlenku węgla | Tak |  |
| 19 | Możliwość eliminacji gazów anestetycznych poza salę operacyjną | Tak |  |
| 20 | Pomiar i obrazowanie stężenia tlenu w gazach oddechowych | Tak |  |
| 21 | Alarm niskiego stężenia 02 | Tak |  |
| 22 | Alarm wysokiego stężenia 02 | Tak |  |
| 23 | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych - 1 szt. | Tak |  |
| 24 | Możliwości sterylizacji elementów wielorazowego użytku układu oddechowego | Tak |  |

Respirator anestetyczny

| IV. Tryb wentylacji |
| --- |
| 25 | Respirator z napędem elektrycznym lub pneumatycznym, sterowany elektronicznie | Tak |  |
| 26 | Tryb ręczny. Parametry wentylacji manualnej muszą być wyświetlane na ekranie aparatu. Ekran kolorowy wbudowany w korpus aparatu. | Tak |  |
| 27 | Oddech spontaniczny. Regulacja przerwy wdechowej w minimalnym zakresie 5% - 50%. | Tak |  |
| 28 | Wentylacja kontrolowana objętością | Tak |  |
| 29 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | Tak |  |
| 30 | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP | Tak |  |
| V. Regulacje |
| 31 | Regulacja stosunku wdech-wydech: minimum 2:1 -1:3. | Tak |  |
| 32 | Regulacja częstości oddechu. Minimum 6-50 l/min | Tak |  |
| 33 | Regulacja objętości oddechu. Minimum 10-1600 ml | Tak |  |
| 34 | Regulacja ciśnienia wdechowego: minimum 5-50 mbar lub 5-50 cmH20.. Dopuszczalny również zakres 10-70cmH2O, pod warunkiem możliwości oddechu spontanicznego przy otwartej zastawce - 0 cmH20. | Tak |  |
| 35 | Regulacja wartości PEEP: minimum 2 -20 [cmH20] | Tak |  |
| VI. Alarmy |
| 36 | Niskiej minutowej objętości oddechowej. Nie wymagany jest alarm niskiej ani wysokiej objętości pojedynczego oddechu. Wysokiej minutowej objętości oddechowe. Nie wymagany jest alarm niskiej ani wysokiej objętości pojedynczego oddechu. | Tak Tak |  |
| 37 | Wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  |
| 38 | Niskiego ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  |
| 39 | Braku zasilania w energię elektryczną. Alarm spadku napięcia prądu opcjonalnie. | Tak |  |
| 40 | Braku zasilania w gazy lub niskiego ciśnienia gazów zasilających | Tak |  |
| VII. Pomiar i obrazowanie |  |  |
| 41 | Pomiar i obrazowanie częstotliwości oddechowej | Tak |  |
| 42 | Pomiar i obrazowanie ciśnienia w układzie oddechowym | Tak |  |
| 43 | Pomiar i obrazowanie objętości oddechowej | Tak |  |
| 44 | Minutowej objętości oddechowej | Tak |  |
| 45 | Obrazowanie, wyświetlanie krzywej oddechowej ciśnienie/ czas. | Tak |  |
| 46 | Automatyczna kompensacja świeżego gazu | Tak |  |
| 47 | Wyświetlanie - stężenia tlenu. | Tak |  |
| VIII. Inne. |
| 48 | Awaryjne zasilanie bateryjne minimum 40 minut, w tym 30 min przy maksymalnych nastawieniach. | Tak |  |
| 49 | Uchwyt do zamocowania parownika w systemie Selectatec lub Draeger | Tak |  |
| 50 | Parownik do sevofluranu nie wymagany (opcjonalnie). | Tak |  |
| 51 | Dodatkowy przepływomierz do tlenu | Tak |  |
| 52 | Wapno z indykatorem - minimum 2 opakowania po 5 litra każde | Tak |  |
| 53 | Maska pacjenta: 2 szt. w różnych rozmiarach | Tak |  |

Monitor Anestezjologiczny

| IX. Monitor |
| --- |
| 54 | Ekran typu LCD | Tak |  |
| 55 | Ekran kolorowy, przekątna ekranu min. 10,4 cala | Tak |  |
| 56 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 57 | Ilość jednocześnie wyświetlanych krzywych: Minimum 5. Zamawiający wymaga wyświetlania min. 5 krzywych dynamicznych, które są konfigurowane przez użytkownika. | Tak |  |
| 58 | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz +/- 10% | Tak |  |
| 59 | Zasilanie akumulatorowe minimum 2 godz. | Tak |  |
| 60 | Monitor transportowo - stacjonarny - możliwość odłączenia monitora od aparatu, monitor wyposażony w rączkę do przenoszenia | Tak |  |
| 61 | Instalacja monitora na ramieniu, wysięgniku lub na aparacie do znieczulania | Tak |  |
| 62 | Stacja dokująca do monitora ułatwiająca jego szybkie odłączenie i przyłączenie oraz zablokowanie monitora stojącego na stacji. Stacja dokująca wyposażona w min. połączenie elektryczne do monitora. Dopuszcza się bezpośrednie zasilanie elektryczne do monitora. | Tak |  |
| X. Parametry mierzone |
| 63 | Pomiar EKG z mini. 3 odprowadzeń, analiza arytmii w zakresie podstawowym, analiza wybranych krzywych, w komplecie filtr zakłóceń w.cz., przewód EKG, | Tak |  |
| 64 | Częstość oddechów ( respiracja impedancyjna), prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie | Tak |  |
| 65 | Pulsoksymetria dla dorosłych, mierzona metodą zawierającą efektywny algorytm statystycznej obróbki wyników pomiarów. | Tak |  |
| 66 | Pomiar temperatury, w komplecie czujnik temperatury. Nie jest wymagane wyświetlanie różnicy temperatur mierzonej w dwóch różnych punktach. | Tak |  |
| 67 | Kapnografia | Tak |  |
| 68 | Pomiar gazów anestetycznych, pomiar stężenia N20, C02 wdech i wydech, | Tak |  |
| 69 | Rozdzielność trendów (min. 1 min.) | Tak |  |
| 70 | Pomiar zwiotczenia z prezentacją na ekranie monitora funkcji | Tak |  |
|  | życiowych z zestawem startowym. Dopuszczalny oddzielny mały monitor. |  |  |
| 71 | Pomiar czynności mózgowej jako moduł do monitora lub osobne urządzenie z prezentacją na ekranie monitora funkcji życiowych z zestawem startowym i 25 elektrodami dla dorosłych. Warunek graniczny, nie opcjonalny. | Tak |  |
| 72 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną z 2 torów (w komplecie min. 5 szt. przetworników) | Tak |  |
| 73 | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (preferowane z układem eliminacji artefaktów), przewód i 3 mankiety: dla dorosłych mały, średni, duży + dodatkowy mankiet dla dzieci | Tak |  |
| 74 | Parametry nastawień pracy aparatu i parametry życiowe powinny mieć opcję rejestracji. | tak |  |
| XI. Alarmy |
| 75 | Ustawienie granic alarmowych dla wszystkich monitorowanych parametrów | Tak |  |
| 76 | Alarmy z hierarchią ważności | Tak |  |
| 77 | Alarmy optyczne i akustyczne przy przekroczeniu nastawionych granic alarmowych dla wszystkich monitorowanych parametrów | Tak |  |
| 78. | Gwarancja na min. 24 miesiące | Tak |  |
| 79. | Zgłoszenie / wpis do rejestru wyrobów medycznych / Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 80. | Instrukcja obsługi w języku polskim nie później niż z dostawą) | Tak |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.

Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zamawiający wymaga załączenia materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabeli (szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim ) oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Oferenta parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………  		 		            					     ……….....................................

/miejscowość, data/      											    /podpis osoby upoważnionej/

Pakiet nr 7

| Aparat cyfrowy RTG ze skopią |
| --- |
| Poz. | Rodzaj Materiału | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| 1 | Aparat cyfrowy RTG ze skopią | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup fabrycznie nowego Aparatu cyfrowego RTG ze skopią wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

| Lp. | Parametr/Warunek | Wartość wymagana (graniczna) | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Uniwersalny zdalnie sterowany cyfrowy aparat RTG z płaskim detektorem cyfrowym |
|  | Cyfrowy kompaktowy zdalnie sterowany aparat radiologiczny kostno-płucny do rentgenografii, rentgenoskopii, tomografii i projekcji bezpośredniej | Tak |  |
|  | Fluoroskopia uzyskiwana tylko za pomocą dynamicznego płaskiego detektora cyfrowego (FPD) | Tak |  |
|  | Waga aparatu | Max 1000kg |  |
| Generator |
| 4. | Generator klasy HF | Tak |  |
| 5. | Moc generatora | Min. 65kW |  |
| 6. | Zakres napięć dla radiografii | Min. 40-150 kV |  |
| 7. | Zakres prądów dla radiografii | Min. 10-650mA |  |
| 8. | Zakres czasu ekspozycji | Min. 0,001-10s |  |
| 9. | Zakres mAs | Min. 0,1-500mAs |  |
| 10. | Zakres napięć dla fluoroskopii | Min. 40-120kV |  |
| 11. | Zakres prądu dla fluoroskopii | 0,5-5mA |  |
| 12. | Ilość obrazów podczas wykonywania projekcji fluoroskopowej | ≤ 30 obrazów/s |  |
| 13. | Automatyka zdjęciowa (AEC) wraz z komorami jonizacyjnymi | Tak |  |
| 14. | Programy anatomiczne | Min. 999 |  |
| 15. | 1,2 i 3 punktowa technika ekspozycji | 3 punktowa (kV, mA, s) 2 punktowa (kV, mAs) 1 punktowa (kV, AEC) |  |
| 16. | Wymiary i waga generatora | Waga: max 100kg Wymiary: max 600x400x700mm |  |
| 17. | Zasilanie Generatora | 3 fazy 400 VAC +/-10%, 50/60HZ |  |
| 18. | Zasilanie Stołu | 3 fazy 400 VAC, uziemienie oraz neutralny, 50/60Hz |  |
| 19. | Zasilanie Cyfrowego systemu płaskiego detektora (FPD) | 1 faza 230VAC +/-10%, 50/60Hz |  |
| Lampa RTG |
| 20. | Wymiary ognisk lampy RTG | Małe: 0,6mm Duże: 1,2mm |  |
| 21. | Moc ognisk lampy RTG | Małe: 40kW Duże: 100kW |  |
| 22. | Pojemność cieplna anody | Min. 400kHU |  |
| 23. | Szybkość chłodzenia anody | Min. 80kHU/min |  |
| 24. | Pojemność cieplna kołpaka z lampą | Min. 2000kHU |  |
| 25. | Kąt anody w zakresie | 12°-13° |  |
| 26. | Oprogramowanie zabezpieczające lampę prze przegrzaniem | Tak |  |
| 27. | Anoda wykonana ze stopu Ren/wolfram/molibden | Tak |  |
| Stół i kolumna |
| 28. | Wymiary blatu pacjenta | Min. 225x81cm |  |
| 29 | Zmotoryzowany zakres regulacji wysokości stołu | Min. 65-90cm |  |
| 30. | Szybkość regulacji wysokości | 6 cm/s |  |
| 31. | Zmotoryzowany zakres przesuwu poprzecznego | Min. +/-18cm |  |
| 32. | Szybkość przesuwu poprzecznego | 6 cm/s |  |
| 33. | Zmotoryzowany zakres przesuwu wzdłużnego | Min. +120/-50 cm |  |
| 34. | Szybkość przesuwu wzdłużnego | 10 cm/s |  |
| 35. | Zmotoryzowany zakres pochyleń stołu | Min. +90°/-25° |  |
| 36. | Szybkość zmian pochylenia stołu | 6°/s |  |
| 37. | Maksymalna waga pacjenta | Min. 230kg |  |
| 38. | Blat stołu wykonany z włókna węglowego o ekwiwalencie mm Al wynoszącym | Max. 0,5 mm Al |  |
| 39. | Zmotoryzowany zakres SID | Min. 110-180cm |  |
| 40. | Szybkość regulacji SID | 6 cm/s |  |
| 41. | Manualna rotacja lampy | Min. +/-180° |  |
| 42. | Zmotoryzowane kątowanie lampy w zakresie | Min. +/-40° |  |
| 43. | Tomografia krzywoliniowa | Tak |  |
| 44. | Minimum 3 kąty (°) | Tak, Podać |  |
| 45. | Minimum 3 warstwy w mm | Tak, Podać |  |
| 46. | Minimum 3 prędkości | Tak, Podać |  |
| 47. | Zmotoryzowany kolimator automatyczny | Tak |  |
| 48. | Możliwość ręcznej rotacji kolimatora | Min. +/- 30° |  |
| 49. | Najniższe położenie lampy od podłogi w pionowej pozycji stołu | Max. 45 cm |  |
| 50. | Pozycjonowanie laserowe | Tak |  |
| 51. | Przesuw FPD | Min. 135cm |  |
| 52. | Automatyczne pozycjonowanie na całej długości stołu | Tak |  |
| 53. | Wysuw wzdłużny blatu stołu RTG pozwalający na swobodny dostęp dwóch osób personelu po jednej stronie za stołem podczas przenoszenia pacjenta z noszy na blat | Tak |  |
| 54. | Wysuw wzdłużny blatu stołu RTG umożliwiający całkowite pokrycie ciała pacjenta od stóp do głowy | Tak |  |
| 55. | Możliwość całkowitego obłożenia pacjenta promieniowaniem ekspozycyjnym bez jego przemieszczania na długości min. 270cm | Tak |  |
| Dynamiczny płaski detektor cyfrowy FPD |
| 56. | Dynamiczny płaski detektor cyfrowy FPD, wyjmowany bez użycia narzędzi, przenośny do umieszczenia bezpośrednio w okolicy wybranych części ciała pacjenta celem wykonania projekcji specjalnych w pozycjach nietypowych | Tak |  |
| 57. | FPD dynamiczny z możliwością wykonania projekcji fluoroskopowych | Tak |  |
| 58. | Możliwość wykonania projekcji bezpośrednich poza stołem, m.in. na noszach | Tak |  |
| 59. | Możliwość wykonania projekcji pediatrycznych bezpośrednich | Tak |  |
| 60. | Rozmiar pola aktywnego | 35x43cm |  |
| 61. | Rozmiar piksela | Max 160µm |  |
| 62. | Scyntylator Csl | Tak |  |
| 63. | Waga detektora | Max 6kg |  |
| 64. | Gotowość do pracy natychmiast po włączeniu | Tak |  |
| 65. | Kalibracja raz w roku, wykonywana przez użytkownika | Tak |  |
| 66. | Zmotoryzowany obrót detektora o 90˚ w zależności od rodzaju akwizycji | Tak |  |
| Konsola technika akwizycji i wstępnej obróbki |
| 67. | System operacyjny Windows Vista Business 64bit lub równoważny | Tak |  |
| 68. | Procesor Intel Xeon 2,66 GHz lub równoważny | Tak |  |
| 69. | Twardy Dysk o pojemności min 740 Gb | Tak |  |
| 70. | Pamięć RAM min 12 Gb | Tak |  |
| 71. | Karta grafiki GE Force 9800 GT lub równoważna | Tak |  |
| 72. | 2 monitory 20” LCD | Tak |  |
| 73. | Jeden monitor umożliwiający wybór programów anatomicznych oraz ustawienie odpowiednich parametrów generatora. Pozwalający na podgląd obrazu, wstępną obróbkę: kontrast, jasność, wzmocnienie krawędzi, wykonanie adnotacji | Tak |  |
| 74. | Drugi monitor pozwalający na podgląd fluoroskopii | Tak |  |
| 75. | DICOM 3.0 Store, Storage commitment, Print, Worklist, MPPS | Tak |  |
| 76. | Interaktywna stacja technika | Tak |  |
| 77. | Czas uzyskania obrazu na konsoli technika | ≤3s |  |
| 78. | Pamięć ostatniego obrazu LIH | Tak |  |
| 79. | Podstawowa obróbka zeskanowanych obrazów- zmiana zaczernienia i kontrastu, powiększanie, obracanie | Tak |  |
| 80. | Możliwość wprowadzania danych do zeskanowanego obrazu takich jak nazwa szpitala, dane technika, data, dane pacjenta | Tak |  |
| Stitching |
| 79. | Funkcja Stitching | Tak |  |
| 80. | Autopozycjonowanie lampy i FPD | Tak |  |
| 81. | Stitching automatyczny | Tak |  |
| 82. | Akwizycja 2, 3 lub 4 obrazów | Tak |  |
| 83. | Wykonanie projekcji całości kręgosłupa i kończyn | Tak |  |
| 84. | Wykonanie stiching’u zarówno w pozycji stojącej jak i leżącej pacjenta | Tak |  |
| 85. | Bezszwowe łączenie obrazów | Tak |  |
| System redukcji dawki napromieniowania |
| 86. | System DAP | Tak |  |
| 87. | Redukcja dawki | Tak |  |
| 88. | Kamera Video do monitorowania procesu pozycjonowania | Tak |  |
| 89. | Automatyczna kolimacja w zgodności z protokołem anatomicznym | Tak |  |
| 90. | Automatyczne filtrowanie zgodne z protokołem anatomicznym | Tak |  |
| 91. | Wyjmowana kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  |
| 92. | Skala wyboru 1-30fps dla badań pediatrycznych | Tak |  |
| Konsola lekarska (opcja) |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.

Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zamawiający wymaga załączenia materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabeli (szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim ) oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Oferenta parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………  		 		            					     ……….....................................

/miejscowość, data/      											    /podpis osoby upoważnionej/

0,

Pakiet nr 8

| Zestaw do elektroresekcji – 2 sztuki, Resektoskop dziecięcy wraz z optyką 1 szuka, Giętki ureterorenoskop 1 sztuka |
| --- |
| Poz. | Rodzaj Materiału | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| 1 | Zestaw do elektroresekcji - skład zestawu to: Resektoskop bipilarny (1 sztuka) + Resektoskop monopilarny (1 sztuka) | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Resektoskop dziecięcy wraz z optyką | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Giętki ureterorenoskop | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup fabrycznie nowych dwóch zestawów do elektroresekcji, 1 sztuki resektoskopu   oraz 1 sztuki giętkiego ureterorenoskopu wraz z dostarczeniem do loco oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

| Lp. | Parametr/Warunek | Wartość wymagana (graniczna) | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Resektoskop bipolarny – szt. 2 |
|  | Resektoskop bipolarny do przeznaczony do resekcji zmian patologicznych w środowisku soli fizjologicznej, kompatybilny z diatermią elektrochirurgiczną AUTCON II 400 i ERBE VIO |  |  |
|  | Stosowanie resektoskopu nie wymagające użycia płytki neutralnej podkładanej pod ciało pacjenta |  |  |
|  | Konstrukcja optyka endoskopowej oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 12°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna wraz z pojemnikiem do sterylizacji |  |  |
|  | Płaszcz resektoskopu obrotowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, zapewniający ciągły przepływ medium płuczącego, średnica zewnętrzna 26 Fr., z izolacją ceramiczną i obturatorem |  |  |
|  | Element pracujący bipolarny aktywny wraz z przewodem elektrycznym |  |  |
|  | Dwubiegunowa konstrukcja elektrody tnącej; elektroda tnąca zawiera aktywną część tnącą oraz część neutralną umieszczoną nad częścią aktywną |  |  |
|  | Przepływ prądy wysokiej częstotliwości tylko w obrębie resekowanej tkanki sol fizjologicznej oraz elektrody tnącej |  |  |
|  | Elektrody bipolarne pętlowa duże, 24 Fr., wielorazowe - szt. 6 |  |  |
|  | Kuweta do sterylizacji zestawu |  |  |
| II. Resektoskop monopolarny – szt. 2 |
|  | Płaszcz resektoskopu obrotowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, zapewniający ciągły przepływ medium płuczącego, średnica zewnętrzna 26 Fr., z izolacją ceramiczną i obturatorem |  |  |
|  | Element pracujący monopolarny aktywany wraz z przewodem elektrycznym |  |  |
|  | Konstrukcja optyka endoskopowej oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna wraz z pojemnikiem do sterylizacji |  |  |
|  | Elektrody pętlowa duże, 24 Fr., wielorazowe - szt. 6 Elektroda walcowa – szt. 2 |  |  |
|  | Kuweta do sterylizacji zestawu |  |  |
| III. Resektoskop dziecięcy wraz z optyką – szt. 1 |
|  | Płaszcz resektoskopu , średnica zewnętrzna 13 Fr., z izolacją ceramiczną i obturatorem |  |  |
|  | Element pracujący monopolarny pasywny wraz z przewodem elektrycznym |  |  |
|  | Konstrukcja optyka endoskopowej oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 0°, śr. 2,7 mm, dł. 18 cm, autoklawowalna wraz z pojemnikiem do sterylizacji |  |  |
|  | Elektrody pętlowa ., wielorazowe - szt. 6 |  |  |
| IV. Giętki ureterorenoskop – szt. 1 |
|  | Ureterorenofiberoskop giętki umożliwiający przezcewkowe badanie oraz terapię całego układu moczowego tj. cewki moczowej, pęcherza moczowego, moczowodów, miedniczek i kielichów nerkowych |  |  |
|  | Średnica płaszcza 7.5 Fr. |  |  |
|  | Długość robocza 67 cm |  |  |
|  | Kierunek patrzenia 0º |  |  |
|  | Kąt widzenia 88º |  |  |
|  | Zakres wygięcia końcówki dystalnej: 270º - do góry, 270º - do dołu |  |  |
|  | Ureterorenofiberoskop wyposażony w kanał instrumentowy umożliwiający wprowadzanie giętkich instrumentów mechanicznych, drutów prowadzących oraz włókien laserowych |  |  |
|  | Średnica kanału instrumentowego 3.6 Fr. |  |  |
|  | Koniec dystalny kanału instrumentowego wyposażony we wkładkę ceramiczną zabezpieczającą przed nagrzewaniem końca dystalnego podczas pracy z włóknami laserowymi |  |  |
|  | Ureterorenofiberoskop nadający się do pełnego zanurzania w płynach |  |  |
|  | Ureterorenofiberoskop nadający się do sterylizacji w EtO, FO, STERIS oraz STERRAD |  |  |
|  | Walizka do przechowywania |  |  |
|  | Tester szczelności |  |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.

Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zamawiający wymaga załączenia materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabeli (szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim ) oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Oferenta parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………  		 		            					     ……….....................................

/miejscowość, data/      											    /podpis osoby upoważnionej/