Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 08.07.2011

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTEPOWANIU/ZMIANIE TREŚCI SIWZ

na zakup i dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu „ Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku- zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura publiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013. - Część 2.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. dot. Zadania nr 7 – Aparat RTG . Dotyczy punktu 3. Czy zamawiający dopuści do przetargu uniwersalny zdalnie sterowany cyfrowy aparat RTG z płaskim detektorem cyfrowym w którym waga aparatu wynosi 1100 kg ? Większa waga wynika z konieczności użycia materiałów które przenoszą większe obciążenia niż wymaga zamawiający. W celu rozłożenia obciążenia na większej powierzchni zamawiający zamontuję specjalną płytę nośną w posadzce gdzie będzie montowany aparat w celu zmniejszenia obciążenia na stropie.

Odpowiedź:

Tak zamawiający dopuszcza, jednak obowiązek dostarczenia dodatkowej płyty spoczywa na wykonawcy

Pytanie 2. dot. Zadania nr 7 – Aparat RTG . Dotyczy punktu 8 – GENERATOR. Czy zamawiający dopuści do przetargu uniwersalny zdalnie sterowany cyfrowy aparat RTG z płaskim detektorem cyfrowym w którym zakres czasu ekspozycji generatora wynosi min 0,001- 6,3 s ? 10 s czas ekspozycji generatora nie ma uzasadnienia przy wykonywaniu zdjęć rtg. Dąży się do ograniczenia dawki promieniowania dla pacjenta i wartość 6,3 s jest wystarczająca do wykonania wszystkich badań. Parametr tak postawiony ogranicza dostęp do przetargu wielu oferentów z nowszymi rozwiązaniami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3. dot. Zadania nr 7 – Aparat RTG . Dotyczy punktu 16 – GENERATOR. Czy zamawiający dopuści do przetargu uniwersalny zdalnie sterowany cyfrowy aparat RTG z płaskim detektorem cyfrowym w którym wymiary detektora będą wynosić 457x408x1233 a waga generatora będzie wynosić 107 kg ? Generator jest urządzeniem, które będzie instalowane w jednym miejscu i różnica 7 kg nie ma znaczenia dla instalacji. Wymiary generatora powodują, że jest on bardziej smukły niż wymaga zamawiający, co powoduje zajmowanie znacznie mniejszej powierzchni w gabinecie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści oferty, w których parametry mechaniczne generatorów będą odmienne od wymaganych. Na oferentach spoczywa obowiązek podania wartości tych parametrów w ofertach

Pytanie 4. dot. Zadania nr 7 – Aparat RTG . Dotyczy punktu 18 – GENERATOR. Czy zamawiający dopuści do przetargu uniwersalny zdalnie sterowany cyfrowy aparat RTG z płaskim detektorem cyfrowym w którym zasilanie stołu będzie jedno fazowe ? Rozwiązanie to jest bardziej bezpiecznie dla użytkownika. Wymóg zasilania stołu (tylko jego ruchy ) z trzech faz powoduje konieczność doprowadzenia dwóch lub więcej linii trójfazowych do pracowni, system który oferujemy korzysta tylko z jednej takiej linii do generatora, co za tym idzie zużywa też mniej prądu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  punkt wykreślony.

Pytanie 5. dot. Zadania nr 7 – Aparat RTG . Dotyczy punktu 28 – STÓŁ I KOLUMNA. Czy zamawiający dopuści do przetargu uniwersalny zdalnie sterowany cyfrowy aparat RTG z płaskim detektorem cyfrowym w którym wymiary blatu pacjenta wynoszą nim. 235,6x73,8 cm ? Proponowany przez nas blat jest dłuższy o 10 cm niż wymaga zamawiający i węższy o 7 cm. Blaty tego wymiaru pracują w 20 placówkach w Polsce i są powszechnie akceptowane. 50 cm szerokości wystarczy aby uzyskać pełen obraz miednicy pacjenta, dodatkowo możliwość przesuwu poprzecznego stołu niweluje nie wiele węższy blat.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6. dot. Zadania nr 7 – Aparat RTG . Dotyczy punktu 31 – STÓŁ I KOLUMNA. Czy zamawiający dopuści do przetargu uniwersalny zdalnie sterowany cyfrowy aparat RTG z płaskim detektorem cyfrowym w którym zmotoryzowany zakres przesuwu poprzecznego wynosi min +/- 16 cm ? Jest to tylko dwa centymetry różnicy i nie ma wpływu na funkcjonalność aparatu. Wynika to z konstrukcji stołu dzięki temu stół jest bardziej przyjazny dla użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7. dot. Zadania nr 7 – Aparat RTG . Dotyczy punktu 32 – STÓŁ I KOLUMNA. Czy zamawiający dopuści do przetargu uniwersalny zdalnie sterowany cyfrowy aparat RTG z płaskim detektorem cyfrowym w którym szybkość przesuwu poprzecznego wynosi 5 cm/s ? 1 cm/s jest bardzo małą różnicą i nie ma znaczenia. Pozycjonowanie aparatu odbywa się przez dobór badania co powoduje automatyczne ustawienie się aparatu do wymagań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w przypadku, gdy 5 cm/s (nie mniej niż 3 cm/s) jest wartością maksymalną prędkości przesuwu poprzecznego blatu a użytkownik ma możliwość płynnej regulacji prędkości ruchu w czasie badania.

Pytanie 8. dot. Zadania nr 7 – Aparat RTG . Dotyczy punktu 33 – STÓŁ I KOLUMNA. Czy zamawiający dopuści do przetargu uniwersalny zdalnie sterowany cyfrowy aparat RTG z płaskim detektorem cyfrowym w którym zmotoryzowany zakres przesuwu wzdłużnego wynosi 160 cm ? Wartość ta wynika z rozwiązania konstrukcyjnego aparatu w którym lampa i detektor przesuwają się po łożu aparatu w ruchu sprzężonym. Pozwala to na prześwietlenie pacjenta bez jego przemieszczania na wierzchni 203 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aparaty z przesuwem wzdłużnym blatu lub kolumny o wartości min. 160 cm w przypadku, gdy zastosowane rozwiązanie pozwoli na prześwietlenie całego pacjenta o wzroście minimum 203 cm w poziomej i pionowej pozycji blatu. Suma wartości ruchu wzdłużnego blatu lub kolumny  z detektorem oraz  wielkości aktywnego pola detektora musi być nie mniejsza od 203 cm.

Pytanie 9. dot. Zadania nr 7 – Aparat RTG . Dotyczy punktu 40 – STÓŁ I KOLUMNA. Czy zamawiający dopuści do przetargu uniwersalny zdalnie sterowany cyfrowy aparat RTG z płaskim detektorem cyfrowym w którym szybkość regulacji SID wynosi 4,1 cm/s. Wartość ta jest wystarczająca ze względu na automatyczne ustawianie się aparatu w zależności od programu anatomicznego. W przypadku wyboru klatki piersiowej aparat automatycznie będzie ustawiał odpowiednie parametry dotyczące odległości SID i kąta stołu i warunków na generatorze. Więc nie całe dwa centymetry na prędkości sid są nie odczuwalne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10. dot. Zadania nr 7 – Aparat RTG . Dotyczy punktu 41 – STÓŁ I KOLUMNA. Czy zamawiający dopuści do przetargu uniwersalny zdalnie sterowany cyfrowy aparat RTG z płaskim detektorem cyfrowym w którym manualna rotacja lampy wynosi  -90/+180°. Wartość ta pozwala na wykorzystanie wszystkich możliwości aparatu  przy możliwości pozycjonowania stołu   -90/+90° , proponowane wartości są dużo większe niż wymaga zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11. dot. Zadania nr 7 – Aparat RTG . Dotyczy punktu 55 – STÓŁ I KOLUMNA. Czy zamawiający dopuści do przetargu uniwersalny zdalnie sterowany cyfrowy aparat RTG z płaskim detektorem cyfrowym w którym możliwość całkowitego obłożenia pacjenta promieniowaniem ekspozycyjnym  bez jego przemieszczania na długości min. 203 cm ? Zamawiający wymaga blatu pacjenta długości 225 cm  więc wymóg  całkowitego obłożenia pacjenta promieniowaniem ekspozycyjnym  bez jego przemieszczania na długości min. 270 musi wynikać z możliwości składania kilku ruchów blatu stołu i lampy . Nasze rozwiązanie na możliwość całkowitego obłożenia pacjenta promieniowaniem ekspozycyjnym  bez jego przemieszczania na długości min. 203 cm w jednym ruchu i jednym kierunku wzdłużnym lamy i detektora. Średnia wielkość wzrosty pacjenta w Polsce ok. 174 cm wiec proponowana przez nas wielkość jest znacznie większa niż wzrost pacjentów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zapewniające możliwość całkowitego obłożenia pacjenta promieniowaniem ekspozycyjnym na długości minimum 203 cm bez przemieszczania pacjenta jedynie w przypadku, gdy:

- Będzie mogło ono być stosowane bez ograniczeń w poziomej i pionowej pozycji blatu;

- Detektor promieniowania (pkt. 52) będzie automatycznie (czyli motorowo) pozycjonowany na długości zapewniającej pokrycie pacjenta również polem aktywnym detektora na długości minimum 203 cm.

Pytanie 12. dot. Zadania nr 7 – Aparat RTG . Dotyczy punktu 56 – Dynamiczny płaski detektor cyfrowy FPD. Czy zamawiający dopuści do przetargu uniwersalny zdalnie sterowany cyfrowy aparat RTG z płaskim detektorem cyfrowym w którym Dynamiczny płaski detektor cyfrowy  nie będzie wyjmowany ? Rozwiązanie nasze jest bardziej bezpieczne dla użytkownika ze względu na dużą czułość detektora i duże koszty związane z uszkodzeniem detektora. Detektor masz jest montowany na stałe pod stołem i synchronizowany dokładnie z polem promieniowania. Pozwala to zawsze na dokładne i dużo szybsze pozycjonowanie pacjenta , Dodatkowo proponujemy znacznie większy detektor 43x43 cm co pozwala na uzyskanie pełnego zdjęcia miednicy pacjenta bez konieczności dwóch ekspozycji co może mieć miejsce w przypadku detektora 35x43cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13. dot. Zadania nr 7 – Aparat RTG . Dotyczy punktu 63 – Dynamiczny płaski detektor cyfrowy FPD. Czy zamawiający dopuści do przetargu uniwersalny zdalnie sterowany cyfrowy aparat RTG z płaskim detektorem cyfrowym w którym waga detektora wynosi max. 14 kg ? Nasze rozwiązanie konstrukcyjne i zamontowanie detektora na stałe powodują że waga detektora nie ma znaczenia gdyż pozycjonowanie aparatu odbywa się automatycznie bez fizycznej ingerencji  użytkowników. Dodatkowo większa powierzchnia detektora niż wymaga zamawiający podoruje wzrost wagi detektora, ale przekłada się to na dużo lepsze walory diagnostyczne dla użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14. dot. Zadania nr 7 – Aparat RTG . Dotyczy punktu 64 – Dynamiczny płaski detektor cyfrowy FPD. Czy zamawiający dopuści do przetargu uniwersalny zdalnie sterowany cyfrowy aparat RTG z płaskim detektorem cyfrowym w którym gotowość do pracy jest po wykonaniu offsetu detektora  ? Tak procedura po całkowitym wyłączeniu aparatu jest wymagana celem sprawdzenia jednorodności powierzchni detektora co znacznie poprawia sprawność detektora i trwa ok. 30 sec. W czasie offsetu na ekranie jest pasek postępu i informacja o gotowości do pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 15. dot. Zadania nr 7 – Aparat RTG . Dotyczy punktu 66 – Dynamiczny płaski detektor cyfrowy FPD. Czy zamawiający dopuści do przetargu uniwersalny zdalnie sterowany cyfrowy aparat RTG z płaskim detektorem cyfrowym w którym jest brak zmotoryzowanego obrotu detektora o 90 stopni w zależności od rodzaju akwizycji ? Czy zamawiający mając na uwadze iż można zaoferować detektor na kablu, w punkcie 66 ma na myśli  jego obrót poprzez usytuowanie go w szufladzie kasetowej i przechyleniu np. stołu zgodnie z wymaganym kątem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 16. dot. Zadania nr 7 – Aparat RTG . Dotyczy punktu 88 – System redukcji dawki i napromieniowania. Czy zamawiający dopuści do przetargu uniwersalny zdalnie sterowany cyfrowy aparat RTG z płaskim detektorem cyfrowym w którym nie będzie wyjmowanej kratki przeciw rozproszeniowej ? Nasze rozwiązanie aparatu powoduje że dwie kratki przeciw rozproszeniowe o różnych ogniskowych są ładowane automatycznie w zależności od programu anatomicznego. Fakt ten powoduje iż technicy nie muszą się kontrolować jąka kratkę zastosować, co przekłada się na szybsze pozycjonowanie i większą ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi kratki.  System taki też pozwala bardzo szybko za pomocą jednego przycisku na pulpicie usunąć kratkę z pola promieniowania np. dla badań pediatrycznych.

Odpowiedź:

Nie, obsługa aparatu musi mieć możliwość wyjęcia kratki bez użycia narzędzi

Pytanie 17. dot. Zadania nr 7 – Aparat RTG . W celu poprawnej pracy zdalnie sterowany cyfrowy aparat RTG z płaskim detektorem cyfrowym wymaga stałej temperatury pracy. W postępowaniu nie ma mowy nic o klimatyzacji pomieszczeń. Czy zamawiający będzie wymagał od oferenta montażu takiej instalacji która zapewni jednorodne środowisko pracy do oferowanego aparatu  ?

Odpowiedź:

Jeśli klimatyzator w pomieszczeniu badań jest niezbędny do właściwej pracy aparatu to jego dostawa powinna się odbywać w ramach obowiązków wykonawcy.

Pytanie 18. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat RTG, którego waga przekracza 1000 kg, w przypadku możliwości dostawy dodatkowej, podpodłogowej płyty instalacyjnej pozwalającej na rozłożenie obciążenia aparatu na większą powierzchnię? Komentarz: Ograniczanie dopuszczalnej wagi urządzenia bez odniesienia się do powierzchni jego podstawy (pola na którym rozkłada się ciężar aparatu) nie ma uzasadnienia merytorycznego. Dopuszczenie do udziału w postępowaniu jedynie urządzeń  technicznie najmniej zaawansowanych nie gwarantuje Zamawiającemu jakichkolwiek korzyści wynikających np. z oczekiwanego mniejszego obciążenia podłogi pomieszczenia.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza jednak obowiązek dostarczenia dodatkowej płyty spoczywa na wykonawcy

Pytanie 19. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat RTG wyposażony w generator o maksymalnym czasie ekspozycji 6,3 sekundy? Komentarz: Wymagane przez Zamawiającego maksymalne czasy ekspozycji na poziomie 10 sekund nie znajdują zastosowania w cyfrowej technice obrazowania rentgenowskiego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 20. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 11. Czy opisane przez Zamawiającego wymogi w zakresie zakresu prądu dla fluoroskopii (0,5–5 mA) dotyczą minimalnego dopuszczalnego zakresu regulacji prądu dla fluoroskopii emitowanej w sposób ciągły? Komentarz: Zamawiający określił swoje wymogi w tym zakresie na „0,5 – 5 mA”, które to wartości są charakterystyczne dla aparatów prześwietleniowych małej mocy ( np. aparaty z ramieniem C). Tym samym nie dopuszcza rozwiązań o szerszym od wymaganego zakresie regulacji parametru a jednocześnie nie precyzuje czy wymóg ten  odnosi się do fluoroskopii ciągłej  czy do fluoroskopii pulsacyjnej (która umożliwia uzyskanie obrazów o wyższej jakości i dodatkowo w  wielu zastosowaniach pozwala na znaczną redukcję dawki promieniowania w stosunku do techniki ciągłej emisji, pomimo zastosowania większych wartości prądu anodowego).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że opisany wymóg dotyczy minimalnego, akceptowalnego zakresu regulacji prądu dla fluoroskopii ciągłej. Jednocześnie Zmawiający informuje, iż oczekuje podania w ofertach wartości prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej, jednak nie stawia dodatkowych wymagań dla tego rodzaju ekspozycji.

Pytanie 21. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 12. Czy wymóg Zamawiającego należy rozumieć jako konieczność zapewnienia możliwości zapisu ( np. na twardym dysku) maksimum 30 obrazów/s w czasie fluoroskopii ciągłej czy też jako konieczność zapewnienia  przez generator pulsowej emisji promieniowania z częstotliwością maksymalną 30 pulsów/s? Komentarz: Zamawiający wymaga dla generatora „ilość obrazów podczas wykonywania ekspozycji fluoroskopowej ≤ 30 obrazów/s”. Pragniemy zauważyć, że generator RTG nie służy do otrzymywania określonej liczby obrazów/s. Zadaniem generatora (i lampy RTG)  jest aplikacja promieniowania, które następnie jest wizualizowane i zapisywane w pamięci urządzenia z odpowiednią częstotliwością wyrażaną w „obrazach/s”. Dla ciągłej emisji promieniowania (fluoroskopia ciągła) częstotliwość wizualizacji i zapisu jest zależna od parametrów detektora obrazów a nie od parametrów generatora. W przypadku fluoroskopii impulsowej parametrem określającym możliwości generatora jest ilość pulsów promieniowania emitowanych w jednostce czasu i wyrażanych w „pulsy/s”.Detektor promieniowania umożliwia wizualizację tak emitowanego promieniowania z prędkością zgodną z prędkością aplikacji promieniowania przez generator.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wymóg dotyczący zapisu obrazów określony został w punkcie 92 opisu parametrów. Punkt 12 opisu określa parametry generatora tj. Ilość obrazów, które mogą być zapisane przy pracy generatora w trybie fluoroskopii pulsacyjnej. Zamawiający oczekuje podania w ofertach wszystkich dostępnych dla operatora częstotliwości tego zapisu.

Pytanie 22. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 16. Czy Zamawiający odstąpi od wymogów w zakresie wymiarów i wagi generatora jako parametrów całkowicie nieistotnych z punktu widzenia funkcjonalności urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści oferty, w których parametry mechaniczne generatorów będą odmienne od wymaganych. Na oferentach spoczywa obowiązek podania wartości tych parametrów w ofertach.

Pytanie 23. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 17,18,19. Opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów zasilania jest niekonsekwentny i mogący wprowadzać oferentów w błąd. Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od wymogów w zakresie parametrów zasilania? Komentarz: Zamawiający niespotykanie szczegółowo określa wymagane parametry zasilania dla generatora, stołu i detektora. Jednocześnie wymagania Zamawiającego wskazują, że np. generator oraz detektor nie powinny być „uziemione” - co stoi w sprzeczności z obowiązującymi zasadami i dodatkowo wskazuje, że Zamawiający dysponuje siecią elektryczną 60 Hz. Taki opis wymagań Zamawiającego wydaje nam się błędny stąd wnosimy o rezygnację z przedmiotowych wymogów.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje opis poprzez wykreślenie punktów 18 i 19 oraz zastąpieniem punktu 17 w brzmieniu.

„zasilanie generatora 3 fazy 400 VAC +/- 10 %, 50/60 Hz” punktem „zasilanie aparatu 400 VAC +/- 10 %, 50 Hz”

Pytanie 24. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 28. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wyposażony w blat stołu o wymiarach 243,5 x 73,2 cm? Komentarz: Zamawiający wymaga dostawy blatu o szerokości minimum 81 cm. Tak szerokie blaty są coraz rzadziej stosowane przez producentów aparatów RTG z uwagi na utrudniony dostęp personelu do pacjenta np. w przypadku przenoszenia pacjenta z łóżka na blat stołu. Proponowane rozwiązanie jest w tym zakresie dużo bardziej funkcjonalne i jednocześnie nie ogranicza w żaden sposób pozostałych funkcji aparatu.

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 25. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 30. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, w którym motorowa regulacja wysokości odbywa się  z prędkością regulowaną płynnie  przez operatora w granicach 0 - 5 cm/s? Komentarz: Wydaje nam się istotne aby w przypadku wykonywania badań osób starszych lub badań pediatrycznych obsługa urządzenia mogła w sposób w pełni świadomy dobrać prędkość pozycjonowania pacjenta do jego stanu w celu zapewnienia mu pełnego bezpieczeństwa. Tym samym uważamy, że wymóg zamawiającego „6 cm/s” zawiera zawyżoną wartość prędkości i nie pozwala na zaoferowanie urządzeń dużo bardziej bezpiecznych i funkcjonalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 26. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 31. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat  o zmotoryzowanym ruchu poprzecznym ± 15 cm oraz detektor o maksymalnym oferowanym w tego typu aparatach polu aktywnym przekraczającym 42.5 x 42.5 cm? Komentarz. Przesuw poprzeczny na poziomie  ± 15 cm jest standardem stosowanym przez większość producentów oferujących aparaty z pełnopolowymi detektorami promieniowania. Takie zestawienie parametrów pozwala na uzyskanie optymalnej funkcjonalności urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 27. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 32. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat w którym motorowa regulacja przesuwu poprzecznego  odbywa się z prędkością regulowaną płynnie  przez operatora w granicach 0 - 3 cm/s? Komentarz. Wydaje się być istotne aby obsługa urządzenia mogła w sposób w pełni świadomy dobrać prędkość pozycjonowania pacjenta do używanego trybu obrazowania oraz stanu pacjenta w celu zapewnienia mu pełnego bezpieczeństwa. Tym samym wymóg Zamawiającego „6 cm/s” zawiera zawyżoną wartość prędkości i nie pozwala na zaoferowanie urządzeń dużo bardziej bezpiecznych i funkcjonalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 28. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 33. Prosimy o uściślenie czy Zamawiający wymaga zmotoryzowanego przesuwu wzdłużnego blatu czy kolumny? Komentarz. Zamawiający oczekuje zaoferowania zmotoryzowanego przesuwu wzdłużnego w zakresie „Min. +120/-50 cm”. Jednocześnie ( punkt 1. Opisu przedmiotu zamówienia) wymaga dostawy aparatu „kompaktowego”. Czy należy to rozumieć jako konieczność zaoferowania aparatu zapewniającego pełną funkcjonalność przy zajmowaniu przez aparat najmniejszej przestrzeni, co wskazywałoby na konieczność zaoferowania kolumny o przesuwie min 170 cm (+120/-50 cm).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aparaty z przesuwem wzdłużnym o wartości 170 cm zarówno, gdy jest to wartość ruchu blatu jak i ruchu kolumny, przy czym w obu przypadkach wymóg ten dotyczy zarówno poziomej jak i pionowej pozycji blatu.

Pytanie 29. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 34. Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej definiując szybkość przesuwu wzdłużnego  jako „10 cm/s”? Komentarz. Ruch wzdłużny ( niezależnie od tego czy porusza się kolumna czy też blat) powinien odbywać się z możliwością zmiany prędkości przez operatora. Pozwala to na dobór prędkości przemieszczania źródła i odbiornika promieniowania względem pacjenta z prędkością zgodną ze specyfiką badania. Obecne wymagania SIWZ dopuszczają możliwość zaoferowania aparatu wyosażonego w jedną prędkość ruchu co zdecydowanie obniża funkcjonalność urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje opis poprzez zastąpienie punktu 34 w brzmieniu „Szybkość przesuwu wzdłużnego 10 cm/s” punktem „szybkość przesuwu wzdłużnego kolumny i blatu (dla aparatów z ruchomym blatem) regulowana w czasie badania przez operatora min. 3-10 cm/s”

Pytanie 30. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 36. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z prędkością pochylania stołu 4,5 cm/s?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 37. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, w którym maksymalna waga pacjenta bez ograniczeń ruchów aparatu wynosi 180 kg? Komentarz. Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu, dla którego maksymalna waga pacjenta wynosi Min. 230 kg. Zdalnie sterowane aparaty RTG nie umożliwiają uzyskania pełnej funkcjonalności przy wykonywaniu badań tak otyłych pacjentów. Badanie takich pacjentów wiąże się z poważnymi ograniczeniami dotyczącymi ułożenia pacjenta i możliwości wykonywania poszczególnych ruchów przez aparat. Zamawiający nie oczekuje od oferentów informacji na temat tych ograniczeń, stąd na etapie postępowania przetargowego zapewne  nie będzie ich posiadał. Istotniejszym więc wydaje się być  jaka jest maksymalna waga pacjenta, dla którego takie ograniczenia funkcjonalności nie zachodzą.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 38. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat w którym ekwiwalent pochłaniania blatu z włókna węglowego wynosi 0.7 mm Al. przy 100 kV? Komentarz. Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu ze stołem z włókna weglowego o ekwiwalencie pochłaniania max. 0,5 mm Al. Jednak Zamawiający nie precyzuje dla jakich wartości energii promieniowania RTG wartość ta ma być wyznaczana. Jak wiadomo wartość ekwiwalentu jest silnie zależna od energii promieniowania i spada wraz ze spadkiem wartości kV. Stąd aby ujednolicić dane różnych producentów normy zalecają ich podawanie w odniesieniu do jednoznacznie określonych wartości kV. Oferowane rozwiązanie jest więc z pewnością nie gorsze od blatów w których producenci deklarują mniejszą wartość ekwiwalentu jednak (przezornie) nie podają dla jakich wartości kV wartości te zostały wyznaczone.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i oczekuje podania w ofertach wielkości KV dla których określono ekwiwalent blatu.

Pytanie 33. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pakiet nr 7 punkt 39. Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat, w którym regulacja SID odbywa się motorowo w zakresie 115-180 cm? Komentarz. Różnica pomiędzy granicznym wymogiem zamawiającego „110-180 cm” a proponowaną wartością nie ma żadnego znaczenia merytorycznego zaś proponowane 115 i 180 cm jest uznawane ( np. W publikowanych zalecanych podstawowych fizycznych parametrach technicznych badań rentgenodiagnostycznych) za optymalne wartości sid dla wykonywania  zdjęć RTG.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 40. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, w którym regulacja SID odbywa się motorowo z prędkością 3,5 cm/s? Komentarz. Proponowana wartość jest wystarczająca do szybkiej zmiany SID z zachowaniem bezpieczeństwa pacjentów. Zmiana SID ma miejsce przed emisją promieniowania stąd może się odbywać równolegle z pozycjonowaniem pacjenta na blacie i jej mniejsza od wymaganej wartość nie ogranicza funkcjonalności aparatu.

Odpowiedź;

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 46. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, w którym realizacja ekspozycji tomograficznych odbywa się z jedną prędkością? Komentarz. Zamawiajacy wymaga zaoferowania aparatu z minimum trzema prędkościami dla zdjęć tomograficznych. Wymóg dużej ilości możliwych do wyboru prędkości był zasadny przy starszych typach aparatów, gdzie dokładność zmiany wartości mA była ograniczona i wyborem prędkości (czasu przelotu lampy) można było zapewnić odpowiednią wartość ładunku (mAs) dla badania. Nowoczesne aparaty cyfrowe posiadają znacznie większe możliwości doboru parametrów ekspozycji  i algorytmu prezentacji obrazów tomograficznych. Tym samym, poza aparatami, które technologicznie tworzone są w oparciu o rozwiązania  analogowe (i posiadają  2 prędkości) nie stosuje się cyfrowych aparatów z wieloma prędkościami ruchu lampy przy ekspozycjach tomograficznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 49. Czy należy rozumieć, że Zamawiający wymaga aby ognisko lampy dla pionowej pozycji stołu i poziomej pozycji kolumny znajdowało się w odległości co najwyżej 45 cm od podłogi? Komentarz. Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu, w którym najniższe położenie lampy od podłogi w pionowej pozycji stołu jest nie większa niż 45 cm. Wątpliwości budzi  czy ten wymóg dotyczy ogniska lampy czy jakiegoś innego jej punktu charakterystycznego oraz czy kolumna lampy powinna być ustawiona poziomo czy też  może ona być ustawiona pod kątem co wiązałoby się z koniecznością ręcznej rotacji kolimatora z lampą do wykonywania zdjęć promieniem poziomym.

Odpowiedź:

Wymóg zamawiającego należy rozumieć jako odnoszący się do położenia ogniska lampy w poziomej pozycji kolumny.

Pytanie 37. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 50. Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego wymogu dostawę kolimatora ze świetlną symulacją pola promieniowania?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający uzna

Pytanie 38. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 53. Czy Zamawiający dopuści do postępowania rozwiązanie równoważne tj. zapewniające możliwość swobodnego dostępu dwóch osób personelu po jednej stronie poza stołem podczas przenoszenia pacjenta z noszy na blat, realizowane bez konieczności wysuwu wzdłużnego blatu stołu? Komentarz. Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu, w którym dla realizacji opisanej funkcji konieczny jest wysuw wzdłużny blatu stołu. Aparaty kompaktowe (a dostawy takiego urządzenia oczekuje Zamawiający) nie muszą być wyposażane dla realizacji tej funkcji we wzdłużny wysuw blatu. Wysuw taki jedynie zwiększa powierzchnię niezbędną do pełnego wykorzystania aparatu. Wady tej są pozbawione kompaktowe aparaty w których blat stołu jest podparty jednostronnie, zaś personel ma możliwość bezpośredniego dostępu do blatu np. w celu przenoszenia pacjenta z noszy na blat bez konieczności wysuwu blatu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że za blatem stołu może stanąć jednocześnie dwie osoby i niezależnie od wysokości blatu nie występują utrudnienia (np. obudowy przewyższające blat) utrudniające tym osobom bezpośredni dostęp do blatu.

Pytanie 39. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 54. Czy Zamawiający dopuści do postępowania rozwiązanie równoważne tj. zapewniające całkowite pokrycie wiązką promieniowania pacjenta o wzroście do 204 cm od stóp do głowy bez konieczności wysuwu wzdłużnego blatu stołu? Komentarz. Zamawiajacy wymaga zaoferowania aparatu, w którym dla realizacji opisanej funkcji konieczny jest wysuw wzdłużny blatu stołu. Aparaty kompaktowe (a dostawy takiego urządzenia oczekuje Zamawiający) nie muszą być wyposażane dla realizacji tej funkcji we wzdłużny wysuw blatu. Wysuw taki jedynie zwiększa powierzchnię niezbędną do pełnego wykorzystania aparatu. Dodatkowo co szczególnie istotne wysuw blatu w pełnym zakresie może być realizowany jedynie w poziomej pozycji blatu. Gdy blat znajduje się w pozycji pionowej ograniczeniem dla ruchu blatu jest z jednej strony podłoga z drugiej zaś sufit. W praktyce możliwość pokrycia pacjenta od stóp do głowy jest więc w aparatach z ruchem wzdłużnym blatu ograniczona jedynie do pozycji poziomej blatu. Stanowi to poważną wadę tego typu rozwiązań i często wymusza na obsłudze urządzenia konieczność „sztucznego” podnoszenia pacjenta (dodatkowe schodki, unoszony stopień pacjenta) w celu jego pełnego zobrazowania. W przypadku części pacjentów z dysfunkcjami ruchowymi stanowi to zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Wady tej są pozbawione kompaktowe aparaty, w których pełne zobrazowanie pacjenta o wzroście do 204 cm jest możliwe dzięki ruchowi układu kolumna–detektor. Taki właśnie aparat, pozwalający na pełne pokrycie promieniowaniem pacjenta w pionowej i poziomej pozycji blatu, pragniemy zaoferować.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych tj. zapewniających całkowite pokrycie wiązką promieniowania pacjenta ( od stóp do głowy) bez konieczności przesuwu wzdłużnego blatu stołu jedynie w przypadku, gdy:

- Pozwoli ono na pokrycie promieniowania pacjenta o wzroście minimum203 cm;

- Detektor promieniowania ( punkt 52) będzie automatycznie (czyli motorowo) pozycjonowany na długości zapewniającej pokrycie pacjenta również polem aktywnym detektora na długości minimum 203 cm.

Pytanie 40. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 55. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat zapewniający możliwość całkowitego obłożenia pacjenta promieniowaniem ekspozycyjnym na długości 204 cm w pionowej i poziomej pozycji blatu bez przemieszczania pacjenta zamiast możliwości całkowitego obłożenia pacjenta promieniowaniem ekspozycyjnym na długości 270 cm bez przemieszczania promieniowania? Komentarz. Wymagana przez Zamawiającego wielkość 270 cm nie ma uzasadnienia merytorycznego z uwagi na brak pacjentów o takim wzroście. Proponowane rozwiązanie z pewnością będzie wystarczające do prowadzenia procesu diagnozowania wszystkich pacjentów bez konieczności ich przemieszczania zarówno w pionowej jak i poziomej pozycji blatu. Wymagana przez Zamawiającego możliwość całkowitego obłożenia pacjenta promieniowaniem ekspozycyjnym bez jego przemieszczania jest niezrozumiała gdyż wskazuje na konieczność zaoferowania aparatu w którym promieniowanie jest nieruchome zaś pacjent może być przemieszczany (np. poprzez ruch blatu) co dla pacjentów z dolegliwościami bólowymi zwiększa w znacznym stopniu dyskomfort badania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zapewniające możliwość całkowitego obłożenia pacjenta promieniowaniem ekspozycyjnym na długości minimum 204 cm bez przemieszczania pacjenta jedynie w przypadku, gdy:

- Będzie mogło ono być stosowane bez ograniczeń w poziomej i pionowej pozycji blatu;

- Detektor promieniowania (pkt. 52) będzie automatycznie, (czyli motorowo) pozycjonowany na długości zapewniającej pokrycie pacjenta również polem aktywnym detektora na długości minimum 204 cm.

Pytanie 41. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 56. „Dynamiczny płaski detektor cyfrowy FPD, wyjmowany bez użycia narzędzi, przenośny do umieszczenia bezpośrednio w okolicy wybranych części ciała pacjenta celem wykonania projekcji specjalnych w pozycjach nietypowych” Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, w którym dynamiczny płaski detektor cyfrowy FPD jest zainstalowany na stałe a projekcje specjalne mogą być wykonywane na innego rodzaju detektorach np. kasetach CR? Komentarz. Konieczność wyjmowania z aparatu detektora jest związana z utrudnieniem pracy i ryzykiem uszkodzenia detektora. Detektorem przewodowym trudno manipulować, trzeba uważać na kabel i konektor. Detektor przenośny, przewodowy jest mało poręczny i ciężki. Występowanie uchwytu powoduje, że czynna powierzchnia detektora jest odległa od krawędzi obudowy, co może powodować utrudnienia w pozycjonowaniu. Dla ekspozycji poza aparatem zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest używanie lekkich detektorów bezprzewodowych w kształcie tradycyjnej kasety (detektory DR lub kasety CR).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 58. „Możliwość wykonania projekcji bezpośrednich poza stołem, m.in. na noszach”. Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu możliwość wykonania projekcji bezpośrednich poza stołem, m.in. na noszach na kasetach CR będących w posiadaniu Zamawiajacego?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 43. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 59. „Możliwość wykonania projekcji pediatrycznych bezpośrednich”. Czy Zamawiający przez możliwość wykonania projekcji pediatrycznych bezpośrednich rozumie wykonywanie zdjęć pediatrycznych bez kratki przeciw rozproszeniowej?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 44. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 60. „Rozmiar pola aktywnego”	- 35 x 43 cm. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat w którym rozmiar pola aktywnego wynosi ponad  42,5 x 42,5  cm?  Komentarz: Użycie detektora o tym wymiarze eliminuje konieczność obrotu detektora. Ten detektor umożliwia wykonywanie projekcji pełnopolowych zarówno w pionie jak i w poziomie bez potrzeby manipulowania detektorem. Konieczność manipulowania detektorem utrudnia pracę i powoduje możliwość wystąpienia uszkodzeń w mechanizmie obrotu jak i w samym detektorze.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i wyjaśnia, ze za pole aktywne detektora uznaje ilość pikseli detektora pomnożone przez wielkość pojedynczego piksela (podawane w dwóch kierunkach)

Pytanie 45. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 63. „Waga detektora”-Max 6 kg. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat w którym waga detektora przekracza 6 kg? Komentarz. Jeśli detektor nie musi być wyjmowany i obracany dla wykonywania badań jego waga, szczególnie w zastosowaniu w aparacie stacjonarnym, nie ma znaczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie  46. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 66. „Zmotoryzowany obrót detektora o 90˚ w zależności od rodzaju akwizycji”. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu obrotu detektora w zależności od rodzaju akwizycji? Komentarz: Zastosowanie detektora o formacie 43 x 43 cm  eliminuje konieczność obrotu detektora. Detektor pełnowymiarowy  umożliwia wykonywanie projekcji 43 x 35 cm zarówno w pionie jak i w poziomie bez potrzeby manipulowania detektorem. Konieczność manipulowania detektorem utrudnia pracę i powoduje możliwość wystąpienia uszkodzeń w mechanizmie obrotu jak i w samym detektorze.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 47. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 67. „System operacyjny Windows Vista Business 64 bit lub równoważny”. Czy Zamawiający przez „równoważny” system operacyjny rozumie jeden z systemów operacyjnych Windows, dobrany przez producenta do stabilnej pracy i właściwej obsługi oprogramowania?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 48. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 68. „Procesor Intel Xeon 2,66 GHz lub równoważny”. Czy Zamawiający przez „równoważny” procesor rozumie jednostę centralną dobraną przez producenta o architekturze zapewniającej  stabilną, szybką pracę oprogramowania do akwizycji i obróbki obrazów?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 49. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 69 „Twardy Dysk o pojemności min 740 Gb”. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat w którym Twardy Dysk ma pojemność 160 Gb? Komentarz: Zaproponowana pojemność zapewnia bezproblemową pracę systemu bez ryzyka zatrzymania pracy.

Odpowiedź?:

Tak Zamawiający dopuszcza w przypadku, gdy dostawca zapewni podłączenie do Szpitalnego systemu PACS

Pytanie 50. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 70. „Pamięć RAM min 12 Gb”. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat w którym pamięć RAM ma pojemność 2 Gb? Komentarz: Oferowana przez nas  pojemność pamięci RAM jest dobrana optymalnie dla zapewnienia właściwej akwizycji obrazów w każdym wybranym trybie pracy.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 51. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 71. „Karta grafiki GE Force 9800 GT lub równoważna”. Czy Zamawiający przez „równoważną” rozumie dobraną przez producenta kartę  o architekturze zapewniającej  stabilną, szybką prace oprogramowania do akwizycji i obróbki obrazów?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 52. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 72. „2 monitory 20” LCD”. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, w którym monitory będą miały przekątną 18,1 cala?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 53. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 74. „Drugi monitor pozwalający na podgląd fluoroskopii”. Czy Zamawiający wymaga aby drugi monitor występował na wózku jezdnym?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 54. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 87. „Redukcja dawki”. Czy Zamawiający rozumie przez redukcję dawki rozumie możliwość użycia różnych trybów skopii pulsowej redukujacej dawkę RTG?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 55. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 88. „Kamera Video do monitorowania procesu pozycjonowania”. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat w którym nie stosuje się kamery video do monitorowania procesu pozycjonowania? Komentarz: Kamera Video do monitorowania procesu pozycjonowania nie występuje w podręcznikowych opisach metodyki pozycjonowania pacjenta. Przydatność kamery występuje tylko w przypadkach gdy konfiguracja pomieszczenia utrudnia obserwację pacjenta. Ważniejszym dodatkiem niezbędnym w procesie pozycjonowania pacjenta jest interkom umożliwiający komunikowanie się operatora z pacjentem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza alternatywne sposoby zapewnienia wizualnej kontroli nad pacjentem

Pytanie 56. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 76. Czy wymaganie interaktywnej stacji technika należy rozumieć jako konieczność dostarczenia fabrycznie przygotowanej stacji obsługowej (konsoli technika) pozwalającej na obsługę aparatu oraz zapewniającej możliwość odbierania przez obsługę komunikatów wizualnych (np. wizualny wskaźnik emisji promieniowania) oraz głosowych (dwustronny system komunikacji głosowej z pacjentem) czy też Zamawiający ma inne wymagania w tym zakresie?

Odpowiedź:

Stacja Technika powinna umożliwić obsługę aparatu, zapewnić odbieranie komunikatów wizualnych oraz zawierać dwustronny system komunikacji głosowej z pacjentem.

Pytanie 57. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 76. Czy interaktywna stacja technika może być wyposażona w interkom kasowy?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga interkomu fabrycznie dedykowanego do dwustronnej komunikacji z pacjentem. Oferta Powinna zawierać materiały potwierdzające fabryczną integrację interkomu ze stacją technika.

Pytanie 58. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 91. Czy zaoferowana wyjmowana kratka przeciwrozproszeniowa powinna być ogniskowana w sposób zgodny z wymaganymi przez Zamawiającego wartościami SID? Komentarz: Zamawiający wymaga szerokiego zakresu zmiany odległości SID. Część kratek przeciwrozproszeniowych posiada ograniczony zakres zastosowania przy zmianie SID  ze względu na różnicę wartości ogniskowej kratki i ustawianej wartości SID. W przypadku zwiększania różnicy pomiędzy tymi dwoma parametrami, konieczne jest użycie większej dawki promieniowania do uzyskania obrazu, co niepotrzebnie obciąża promieniowaniem pacjenta. Stąd wydaje się, że ogniskowa kratki powinna zapewniać wykonywanie badań przy co najmniej skrajnych wymaganych przez Zamawiającego wartościach SID.

Odpowiedź:

Tak Zaoferowane rozwiązanie powinno umożliwiać wykonanie badań z możliwie najmniejsza dawką promieniowania. Zgodność pomiędzy wartościami ogniskowej a oboma skrajnymi, oferowanymi wartościami SID powinna być nie gorsza niż 5 %.

Pytanie 59. Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia punkt 4. Czy w odniesieniu do pakietu nr 7 (aparat cyfrowy RTG ze skopią) Zamawiający zmieni termin wykonania zamówienia na 10 tygodni od podpisania Umowy? Komentarz: Termin dostawy i instalacji aparatu RTG w ciągu 16 dni od daty otwarcia ofert przetargowych, którego wymaga Zamawiający jest całkowicie nierealny. Zważywszy na formalnie określony czas procedur wyboru oferty najkorzystniejszej, czas konieczny na wyprodukowanie urządzenia w konfiguracji zgodnej z wymogami Zamawiającego oraz czas potrzebny na adaptację pomieszczeń nie widzimy możliwości złożenia ofert przez jakiegokolwiek oferenta w zakresie pakietu nr 7, przy zachowaniu obecnych wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia do 03.10.2011.

Pytanie 60. Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia punkt 1. Czy Zamawiający w ramach pakietu nr 7, uzna za spełnienie wymogu dotyczącego dokumentacji technicznej dostarczenie mu wraz z przedmiotem Umowy sporządzonych w języku polskim:

- gwarancji;

- instrukcji obsługi;

- opisów DTR;

- oraz oryginalnych (dostarczanych przez producenta) schematów urządzenia?

Komentarz: Schematy urządzenia nie są tłumaczone na język polski. Zawierają one schematyczne dane techniczne opracowywane w sposób uniwersalny ( dla obsługi serwisowej w wielu krajach) i zawierają krótkie odnośniki w języku angielskim. Komentarze te w żaden sposób nie są przydatne przy „normalnym korzystaniu Zamawiającego z wyrobu”.

Odpowiedź:

ZAMAWIAJĄCY UZNA ZA SPŁENIENIETEGO WARUNKU DOSTARCZENIE MU W/W DOKUMENTACJI

Pytanie 61 Dotyczy Projekt Umowy paragraf 5. Czy w odniesieniu do pakietu nr 7, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę punktów 1.1 -1.3 paragrafu 5 Projektu umowy z:

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach 
i w następujących wysokościach:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy wskazanej w § 1 za każdy dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł),

- w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 1 % wartości umowy wskazanej w § 1 za każdy dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 20 zł),

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% wartości umowy wskazanej w § 1 (nie mniejszej niż 20 zł.),

na:

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w

następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

  - za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości umowy wskazanej w § 1 za każdy dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł),

  - w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 0,1 % wartości umowy wskazanej w § 1 za każdy dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 20 zł),

  - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy wskazanej w § 1 (nie mniejszej niż 20 zł.)?

Komentarz: Kary, które przewiduje Zamawiający są zbyt restrykcyjne zważywszy na wartość sprzętu, którego dostawę obejmuje pakiet nr 7. Dodatkowo wprowadzają dysproporcję w traktowaniu stron Umowy – Umowa nie przewiduje np. kar wynikających z nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 62. Dotyczy Projekt Umowy paragraf 3.7. Czy należy rozumieć, że Wykonawca jest odpowiedzialny za montaż  sprzętu w pomieszczeniach przygotowanych (zaadaptowanych) dla montażu aparatu staraniem i na koszt Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak należy rozumieć.

Pytanie 62. Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia punkt 5.II). Czy w odniesieniu do pakietu nr 7 Zamawiający będzie wymagał załączenia do ofert dokumentów potwierdzających posiadanie przez oferentów wiedzy i doświadczenia w zakresie dostaw i instalacji  oferowanego urządzenia? Komentarz: Z uwagi na wartość zamówienia  przy zakupie tego typu urządzeń wszyscy Zamawiający wymagają od oferentów wykazania się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia gwarantujących właściwe wykonanie zamówienia.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów.

Pytanie 64. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 punkt 29. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki definiując dopuszczalny, dolny zakres położenia stołu na poziomie 65 cm?

Komentarz. Opis Zamawiającego budzi wątpliwości gdyż nie precyzuje, którego elementu stołu dotyczy. Zwykle Zamawiający wymagają określenia pozycji „blatu stołu” ( najczęściej jego górnej powierzchni).  Jednak wymagana przez Zamawiającego wartość „65 cm” wydaje się zbyt wysoka w odniesieniu do położenia blatu stołu. Nowoczesne aparaty wielu producentów umożliwiają obniżenie blatu do poziomu nie większego niż 50 cm co znacznie ułatwia pozycjonowanie pacjenta. Pragniemy zwrócić uwagę,że nawet w starszych analogowych aparatach kostno – płucnych wyposażonych w stół o regulowanej wysokości niezależnie od producenta aparatu, minimalna wysokość stołu nie przekracza 60 cm. Stąd wymóg Zamawiającego zamierzającego zakupić aparat cyfrowy jest całkowicie niezrozumiały.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia wymaganie dla punktu 29 z: „min. 65-90 cm” na „min. 55-90cm” i doprecyzowuje, że punkt ten określa „Zmotoryzowany zakres regulacji wysokości blatu stołu od podłogi”

Pytanie 65. Pakiet 7, aparat cyfrowy RTG ze skopią – 1 szt., poz. 46. czy zamawiający dopuści nowoczesny cyfrowy aparat RTG ze skopią posiadający możliwość wykonywania tomografii w dróch prędkościach 10 /s i 20 /s przy zachowaniu trzech kątów oraz trzech warstw?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dodatkowe informacje

  - Zamawiający zmienia brzmienie punktu 1 opisu przedmiotu zamówienia (parametry techniczne) pakiet nr 7 (dane podstawowe) z „Rok produkcji nie starszy niż 2010” na „Fabrycznie nowy - Rok produkcji nie starszy niż 2011”

  - Dodaje się punkt 93 wymaganych parametrów o treści „Urządzenie kompatybilne ze standardem DICOM3 i Worklist. Zapewnienie integracji aparatu z informatycznym systemem Zakładu Diagnostyki Obrazowej leży po stronie oferenta”

  - Termin realizacji zamówienia zostaje zmieniony z 16.08.2011 na 26.09.2011

  - Termin składania ofert zostaje przesunięty na 29.07.2011 godzina 10:00

  - Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na 29.07.2011 godzina 10:30

  - Termin na wniesienie wadium – nie później niż 29.07.2011 godzina 10:00

Z poważaniem