Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/214/97/2011

Krosno, dn. 30.08.2011.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z  dostawą sterylizatora parowego EZ/214/97/2011.

- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizatory parowe o pojemności komory 23L lub 28,5L spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

NIE

- Czy cykl szybki do 9 minut jest dla narzędzi opakowanych czy nieopakowanych?

Odpowiedź:

Cykl szybki do 9 minut jest dla narzędzi nieopakowanych.

- Czy cykl szybki do 9 minut ma być z suszeniem narzędzi czy bez suszenia?

Odpowiedź:

Cykl szybki do 9 minut ma być z suszeniem narzędzi.

- Czy Zamawiający oczekuje oferty na sterylizator wolno-stojący czy na sterylizator z podłączeniem wodociągowym?

Uzasadnienie:  Sterylizator wolnostojący posiada wbudowane dwa zbiorniki – jeden na wodę destylowaną zasilającą urządzenie oraz drugi na „ściek”. Istnieje możliwość podłączenia sterylizatora wolnostojącego do demineralizatora przelotowego oraz odpływu i uniknięcie potrzeby ręcznego napełniania – opróżniania zbiorników.

Sterylizator z podłączeniem wodociągowym musi być podłączony do wody uzdatnionej oraz do odpływu na stałe.

Odpowiedź:

Sterylizator wolnostojący bez podłączenia do wody uzdatnianej i odpływu na stałe.

- Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy w którym sterylizacja odbywa się zgodnie z normą PN-EN 13060 w zakresie temperatur 121 – 134 st.C?

Uzasadnienie: Zakres temperatur pracy do 135 st.C nie ma uzasadnienia funkcjonalnego.

W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

Odpowiedź:

TAK – zgodnie z normą PN-EN 13060  w zakresie temperatur 121-134n st.C.

- Czy Zamawiający może określić ile tac do sterylizacji oczekuje wraz ze sterylizatorem? Proszę podać czy ilość dotyczy jednego sterylizatora czy dwóch.

Odpowiedź:

Nie mniej niż 3 tace do jednego sterylizatora.

- Czy Zamawiający może określić ile kaset do sterylizacji oczekuje wraz ze sterylizatorem (kasety z filtrem czy bez filtra)? Proszę podać czy ilość dotyczy jednego sterylizatora czy dwóch.

Odpowiedź:

1 kaseta z filtrem do jednego sterylizatora.

- Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy wyposażony w strukturę wsadową (stojak) na co najmniej 5 tac sterylizacyjnych, która po obróceniu o 90 stopni pozwala na załadunek trzech kaset sterylizacyjnych?

W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający dopuszcza max. 5 tac optymalnie do sterylizacji narzędzi 3 sztuki.

- Jakiego programu i rodzaju załadunku dotyczą określone przez Zamawiającego czasy sterylizacji?

  - Czy podane czasy sterylizacji dotyczą programów typu B czy S?

  - Czy podane czasy sterylizacji uwzględniają fazę suszenia?

  - Czy podane czasy sterylizacji dotyczą pełnego załadunku sterylizatora (ok. 5kg) czy też częściowego (ok. 0,5kg)?

  - Czy podane czasy sterylizacji dotyczą instrumentów opakowanych czy nie opakowanych?

  - Czy podane czasy sterylizacji dotyczą startu zimnego czy startu ciepłego sterylizatora?

Uzasadnienie: Ze względu na wpływ wielu czynników na długość procesu sterylizacji tylko dokładne określenie powyższych parametrów pozwoli na poprawne porównanie różnych urządzeń pod względem szybkości wykonania cyklu.

Odpowiedź:

Nie rozumiemy pytania.

Zamawiający zamawia autoklaw klasy B.

Czasy sterylizacji uwzględniają czas suszenia, dotyczą pełnego załadunku. Program szybki dotyczy narzędzi nieopakowanych z fazą suszenia ze startem ciepłym, program standardowy dotyczy narzędzi opakowanych z fazą suszenia ze startem ciepłym.

- Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy w którym:

- program standardowy trwa 23 min (start ciepły, 0,5kg instrumentów opakowanych, bez fazy suszenia),

- program standardowy trwa 29 min (start zimny, 5kg instrumentów opakowanych, bez fazy suszenia),

- program szybki typu B trwa 20 min (start ciepły, 0,5kg instrumentów opakowanych, bez fazy suszenia)?

Odpowiedź:

NIE

- Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy w którym:

-  program standardowy trwa 15-23 min (6kg instrumentów opakowanych, bez fazy suszenia),

- program standardowy trwa 22 min (2kg materiałów tekstylnych, bez fazy suszenia),

- program szybki typu B trwa 11-12 min ( 1,5kg instrumentów opakowanych lub 6kg instrumentów nie opakowanych, bez fazy suszenia)?

W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

Odpowiedź:

NIE

Zamawiający ma prawo do określenia własnych wymagań dotyczących parametrów zgodnie z normą.

- Czy Zamawiający może potwierdzić że termin realizacji zamówienia wynosi 
4 tygodnie od dnia podpisania umowy?

Uzasadnienie: Zamawiający określił termin realizacji zamówienia na 4 tygodnie 
w załączniku nr 3 (wzór umowy) oraz 2 tygodnie w ogłoszeniu o zamówieniu na internetowej stronie szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza - termin realizacji wynosi 4 tygodnie od dnia podpisania umowy – zgodnie z załącznikiem nr 3 (wzór umowy).

Jednocześnie informujemy, iż termin składania i otwarcia ofert zostaje nie zmieniony.

Termin składania ofert upływa 02.09.2011 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 02.09.2011 godz. 10:30

Z poważaniem