Pakiet nr VII											        Załącznik nr 2.7

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  System monitorujący składający się z 10 szt. kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą.

Cena za 10 szt. kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

| Lp. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

###### ZESTAWIENIE WARUMKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA MONITORA  FUNKCJI ŻYCIOWYCH 1 –  szt.

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Wymóg graniczny TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Certyfikaty jakości |
|  | Certyfikat lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (podać nr certyfikatu lub zgłoszenia). | TAK |  |  |
|  | Świadectwo CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię świadectwa. | TAK |  |  |
|  | Serwis autoryzowany | TAK |  |  |
| II. Parametry ogólne |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie. | TAK |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu. | TAK |  |  |  |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów. | TAK |  |  |  |
|  | Waga monitora z akumulatorem max. 10 kg. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów. | TAK |  |  |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów). | TAK |  |  |  |
|  | Kardiomonitor na wózku jezdnym z koszykiem na akcesoria. | TAK |  |  |  |
| III. Ekran |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 15". | TAK |  |  |  |
|  | Prezentacja min. 15 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK |  |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu : min. 1024 x 768 dpi. | TAK |  |  |  |
| IV. Obsługa |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy (bez użycia pokrętła). | TAK |  |  |  |
| V. Zasilanie |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub UPS na min. 60 minut pracy. | TAK |  |  |  |
| VI. Praca w sieci |
|  | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk. | TAK |  |  |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7. | TAK |  |  |  |
| VII. Alarmy |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |  |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |  |  |
|  | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  |  |  |
|  | Historia alarmów min. 400 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. | TAK |  |  |  |
| VIII. Zapamiętywanie danych |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin | TAK |  |  |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 6 parametrów w trendzie graficznym. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | TAK |  |  |  |
| IX. Mierzone parametry. |
|  | EKG x 10 - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. - Możliwość tworzenia raportów 12 odprowadzeniowego EKG z opisem. - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach. | TAK |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST x 10 Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -25 ÷ (+)25 mm. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach. | TAK |  |  |  |
|  | Analiza arytmii x 10 Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach. | TAK |  |  |  |
|  | Oddech x 10 Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK |  |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi x 10 Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP podczas pomiaru okresowego w przypadku nagłej zmiany ciśnienia krwi. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiaru saturacji x 10 Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury x 10 Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2, IBP, BIS bez udziału serwisu. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o ciągły rzut minutowy serca oparty na analizie zmian ciśnienia krwi. Pomiar możliwy z jednego dostępu naczyniowego. Rozbudowa bez udziału serwisu. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Podać obsługiwane urządzenia. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy pomiar EEG Pomiar następujących parametrów : SEF, MDF, TP, %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej dowolnie sterowany - z wykorzystaniem stymulacji serią poczwórnej TOF, - z wykorzystaniem pojedynczej stymulacji. | TAK |  |  |  |
|  | Wszystkie akcesoria kompatybilne z posiadanymi monitorami przez zamawiającego BSM 6000. | TAK |  |  |  |
| X. Wyposażenie |  |
|  | - Kabel EKG dla dorosłych x 10 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe x 10 szt. - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 10 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 10 - mankiet dla dorosłych, standardowy x 10lub 6etnychhić min 450 zestawów pomiarowych.na datkowych akcesoriów 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 szt. - mankiet dla dorosłych (duży rozmiar) x 10 szt. - mankiet dla dorosłych na udo x 1szt. - czujnik do pomiaru saturacji wodoszczelny na palec typu klips dla dorosłych x 10 szt. - czujnik do pomiaru temperatury pow. x 10 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 10 szt. | TAK |  |  |  |
| XI. Gwarancja |  |
| 44. | Gwarancja: min. 24 miesiące. | TAK |  |  |  |
| 45. | Bezpłatne przeglądy w trakcie gwarancji | TAK |  |  |  |
| 46. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów. | TAK |  |  |  |
| 47. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK |  |  |  |
| 48. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat. | TAK |  |  |  |
| 49. | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |  |  |

Centrala monitorująca – 1 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH – OFEROWANYCH DLA CENTRALI MONITORUJĄCEJ – 1 SZT.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Odpowiedź Oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
|  | Model / Typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji | 2012 |  |  |
| Parametry ogólne |
|  | Zestaw umożliwiający monitorowanie min. 10 stanowisk pacjenta. Wyposażony w dwa ekrany typu LCD-TFT, kolorowy, min. 19”. Rozdzielczość wyświetlania min. 1280x524. | TAK |  |  |
|  | Ilość jednocześnie wyświetlanych przebiegów dynamicznych (krzywych) z jednego monitora przyłóżkowego: min. 2 krzywe. Identyfikacja łóżka, na którym wystąpił alarm na ekranie centrali. | TAK |  |  |
|  | Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora z sieci. | TAK |  |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 72 h. | TAK |  |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 72 godzin z każdego stanowiska. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek. |  |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez "mysz" i klawiaturę – oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów min. 3 stopnie. | TAK |  |  |
|  | Historia alarmów: min. 150 | TAK |  |  |
|  | Sieć monitorowania LAN do komunikacji z monitorami stacjonarnymi. | TAK |  |  |
|  | Przesyłanie alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali oraz pomiędzy monitorami. | TAK |  |  |
|  | Możliwość przesyłania danych pomiędzy monitorami a centralą oraz pomiędzy monitorami również w razie wyłączenia centrali. | TAK |  |  |
|  | Interaktywna komunikacja centrali z monitorami. Możliwość regulacji granic alarmów z centrali w monitorach przyłóżkowych. | TAK |  |  |
|  | Możliwość ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze z monitora centralnego. | TAK |  |  |
|  | Drukarka laserowa format A4. Wydruki danych cyfrowych oraz krzywych dynamicznych z centrali oraz monitorów przyłóżkowych - stanów alarmowych oraz na życzenie użytkownika. Wydruki z monitorów przyłóżkowych zapewnione w razie uszkodzenia monitora centralnego. | TAK |  |  |
|  | Powyższa współpraca możliwa ze wszystkimi oferowanymi monitorami. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie. | TAK |  |  |

TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się 
		w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny 
i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi 
i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)

dnia ...............                …............................................................................                                                                                                                                               								                       (podpis osoby uprawnionej do 								                               reprezentowania firmy na zewnątrz)