Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY 35J Z ELEKTRODĄ ICD DR – 10 sztuk

| Lp. | Parametry wymagane | Wymagania Zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dane identyfikacyjne wyrobu: |
|  | Nazwa, numer katalogowy | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa, która będzie używana do fakturowania | Podać |  |
| 2 | Rok produkcji – wymagane 2012 r. | WYMAGANE |  |
| 3 | Waga poniżej 70 gramów | WYMAGANE |  |
| 4 | Dostarczona energia defibrylatora 35 [J] | WYMAGANE |  |
| 5 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | WYMAGANE |  |
| 6 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy – VF i VT | WYMAGANE |  |
| 7 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min. 1 | WYMAGANE |  |
| 8 | Algorytmy wykorzystujące analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | WYMAGANE |  |
| 9 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe pacjenta | WYMAGANE |  |
| 10 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne do wyboru | WYMAGANE |  |
| 11 | Elektrody jedno- i dwukoilowe do wybory | WYMAGANE |  |
| 12 | Dł. elektrody z pkt. 10 i 11: 65 i 75 cm | WYMAGANE |  |
| 13 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | WYMAGANE |  |
| 14 | Żywotność przy 50% stymulacji w trybie DDD, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.:60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,4 [ms] – min. 5 lat | WYMAGANE |  |
| 15 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | WYMAGANE |  |
| 16 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | WYMAGANE |  |
| 17 | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active) | WYMAGANE |  |
| 18 | Możliwość dostarczenia terapii ATP podczas ładowania kondensatorów | WYMAGANE |  |
| 19 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | WYMAGANE |  |
| 20 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | WYMAGANE |  |
| 21 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | WYMAGANE |  |
| 22 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | WYMAGANE |  |
| 23 | Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych | WYMAGANE |  |
| 24 | Pomiar trendów: - epizodów VT/VF, - HRV, - terapii wysokonapięciowych, - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF, - czas AF w ciągu dnia, - rytm komorowy w czasie AF. | WYMAGANE |  |
| 25 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | WYMAGANE |  |
| 26 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | WYMAGANE |  |
| 27 | Automatyczna sygnalizacja częstego występowania AF/AT (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | WYMAGANE |  |
| 28 | Zapis trendów fali P i R | WYMAGANE |  |
| 29 | Elektrody do defibrylacji podskórne | WYMAGANE |  |
| 30 | Elektrody do defibrylacji nadsierdziowe | WYMAGANE |  |
| 31 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | WYMAGANE |  |
| 32 | Algorytm wspomagający programowanie urządzenia w zależności od stanu klinicznego pacjenta | WYMAGANE |  |

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY 35J | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| ELEKTRODA ICD DR 65 | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| ELEKTRODA ICD DR 75 | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

„Parametr wymagany” jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu „TAK” lub „NIE”, ewentualnie dodatkowo z rozszerzeniem o opis danego oferowanego parametru. Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Wykonawca przedstawi opis oferowanego wyrobu, a w szczególności foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).