# WYMAGANIA TECHNICZNE

Stół operacyjny, mobilny, do zabiegów ortopedycznych – 1 szt

Urządzenie/wersja: ……………………………………………………………………….

Producent/kraj: …………………………………………………………………..……….

Urządzenie fabrycznie nowe: TAK

Rok produkcji: 2013

| LP | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ortopedyczny mobilny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym i elektromechanicznym na kolumnie teleskopowej z przesuwem wzdłużnym | TAK |  |
|  | Pozycje które muszą być realizowane za pomocą napędu elektrohydraulicznego: - góra/dół, - przechyły boczne, - pozycja anty- i Trendelenburga | TAK |  |
|  | Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej, pokrywa podstawy stołu wykonana ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego z górnymi powierzchniami wyłożonymi blachą ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Blat stołu przezierny dla promieni RTG umożliwiający dokonanie prześwietleń aparatem RTG z ramieniem C | TAK |  |
|  | Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: • segment głowowy, • przedłużenie sekcji piersiowej, • segment piersiowy, • segment lędźwiowy z wycięciem ginekologicznym, • segment nożny dwuczęściowy | TAK |  |
|  | Materace segmentów blatu: o grubości min 60 mm, antystatyczne, bezszwowe, z przeciwodleżynowej pianki z ”pamięcią” kształtu, odejmowane, odporne na środki dezynfekujące | TAK |  |
|  | Całkowite wymiary stołu: - długość 2200 mm, +/- 50 mm, - szerokość 600 mm, +/- 50 mm | TAK |  |
|  | Minimalna szerokość leża 550 mm | TAK |  |
|  | Cztery podwójne koła o średnicy min. 125 mm i piąte koło kierunkowe | TAK |  |
|  | Centralny hamulec na wszystkie 4 koła oraz aktywacja piątego koła kierunkowego przy pomocy nożnego pedału umieszczonego po obu stronach stołu | TAK |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji z możliwością zmiany położenia blatu względem kolumny min. 350kg |  |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w centralnym położeniu blatu względem kolumny min. 450kg | TAK |  |
|  | Funkcje sterowane za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego: - góra/dół, - przechyły boczne, - pozycja anty- i Trendelenburga, - pozycja "flex" i "reflex", - sekcja pleców, - pozycja „0” - sekcja nóg, - przesuw wzdłużny | TAK |  |
|  | Sekcja głowy regulowana ręcznie w dwóch płaszczyznach: regulacja segmentu podgłówka wspomagana sprężyną gazową min. -45°/+25°, możliwość zmiany kąta nachylenia materaca do 25° z automatyczna blokadą | TAK |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji segmentu pleców w zakresie min. -40°/+70° realizowana elektro-hvdraulicznie | TAK |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji wysokości blatu (bez materaca) w zakresie min. 70 do 115 cm | TAK |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji segmentu nóg w zakresie min. -90°/+70° | TAK |  |
|  | Zakres ręcznej regulacji segmentu nóg (wspomaganej sprężyną gazową) w zakresie min. -90° i odchylenie na boki min.70°) | TAK |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie do 30° (±2°) | TAK |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji pozycji i anty-Trendelenburga do 30° (±2°) | TAK |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji przechyłów bocznych blatu w zakresie 20° w każdą stronę (±2°) | TAK |  |
|  | Przesuw wzdłużny min. 29 cm | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji elementów plecowych i nożnych po obu stronach stołu | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji blatu stołu przy użyciu złącz łatwych w montażu (mechanizmy szybkomocujące bez pokręteł i dźwigni) | TAK |  |
|  | Możliwość przyłączenia do stołu akcesoriów napędzanych elektrycznie z gniazd zasilających (24V) na kolumnie stołu | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania awaryjnego wszystkich funkcji w przypadku uszkodzenia głównego pilota z dodatkowego modułu obsługi awaryjnej umieszczonego na kolumnie stołu | TAK |  |
|  | Możliwości awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wskazaniem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed kolizją elementów stołu realizowane poprzez natychmiastowe wstrzymanie ruchu elementu blatu powodującego kolizję wraz z komunikatem na pilocie o możliwości wystąpieniu kolizji | TAK |  |
|  | Złącze komputerowe wbudowane w podstawę stołu umożliwiające szybką diagnostykę serwisową | TAK |  |
|  | Powrót blatu do pozycji wyjściowej po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na pilocie | TAK |  |
|  | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów blatu dokonywanych z pilota | TAK |  |
|  | Informacja o stanie naładowania akumulatora na pilocie i podstawie stołu | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku blokady kół przed próbą zmiany ustawień stołu, który nie został wcześniej unieruchomiony | TAK |  |
|  | Stół zasilany bezpiecznym napięciem z wewnętrznego akumulatora. Ładowarka wbudowana w podstawę stołu | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w 2 kpl. akumulatorów, przełączanych automatycznie w przypadku rozładowania lub uszkodzenia wraz z możliwością awaryjnej pracy z zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Wyposażenie stołu: 1. Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. • Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. • pas brzuszny – 1 szt. • pasy mocujące nogi z zapięciami na rzepy – 2 szt. • uchwyt nadgarstka mocowany do ramki anestezjologicznej – 1 szt. • uchwyt nadgarstka mocowany do szyny stołu przy ułożeniu ręki wzdłuż ciała pacjenta – 2 szt. • podpórki boczne z materacem antystatycznym mocowane na szynie o wymiarach ok. 100x200 mm – 2 szt. • klamry mocujące – 2 szt. do mocowania podparcia pleców/pośladków o wymiarach ok. 200x120 mm – 1 szt oraz do mocowania podparcia łona/krzyża/ mostka o wymiarach ok. 85x85 mm – 1 szt. • podpórka do operacji ręki przezierna dla rtg z materacem antystatycznym o ułatwiająca dostęp do pola operacyjnego o wymiarach ok. 800x500 mm – 1 szt. • płyta do artroskopii barku z min. 6 odłączanymi poduszkami dla łatwego dostępu do ramion z szynami bocznymi z profilowaną podpórką głowy do chirurgii barku oraz z dwoma podpórkami pod ręce – 1 kpl. • przystawka do pozycjonowania kolana z podkładką żelową i pasem mocującym o bezpiecznym obciążeniu min. 20 kg z klamrą mocującą do szyny stołu – 1 kpl. • wyciąg ortopedyczny do mocowania do stołu operacyjnego z włókna węglowego, łamany, z przystawką pozycjonującą oraz kołkiem zaporowym i belkami wydłużającymi, wózkiem transportowym oraz płytami podtrzymującymi nogi – 1 kpl. • urządzenie wyciągowe do kości piszczelowej – 1 szt. • Klamra do drutu Kirschnera – 1 szt. • Kołek zaporowy dla pozycji bocznej do przystawki ortopedycznej – 1 szt. • przystawka do operacji ręki typu „Weinbergera” z podpórką ramienia – 1 kpl. • wałek zaporowy do ramienia – 1 szt. • wypełnienie wycięcia ginekologicznego – 1 szt. • materac tunelowy dla bocznego ułożenia pacjenta – 1 szt. • żelowe podkładki pod pięty dla wsparcia obszaru ścięgna Achillesa – 2 kpl. • podwójny materac klinowy dla podpory nóg w pozycjach półsiedzących siedzącej – 1 kpl. • materac półkolisty – 1 szt. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji | min. 24 miesiące |  |

Stół operacyjny, mobilny, do zabiegów ortopedycznych – 1 szt

Urządzenie/wersja: ……………………………………………………………………….

Producent/kraj: …………………………………………………………………..……….

Urządzenie fabrycznie nowe: TAK

Rok produkcji: 2013

| LP | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ortopedyczny mobilny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym i elektromechanicznym na kolumnie teleskopowej z przesuwem wzdłużnym | TAK |  |
|  | Pozycje które muszą być realizowane za pomocą napędu elektrohydraulicznego: - góra/dół, - przechyły boczne, - pozycja anty- i Trendelenburga | TAK |  |
|  | Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej, pokrywa podstawy stołu wykonana ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego z górnymi powierzchniami wyłożonymi blachą ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Blat stołu przezierny dla promieni RTG umożliwiający dokonanie prześwietleń aparatem RTG z ramieniem C | TAK |  |
|  | Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: • segment głowowy, • przedłużenie sekcji piersiowej, • segment piersiowy, • segment lędźwiowy z wycięciem ginekologicznym, • segment nożny dwuczęściowy | TAK |  |
|  | Materace segmentów blatu: o grubości min 60 mm, antystatyczne, bezszwowe, z przeciwodleżynowej pianki z ”pamięcią” kształtu, odejmowane, odporne na środki dezynfekujące | TAK |  |
|  | Całkowite wymiary stołu: - długość 2200 mm, +/- 50 mm, - szerokość 600 mm, +/- 50 mm | TAK |  |
|  | Minimalna szerokość leża 550 mm | TAK |  |
|  | Cztery podwójne koła o średnicy min. 125 mm i piąte koło kierunkowe | TAK |  |
|  | Centralny hamulec na wszystkie 4 koła oraz aktywacja piątego koła kierunkowego przy pomocy nożnego pedału umieszczonego po obu stronach stołu | TAK |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji z możliwością zmiany położenia blatu względem kolumny min. 350kg |  |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w centralnym położeniu blatu względem kolumny min. 450kg | TAK |  |
|  | Funkcje sterowane za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego: - góra/dół, - przechyły boczne, - pozycja anty- i Trendelenburga, - pozycja "flex" i "reflex", - sekcja pleców, - pozycja „0” - sekcja nóg, - przesuw wzdłużny | TAK |  |
|  | Sekcja głowy regulowana ręcznie w dwóch płaszczyznach: regulacja segmentu podgłówka wspomagana sprężyną gazową min. -45°/+25°, możliwość zmiany kąta nachylenia materaca do 25° z automatyczna blokadą | TAK |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji segmentu pleców w zakresie min. -40°/+70° realizowana elektro-hvdraulicznie | TAK |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji wysokości blatu (bez materaca) w zakresie min. 70 do 115 cm | TAK |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji segmentu nóg w zakresie min. -90°/+70° | TAK |  |
|  | Zakres ręcznej regulacji segmentu nóg (wspomaganej sprężyną gazową) w zakresie min. -90° i odchylenie na boki min.70°) | TAK |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie do 30° (±2°) | TAK |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji pozycji i anty-Trendelenburga do 30° (±2°) | TAK |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji przechyłów bocznych blatu w zakresie 20° w każdą stronę (±2°) | TAK |  |
|  | Przesuw wzdłużny min. 29 cm | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji elementów plecowych i nożnych po obu stronach stołu | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji blatu stołu przy użyciu złącz łatwych w montażu (mechanizmy szybkomocujące bez pokręteł i dźwigni) | TAK |  |
|  | Możliwość przyłączenia do stołu akcesoriów napędzanych elektrycznie z gniazd zasilających (24V) na kolumnie stołu | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania awaryjnego wszystkich funkcji w przypadku uszkodzenia głównego pilota z dodatkowego modułu obsługi awaryjnej umieszczonego na kolumnie stołu | TAK |  |
|  | Możliwości awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wskazaniem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed kolizją elementów stołu realizowane poprzez natychmiastowe wstrzymanie ruchu elementu blatu powodującego kolizję wraz z komunikatem na pilocie o możliwości wystąpieniu kolizji | TAK |  |
|  | Złącze komputerowe wbudowane w podstawę stołu umożliwiające szybką diagnostykę serwisową | TAK |  |
|  | Powrót blatu do pozycji wyjściowej po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na pilocie | TAK |  |
|  | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów blatu dokonywanych z pilota | TAK |  |
|  | Informacja o stanie naładowania akumulatora na pilocie i podstawie stołu | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku blokady kół przed próbą zmiany ustawień stołu, który nie został wcześniej unieruchomiony | TAK |  |
|  | Stół zasilany bezpiecznym napięciem z wewnętrznego akumulatora. Ładowarka wbudowana w podstawę stołu | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w 2 kpl. akumulatorów, przełączanych automatycznie w przypadku rozładowania lub uszkodzenia wraz z możliwością awaryjnej pracy z zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Wyposażenie stołu: Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. pas brzuszny – 1 szt. pasy mocujące nogi z zapięciami na rzepy – 2 szt. uchwyt nadgarstka mocowany do ramki anestezjologicznej – 1 szt. uchwyt nadgarstka mocowany do szyny stołu przy ułożeniu ręki wzdłuż ciała pacjenta – 2 szt. podpórki boczne z materacem antystatycznym mocowane na szynie o wymiarach ok. 100x200 mm – 2 szt. klamry mocujące – 2 szt. do mocowania podparcia pleców/ pośladków o wymiarach ok. 200x120 mm – 1 szt oraz do mocowania podparcia łona/krzyża/ mostka o wymiarach ok. 85x85 mm – 1 szt. płyta do artroskopii barku z min. 6 odłączanymi poduszkami dla łatwego dostępu do ramion z szynami bocznymi z profilowaną podpórką głowy do chirurgii barku oraz z dwoma podpórkami pod ręce – 1 kpl. przystawka do pozycjonowania kolana z podkładką żelową i pasem mocującym o bezpiecznym obciążeniu min. 20 kg z klamrą mocującą do szyny stołu – 1 kpl. wyciąg ortopedyczny do mocowania do stołu operacyjnego z włókna węglowego, łamany z przystawką pozycjonującą oraz kołkiem zaporowym i belkami wydłużającymi, wózkiem transportowym oraz płytami podtrzymującymi nogi – 1 kpl. urządzenie wyciągowe do kości piszczelowej – 1 szt. Klamra do drutu Kirschnera – 1 szt. Kołek zaporowy dla pozycji bocznej do przystawki ortopedycznej – 1 szt. przystawka do operacji ręki typu „Weinbergera” z podpórką ramienia – 1 kpl wałek zaporowy do ramienia 1 szt wypełnienie wcięcia ginekologicznego – 1 szt | TAK |  |
|  | Okres gwarancji | min. 24 miesiące |  |