Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 4

Przedmiot zamówienia: Aparat do znieczuleń x 2

| L.P | PARAMETR/WARUNEK | Wymagana wartość TAK/NIE | Oferowana wartość (Podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do znieczulania – 2 szt. |
|  | Nazwa produktu | podać |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2013 | Tak, podać |  |
|  | Opis jednostki |  |  |
|  | Blat do pisania wraz z oświetleniem | TAK |  |
|  | Co najmniej 2 szuflady na akcesoria | TAK |  |
|  | podstawa jezdna, co najmniej 2 koła z hamulcami | TAK |  |
|  | uchwyt do zapasowej butli tlenowej i podtlenku azotu | TAK |  |
|  | ssak anestetyczny zasilany z sieci centralnej | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia butli zasilania awaryjnego w O2 i N2O | TAK |  |
|  | zasilanie gazowe (O2, powietrze) ze ściany (sieć centralna) | TAK |  |
|  | waga aparatu max. 110kg | TAK, podać |  |
|  | wymiary zewnętrzne aparatu | podać |  |
|  | zasilanie awaryjne bateryjne lub akumulatorowe wbudowane w aparat, czas zasilania przy maksymalnym obciążeniu, min. 60 [min] | TAK, podać |  |
|  | Wymagania podaży gazów |  |  |
|  | blokada uniemożliwiająca podaż środków wziewnych z dwóch parowników jednocześnie | TAK |  |
|  | dwa gniazda kompatybilne z parownikami typu Selectatec, umożliwiające jednoczesne zamontowanie dwóch parowników | TAK |  |
|  | elektroniczne przepływomierze dla O2 i N2O (powietrze) | TAK |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów. Stężenie O2 utrzymywane automatycznie przy zmianie przepływu świeżych gazów i zmianie pomiędzy N2O a powietrzem | TAK |  |
|  | kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania niskimi przepływami, poniżej 300 [ml/min] | TAK, podać |  |
|  | system automatycznego utrzymania minimalnego stężenia O2 w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie min. 25% | TAK, podać |  |
|  | Wymagania układu oddechowego |  |  |
|  | kompaktowy układ oddechowy o niskiej podatności, łatwy do sterylizacji | TAK |  |
|  | obejście tlenowe o dużej wydajności, min. 35 l/min | TAK, podać |  |
|  | oddzielne ujście świeżych gazów do podłączenia układów półotwartych i otwartych | TAK |  |
|  | eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
|  | regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | rozdzielony układ dopływu świeżych gazów, poprzez zawór jednokierunkowy, eliminujący wpływ podaży świeżych gazów na objętość oddechową i ciśnienie w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | podgrzewany moduł pacjenta | TAK |  |
|  | pochłaniacz CO2 o obudowie przeziernej i pojemności min. 1,5 [l] | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zastosowanie jednorazowych pochłaniaczy CO2 | TAK |  |
|  | Wymagane cechy respiratora | TAK |  |
|  | praca respiratora sterowana elektronicznie | TAK |  |
|  | prowadzenie wentylacji ręcznej | TAK |  |
|  | respirator z opcją znieczulenia w układzie: otwartym, półotwartym, półzamkniętym, | TAK |  |
|  | PSV - oddech spontaniczny z PS | TAK |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona kontrolowana objętościowo | TAK |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona kontrolowana ciśnieniowo | TAK |  |
|  | IMV - wentylacja wymuszona kontrolowana objętościowo z ustawianym limitem max. ciśnienia | TAK |  |
|  | PCV - wentylacja wymuszona kontrolowana ciśnieniowo | TAK |  |
|  | Wentylacja PCV z docelową objętością | TAK |  |
|  | Wyzwalacz przepływowy z regulacją czułości | TAK |  |
|  | zakres czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV, min.0, 1 do 10,0 [l/min] | TAK, podać |  |
|  | Regulacja PS w zakresie min.: od 10 do 50 hPa | TAK, podać |  |
|  | reg. Stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 do 1:4 | TAK, podać |  |
|  | reg. częstości oddechu minimum od 5 do 100 1/min | TAK, podać |  |
|  | zakres objętości oddechowej, min. od 5 [ml] do 1000 [ml] | TAK, podać |  |
|  | zakres PEEP, min. od 0 do 20 [mbar] | TAK, podać |  |
|  | zakres Plateau wdechu, min. od 10 do 50% czasu wdechu | TAK, podać |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | alarm bezdechu | TAK |  |
|  | Alarm rozłączenia pacjenta | TAK |  |
|  | alarm awarii zasilania w gazy | TAK |  |
|  | alarm maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | alarm dolny i górny stężenia tlenu | TAK |  |
|  | alarm dolny i górny objętości minutowej | TAK |  |
|  | alarm dolny wydechowej objętości oddechowej | TAK |  |
|  | alarm wdechowego i wydechowego CO2 | TAK |  |
|  | funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych po ustabilizowaniu wentylacji | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia alarmów pacjenta na min. 8 min podczas wentylacji ręcznej/spontanicznej | TAK, podać |  |
|  | Wymagane pomiary i obrazowanie | TAK |  |
|  | automatyczne rozpoznawanie używanego anestetyku wziewnego | TAK |  |
|  | trendy tabelaryczne oraz graficzne mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Pojedynczy ekran kolorowy typu TFT aktywna matryca wyświetlający jednocześnie nastawy i mierzone parametry respiracji, o przekątnej ekranu min. 15" | TAK, podać |  |
|  | Możliwość obsługi aparatu poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło | TAK |  |
|  | pomiar koncentracji halotanu, izofluranu, sevofluranu i desfluranu na wdechu i wydechu | TAK |  |
|  | prezentacja krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | prezentacja krzywej CO2 w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | prezentacja krzywej objętości w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja pętli ciśnienie/objętość i przepływ/objętość, przepływ/ciśnienie | TAK |  |
|  | możliwość zapisania pętli referencyjnej i wyświetlania wraz z bieżącą pętlą | TAK |  |
|  | ustawione fabrycznie/dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i pętli na ekranie monitora | TAK |  |
|  | Moduł gazowy zintegrowany z aparatem. Nie dopuszcza się pomiaru realizowanego przez monitor pacjenta | TAK |  |
|  | pomiar stężenia O2 w gazach wdechowych FiO2 i wydechowych EtO2 | TAK |  |
|  | zakres pomiaru stężenia O2 w gazach wydechowych i wdechowych | TAK |  |
|  | Paramagnetyczny pomiar stężenia O2 bez elementów eksploatacyjnych | TAK |  |
|  | pomiar stężenia dwutlenku węgla w gazach wydechowych EtCO2 i wdechowych FiCO2 | TAK |  |
|  | zakres i sposób pomiaru stężenia CO2 w gazach wydechowych i wdechowych | TAK |  |
|  | analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK |  |
|  | prezentacja na ekranie wirtualnych przepływomierzy | TAK |  |
|  | sposób pomiaru stężenia gazów | TAK |  |
|  | pomiar min. objętości oddechu Vt, minutowej MV; ciśnienia szczytowego, średniego, Plateau, PEEP | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe do każdego aparatu |  |  |
|  | kompletny układ oddechowy pacjentów dorosłych wielorazowego użytku | TAK |  |
|  | min. 3 gniazda elektryczne | TAK, podać |  |
|  | przewody zasilające aparat w gazy centralne | TAK |  |
|  | ramię do bezpiecznego zamocowania kardiomonitora | TAK |  |
|  | ssak anestetyczny ze zbiornikiem na wydzieliny oraz dodatkowy zbiornik na wydzieliny | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |
|  | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 mies. | TAK, podać |  |
|  | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 raz na rok | TAK, podać |  |
|  | czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 14 dni | TAK, podać |  |
|  | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  |
|  | czas naprawy, max. 5 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  |
|  | autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | TAK, podać |  |
|  | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | TAK, podać |  |
|  | okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego, min. 10 lat | TAK, podać |  |
|  | koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
|  | Monitor Pacjenta – 2 szt. |  |  |
|  | nazwa produktu | podać |  |
|  | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2013 | Tak, podać |  |
|  | Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu do znieczulania oraz monitora pacjenta różnych producentów | TAK |  |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |
|  | Model / Typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Świadectwo CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię świadectwa | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu. | TAK |  |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami. | TAK |  |
|  | Waga monitora z akumulatorem max. 8 kg. | TAK |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne ( bez użycia wentylatorów) | TAK |  |
|  | Mocowanie każdego kardiomonitora na wysięgniku do aparatu | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 15". | TAK |  |
|  | Prezentacja min. 15 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ekranu : min. 1024 x 768 | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy.( bez użycia pokrętła) | TAK |  |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 60 minut pracy. | TAK |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  |
|  | Historia alarmów min. 400 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. | TAK |  |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin | TAK |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 6 parametrów w trendzie graficznym. | TAK |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość zapisanej krzywej min. 60sek | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | EKG - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. - Możliwość tworzenia raportów 12 odprowadzeniowego EKG z opisem. - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -25 ÷ (+)25 mm. | TAK |  |
|  | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 20 rodzajów zaburzeń w monitorze. | TAK |  |
|  | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic ciśnienia skurczowego | TAK |  |
|  | Pomiaru saturacji Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Min. zakres pomiarowy: – 40 – (+) 300 mmHg. Wyświetlanie wartości PPV lub SPV. | TAK |  |
|  | Pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej x2 (2szt na 3 aparaty) dowolnie sterowany (dopuszcza się osobne urządzenie) - z wykorzystaniem stymulacji serią poczwórnej TOF, - z wykorzystaniem pojedynczej stymulacji | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar BIS. Rozbudowa bez udziału serwisu. Prezentacja krzywych EEG oraz wartości BIS. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą opartą na analizie ciśnienia krwi bez udziału serwisu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z aparatów do znieczuleń. Podać obsługiwane urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy pomiar EEG Pomiar następujących parametrów : SEF, MDF, TP, %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta | TAK |  |
|  | Wyposażenie każdego kardiomonitora: - Kabel EKG dla dorosłych x 1 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe x 1 szt. - EKG, przewody pacjenta 5-cio lub 6 - cio żyłowe x 1 szt - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 1 - mankiet dla dorosłych, standardowy x 1 szt. - mankiet dla dorosłych, mały x 1 szt. - mankiet dla dorosłych, duży x 1 szt. - Wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2 na palec dla dorosłych x 2 szt. - czujnik do pomiaru SpO2 na ucho x 5 szt. - klips mocujący czujnik na ucho 2 szt. - kabel do pomiaru IBP kompatybilny ze złączem typu Edwards łączący monitor z jednorazowym przetwornikiem – 1szt. | TAK |  |
|  | Akcesoria do kardiomonitorów kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego kardiomonitorami (Oit, sala wybudzeń, SOR) serii bsm 6000 oraz bsm 3000 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |
|  | okres gwarancji (z wyłączeniem akcesoriów)od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  |
|  | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok | TAK, podać |  |
|  | czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 14 dni | TAK, podać |  |
|  | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  |
|  | czas naprawy, max. 5 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  |
|  | autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | TAK |  |
|  | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | TAK, podać |  |
|  | okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego, min. 10 lat | TAK, podać |  |
|  | koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| Aparat USG do wkłuć i blokad nerwowych – 1 szt. |
|  | nazwa produktu | podać |  |
|  | rok produkcji, min. 2010 | Tak, podać |  |
|  | Przenośny cyfrowy aparat w technologii szerokopasmowego formatowania wiązki ultradźwiękowej z wbudowanym (integralnym) ekranem o aktywnej przekątnej min.10,4’’. Waga aparatu wraz z głowicą i akumulatorem max. 5 kg. W zestawie wózek posiadający podstawę do zamocowania aparatu , uchwyt na 3 głowice | TAK |  |
|  | Aparat bez elementów mechanicznych. Obudowa aparatu odporna na upadek z min. 90 cm. Potwierdzić materiałami producenta spełnienie wymagań w odniesieniu do aparatu usg oraz przetwornika w zakresie odporności na upadek. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe na mim. 60 minut z użyciem Dopplera kolorowego oraz Dopplera Mocy. Akumulatory ładowalne, wielokrotnego użytku bez efektu pamięci. Maksymalny czas ładowania akumulatorów: 5 godzin | TAK |  |
|  | Aparat zapewnia obrazowanie przy użyciu szerokopasmowych elektronicznych głowic z matrycą liniową, konwex, fazową w technologii bezpinowego podłączenia do aparatu. Wymiana głowic bez wyłączania aparatu. Ilość aktywnych kanałów nadawczych min 128. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań oraz obliczeń: kardiologicznych, radiologicznych, naczyniowych, anestezjologicznych (wizualizacja nerwów obwodowych ). | TAK |  |
|  | Czas uruchomienia (nie dotyczy funkcji stand-by) | Podać |  |
|  | Tryby obrazowania |  |  |
|  | Obrazowanie w trybach: - prezentacja 2D min 256 stopni skali rozdzielczości. - drugiej harmonicznej - prezentacja M - Doppler kolorowy (wizualizacja prędkości przepływu oraz jego kierunku) - Doppler Mocy ( wizualizacja obecności przepływu) - Doppler Pulsacyjny - prezentacja 2D/M - prezentacja Duplex Minimum 256 kolorów dostępnych w trybie Kolorowego Dopplera i Kolorowego Dopplera Mocy | TAK |  |
|  | Doppler kolorowy i kolorowy Doppler Mocy (wymogi minimalne): regulacja pozycji i wielkości pola Dopplera, regulacja czułości przepływu, regulacja częstotliwości powtarzania impulsu, regulacja kąta sterowania, odwracanie skali koloru, regulacja wzmocnienia | TAK |  |
|  | Dopplerowski przebieg widmowy (wymogi minimalne): - regulacja skali częstotliwości powtarzania impulsów, zmiana pozycji linii bazowej, odwracanie przebiegu widmowego, regulacja prędkości, regulacja wzmocnienia | TAK |  |
|  | Technika optymalizacji obrazu: - Multi Beam ( wielostrumieniowa wiązka) - Funkcja automatycznego doboru wzmocnienia | TAK |  |
|  | Technika przetwarzania obrazu eliminująca: - artefakty szumu plamkowego, - artefakty obrazu i efekty śnieżenia (poprawa kontrastowości oraz granic narządów ) | TAK |  |
|  | Pamięć obrazów i video-klipów (wymagania minimalne): - 1050 2 sekudowych sekwencji video lub 64 000 obrazów, przenoszenie na karcie zewnętrznej typu USB. | TAK |  |
|  | Przetworniki |  |  |
|  | Przetwornik z matrycą liniową z szerokopasmowym przetwarzaniem sygnału, pozwalający na obrazowanie dostępu żylnego, naczyń, nerwów Zakres częstotliwości 6-13 MHz Głębokość skanowania min. do 6 cm Promień wiązki ultradźwięków min. 38 mm | TAK |  |
|  | Przetwornik z matrycą typu konweks z szerokopasmowym przetwarzaniem sygnału, pozwalający na obrazowanie jamy brzusznej, posiadający również oprogramowanie pozwalające na badanie nerwów i splotów nerwowych Zakres częstotliwości 2-5 MHz Głębokość skanowania min. do 30 cm Promień wiązki ultradźwięków min. 60 mm | TAK |  |
|  | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK |  |
|  | czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 14 dni | TAK |  |
|  | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  |