Załącznik nr 2

Pakiet nr I

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Stoliki zabiegowe (opatrunkowe)

Cena za pakiet nr 1 wynosi:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2013 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

ZESTAWIENIE WARUMKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunek TAK / NIE | Parametry oferowane (dokładny opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik do materiałów medycznych i narzędzi chirurgicznych z dwoma pojemnikami (jeden z pokrywą) – 8 sztuk Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. wyrób wyposażony w dwa blaty zagłębione, montowane na stałe oraz uchwyt do prowadzenia umieszczony z jednej strony przy krótszym boku. W górnym blacie umieszczone dwa wyjmowane pojemniki (wiekszy z pokrywą) wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (pokrywa z uszczelką). Wymiary zewnętrzne pojemników (dł/szer/gł.) w mm: Większy – 530x325x200 Mniejszy – 325x176x200 Wymiary wewnętrzne pojemników (dł.xszerxgł.) w mm: Większy – 500x300x200 Mniejszy 300x150x200 Blat dolny montowany na stałe umieszczony na wysokości 150 mm od podłoża. Odległość między blatami – 420 mm. Podstawa na czterech kółkach fi 80 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone – bezpieczne. | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 – 2 sztuki stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. Odległość między blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach o średnicy fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża.. przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wymiary blatu 750x650mm | TAK PODAĆ |  |
| 3 | Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 – 4 szt stolik z 1 blatem prostym i półką montowaną na stałe. Odległość między blatem a półką wynosi 455 mm. Stolik wyposażony w uchwyty znajdujące się przy krótszych bokach. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego które chronią wyrób przed uszkodzeniem wymiary blatu 750x650 mm. | TAK PODAĆ |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się 
w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny 
i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)

dnia ...............                                                                 		  ..............................................................                                                                                                                                               								       (podpis osoby uprawnionej do 									   reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr II

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: łóżka   – 8 sztuk ( 2 sztuki z waga i materacem i 6 sztuk bez wagi z materacem)

- Cena za wielofunkcyjne łóżko elektryczne z wagą i materacem powietrznym – 1 szt.:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

- Cena za wielofunkcyjne łóżko z  materacem powietrznym (bez wagi) – 1 szt.:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2013 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

ZESTAWIENIE WARUMKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH – ŁÓŻKO

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunek TAK / NIE | Parametry oferowane (dokładny opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE Z WAGĄ |
| 1 | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża: 221cm± 2cm. | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie opuszczonych barierkach: 101,5 cm± 1cm. | TAK PODAĆ |  |
| 3 | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych barierkach: 102,5 cm± 2cm. | TAK PODAĆ |  |
| 4 | Regulacja elektryczna wysokości z indykatorem diodowym osiągnięcia wysokości minimalnej. | TAK |  |
| 5 | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca: 43cm± 2cm. | TAK PODAĆ |  |
| 6 | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca: 83cm± 2cm | TAK PODAĆ |  |
| 7 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na kolumnach. Leże podzielone na 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego. Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min 15cm w każdym punkcie (z wyjątkiem przestrzeni pod kolumnami), w celu współpracy z podnośnikami pacjenta. | TAK PODAĆ |  |
| 8 | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców. | TAK |  |
| 9 | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża: min. 0÷660. | TAK PODAĆ |  |
| 10 | Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem. | TAK |  |
| 11 | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża: min. 0 ÷ 350. | TAK PODAĆ |  |
| 12 | Elektryczna regulacja segmentu podudzia. | TAK |  |
| 13 | Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża: min. 0 ÷230. | TAK |  |
| 14 | Autoregresja segmentu oparcia i uda. | TAK |  |
| 15 | Ruch wsteczny, teleskopowy segmentu oparcia. | TAK |  |
| 16 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Szczyt łóżka od strony głowy pozostaje nieruchomy – rozwiązanie zapobiegające uszkodzeniu łóżka i ściany przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. | TAK |  |
| 17 | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga: min. 0 ÷ 130 ( - 130 ) - (+ 130 ). | TAK |  |
| 18 | Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów, włączając pozycję anty-Trendelenburga, przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
| 19 | Elektrycznie regulowana pozycja szokowa, wyróżniającego się od innych przycisków kolorystycznie. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża, a następnie przechyla się do pozycji Trendelenburga. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
| 20 | Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka obniżając leże, do najniższej, bezpiecznej pozycji. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
| 21 | Regulacje wszystkich elektrycznych funkcji łóżka dostępne obustronnie z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego, z funkcjami selektywnej blokady. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne. | TAK |  |
| 22 | Regulacje niektórych funkcji elektrycznych dostępne z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej dla pacjenta, z możliwością blokowania przez personel medyczny. Przyciski membranowe wodoodporne. | TAK |  |
| 23 | Wbudowana bateria zasilająca.. | TAK PODAĆ |  |
| 24 | Dodatkowa druga bateria zasilająca jedynie funkcję szokową. Rozwiązanie mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przypadku braku lub awarii zasilania. | TAK |  |
| 25 | 4 zintegrowane pojedyncze antystatyczne kółka o średnicy 150 mm. | TAK |  |
| 26 | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta. | TAK |  |
| 27 | Mechaniczna funkcja CPR segmentu oparcia dostępna z obu stron łóżka. | TAK |  |
| 28 | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża , zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek. | TAK |  |
| 29 | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki oraz zablokowanie na min. 3 różnych wysokościach. Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. Konstrukcja barierek bocznych z tzw. mechanizmem zegarowym, nie wymagającym wolnej przestrzeni z boków łóżka w celu ich podniesienia lub opuszczenia. | TAK |  |
| 30 | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych. | TAK |  |
| 31 | Łóżko wyposażone we wskaźnik pozycji bioder do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża. | TAK |  |
| 32 | Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny min. 2 haki. | TAK |  |
| 33 | Uchwyty na akcesoria (8haków) po obu stronach łóżka | TAK |  |
| 34 | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka. | TAK |  |
| 35 | 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta. | TAK |  |
| 36 | 4 gniazda na statywy infuzyjne. | TAK |  |
| 37 | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze min. 220 kg. | TAK PODAĆ |  |
| 38 | Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz | TAK |  |
| MATERAC POWIETRZNY |
| 1 | Długość materaca: 1940 ±50mm. | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Szerokość materaca: 850 ± 10mm. | TAK PODAĆ |  |
| 3 | Grubość materaca: 200 ± 30mm. | TAK PODAĆ |  |
| 4 | Materac powietrzny, terapeutyczny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy, niskociśnieniowy. | TAK |  |
| 5 | Materac min. 3 strefowy – głowa, biodra, stopy. Materac min. w strefie bioder z funkcją naprzemiennego zmiennego ciśnienia w komorach. Materac min. 20 komorowy. Strefa pięt wypełniona pianką o niskiej gęstości max 20 kg/m3 | TAK |  |
| 6 | Materac w pokrowcu wodoszczelnym, antystatyczny, niealergizujący, bakteriostatyczny o obniżonej palności zgodnie z normami europejskimi. | TAK |  |
| 7 | Materac wyposażony w system kontroli ciśnienia, w którym przygotowanie optymalnych stref rozkładu niskiego ciśnienia następuje natychmiastowo i automatycznie w zależności od wielkości, masy i pozycji pacjenta (bez ręcznej regulacji). | TAK |  |
| 8 | Materac wyposażony w zawór natychmiastowego opróżniania – CPR. | TAK |  |
| 9 | Materac wyposażony w zintegrowany podkład piankowy wewnątrz materaca u podstawy o grubości min 50 mm. | TAK |  |
| 10 | Waga materaca max. 10 kg | TAK PODAĆ |  |
| 11 | Maksymalne obciążenie terapeutyczne min. 180 kg. | TAK PODAĆ |  |
| 12 | Maksymalne obciążenie statyczne min. 250 kg | TAK PODAĆ |  |
| 13 | Przezierność dla promieni RTG | TAK |  |
| 14 | Materiał pokrowca wodoodporny, oddychający, dwustronnie rozciągliwy, suwak 360º | TAK |  |
| 15 | Maksymalny poziom hałasu max:45dBA | TAK |  |
| 16 | Urządzenie medyczne klasy IIa zgodnie z wytycznymi Dyrektywy 93/42/EWG | TAK |  |
| INNE |
| 1 | Powołując się ustawę o wyrobach medycznych art. 90 pkt. 4 Zamawiający wymaga potwierdzenia certyfikatem autoryzowanego serwisu wyrobu lub wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności serwisowych. | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zapisów technicznych i warunków wymaganych zawartych w SIWZ podczas odbioru wyrobu. | TAK |  |
| 3 | Materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanych łóżek. | TAK |  |
| 4 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów. | TAK |  |
| 6 | Gwarancja: min. 24 miesiące. | TAK PODAĆ |  |
| 7 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 9 | Czas reakcji serwisu: 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się 
w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny 
i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)

dnia ...............                                                                 		  ..............................................................                                                                                                                                               								       (podpis osoby uprawnionej do 									   reprezentowania firmy na zewnątrz)