Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą morcelatora wraz z oprzyrządowaniem do zabiegów ginekologicznych

| L.p. | Opis parametrów technicznych | Wymagana wartość/ Parametr graniczny | Parametry oferowanego urządzenia (potwierdzić/ podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent / nazwa / typ | podać |  |
| 2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  |
| 3 | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji – 2013 | TAK |  |
| 4 | Zestaw morcelatora do usuwania wyciętych narządów z jamy brzusznej podczas operacji laparoskopowych | TAK, opisać |  |
| 5 | Silnik morcelatora w kształcie wydrążonej tulei wraz ze zintegrowanym przewodem elektrycznym – 1 szt | TAK |  |
| 6 | Silnik wyposażony w odłączany osiowy uchwyt o długości 5 cm, z możliwością rozbudowy o uchwyt prostopadły | TAK |  |
| 7 | Obudowa silnika aluminiowa | TAK |  |
| 8 | Obroty silnika bezpośrednio przenoszone na nóż | TAK |  |
| 9 | Kaniula zewnętrzna o średnicy 15 mm, z ukośnym końcem dystalnym, wprowadzana poprzez otwór po trokarze, przykręcana do obudowy silnika – 1 szt | TAK |  |
| 10 | Nóż morcelatora z utwardzaną krawędzią tnącą prowadzony w kaniuli zewnętrznej – 1 szt | TAK |  |
| 11 | Obturator tępy – 1 szt | TAK |  |
| 12 | Obturator ostry – 1 szt | TAK |  |
| 13 | Kleszcze do przyciągania morcelowanych tkanek – 1 szt | TAK |  |
| 14 | Silnik morcelatora wraz z instrumentami autoklawowalnymi | TAK |  |
| 15 | Konsola sterująca do elektrycznego zasilania silnika morcelatora – 1 szt | TAK |  |
| 16 | Konsola wyposażona w wyświetlacze słupkowy oraz numeryczny informujący o prędkości obrotowej noża morcelatora | TAK |  |
| 17 | Dwupedałowy przełącznik nożny do uruchamiania obrotów noża morcelatora – 1 szt | TAK |  |
| 18 | Tryb pracy: obroty w prawo, obroty w lewo | TAK |  |
| 19 | Prędkość obrotowa morcelatora regulowana w zakresie 500-1200 obr/min | TAK |  |
| 20 | Nominalny moment obrotowy morcelatora -0,53Nm | TAK |  |
| 21 | Smar do konserwacji silnika – 1 szt | TAK |  |
| 22 | Pojemnik do sterylizacji zestawu – 1 szt | TAK |  |
| 23 | Adapter do mycia naszynowego – 1 szt | TAK |  |
| 24 | Manipulator maciczny wg HOHL’a wykorzystywany podczas operacji laparoskopowych do mobilizacji macicy, napinania struktur więzadłowych, identyfikacji sklepień pochwy oraz odsunięcia macicy od pęcherza i moczowodów w trakcie preparacji podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej. Zestaw składający się z: uchwyt – 1 szt nasadki anatomiczne na szyjkę macicy, dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów części pochwowej szyjki macicy, umożliwiające wyeksponowanie sklepień pochwy, 3 rozmiary – mała (śr. 32 mm); średnia (śr. 35 mm); duża (śr. 40 mm) wkłady spiralne wkręcane w szyjkę macicy, dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów kanału szyjki macicy, umożliwiające stabilne ufiksowanie manipulatora; 2 rozmiary – duży (śr. 20 mm); mały (śr. 15 mm) końcówki manipulatora dopasowujące manipulator do macic o różnej głębokości – 3 rozmiary: krótka,średnia, długa | TAK |  |