Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 14.12.2015

Do wszystkich uczestników postępowania

([www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl/))

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na zakup wraz z sukcesywną dostawą implantów ortopedycznych, nr postepowania EZ/215/106/2015.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr IV poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płyt DSB z tolerancją długości płyty +/- 1 mm?

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr IV poz. 1** dopuści zaoferowanie płyt DSB z możliwością użycia płyt blokowanych z otworami gwintowanymi, oraz w **poz. 4** śrub korowych Ø 4,5 mm, dł. 14-110 mm oraz śrub z gwintowanym łbem Ø 5,0 mm do płytek blokowanych?

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr IV poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania śruby głównej o Ø 12,5 mm zamiast Ø 13 mm?

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr IV poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej o długości 32 mm zamiast 32,3 mm?

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oferowania implantów sterylnych w zakresie **Pakietu IV**?

**Odpowiedź:**

**Tak odstąpi**

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr V poz. 6** dopuści możliwość zaoferowania drutu kostnego 0,7 – 1,5 mm zamiast 0,7 – 2,0 mm?

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr V poz. 11** dopuści możliwość zaoferowania grotów Steinmanna Ø 3,0 lub 4,0mm zamiast 3,5 mm?

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr V poz. 19** dopuści możliwość zaoferowania Kirschnera Ø 3,0 x310mm zamiast Ø 3,0 x309mm?

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr V poz. 29** dopuści możliwość zaoferowania Kirschnera Ø 3,0 x310mm zamiast Ø 3,0 x309mm?

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr VII poz. 4** dopuści możliwość zaoferowania wkrętu gąbczastego Ø 4,0 o dł. 14-70mm?

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr VII poz. 9** dopuści możliwość zaoferowania wkrętu kaniulowanego samowiercącego Ø 2,4 mm ?

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr VII poz. 10** dopuści możliwość zaoferowania wkrętu kaniulowanego samowiercącego Ø 3,5 mm ?

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr VII poz. pomiędzy 11 a 12** dopuści możliwość zaoferowania wkrętu kaniulowanego Ø 5,0 mm o dł. 25 do 70mm ?

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr VII poz. 12** dopuści możliwość zaoferowania wkrętu kaniulowanego Ø 7,0mm ?

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr VII poz. 13** dopuści możliwość zaoferowania podkładek pod wkręty kaniulowane Ø3,5, 4,0, 5,0 , 7,0?

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 16**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr VII poz. 14** dopuści możliwość zaoferowania płytki 1/3 koła od 2 do 10 otworów dł. Od 25-121mm lub od 39-167mm?

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 17**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr VII poz. 14** dopuści możliwość zaoferowania płytki wąskiej cienkiej 2,5x11mm samodociskowej pod wkręty Ø 3,5 mm od 2 do 12 otworów?

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 18**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr VII poz. 14** dopuści możliwość zaoferowania płytki wąskiej cienkiej pod wkręty Ø 4,5 mm od 2 do 12 otworów?

**Odpowiedź:**

**Nie**

**Pytanie 19**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr VII poz. 15** dopuści możliwość zaoferowania drutu Kirschnera od długości 150 do 310mm?

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 20**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr VII poz. 16** dopuści możliwość zaoferowania śruby kaniulowanej kompresyjnej Ø 3,0/ Ø 3,9mm od dł.14-30mm?

**Odpowiedź:**

**Nie**

**Pytanie 21**

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować w Pakiecie VII w poz.17 co ma na myśli pod pojęciem „instrumentarium na miejscu „ , jakiego oczekuje instrumentarium?

**Odpowiedź:**

**śrubokręty i gwintowniki**

**Pytanie 22**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 2% na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia?

**Odpowiedź:**

**Nie**

**Pytanie 24**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 5% na 0,5% wartości zareklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia?

**Odpowiedź:**

**Nie**

**Pakiet nr IV**

**Pytanie 25**

**POZ. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Stalowa płyta przezkrętarzowa DSB sterylna. Kąt szyjkowo-trzonowy 130°, 135°, 140°, 145° i 150°. Ilość otworów w płycie: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12. Długości płyty: 46, 56, 78, 95, 110, 174, 206 mm.

**Odpowiedź:**

**Nie**

**Pytanie 26**

**POZ. 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Śruba główna ciągnąca stalowa, sterylna ø 12,5 mm, dł. śruby 50-130 mm, dł. gwintu 22 mm

**Odpowiedź:**

**Nie**

**Pytanie 27**

**POZ. 4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Śruba korowa stalowa ø 4.5 mm, dł.14-80 m.(heksagonalna)

**Odpowiedź:**

**Nie**

**Pakiet nr V**

**Pytanie 28**

**POZ. lp01** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwoździe RUSH'A 2,5x100-180

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 29**

**POZ. lp02** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwoździe RUSH'A 2,5x100-180

**Odpowiedź:**

**Nie**

**Pytanie 30**

**POZ. lp04** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Instrumentarium (szydło, popychacz zginacz,2- 6,0mm, młotek) użyczenie nieodpłatne

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 31**

**POZ. lp05** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut kostny do cerklarzu ( bez oczka) - miękki w zwojach 10 m. 0,7- 1,6

**Odpowiedź:**

**Nie**

**Pytanie 32**

**POZ. lp07** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Groty Steinmanna Ø3,0x150

**Odpowiedź:**

**Nie**

**Pytanie 33**

**POZ. lp08** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Groty Steinmanna Ø 4,0x150,175,200,225,300

**Odpowiedź:**

**Nie**

**Pytanie 3 4**

**POZ. lp09** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Groty Steinmanna Ø 4,5x150,175,200,225,300

**Odpowiedź:**

**Nie**

**Pytanie 35**

**POZ. lp10** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Groty Steinmanna Ø 5,0x150,175,200,225,300

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 36**

**POZ. lp11** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Groty Steinmanna Ø 3,5x150,175,200,225

**Odpowiedź:**

**Nie**

**Pytanie 37**

**POZ. lp12 - lp16** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwoździe Kirschnera lancet w długościach 150, 310 mm

**Odpowiedź:**

**Nie**

**Pytanie 38**

**POZ. lp18** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwoździe Kirschnera lancet w długościach 3x150, mm

**Odpowiedź:**

**Nie**

**Pytanie 39**

**POZ. lp18** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwoździe Kirschnera lancet w długościach 3x310 mm

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 40**

**POZ. lp23 – lp26** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwoździe Kirschnera trójgraniec w długościach 150, 225, 300 mm

**Odpowiedź:**

**Nie**

**Pytanie 41**

**POZ. lp28** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwoździe Kirschnera ltrójgraniec w długościach 3x325 mm

**Odpowiedź:**

**Nie**

**Pytanie 42**

**POZ. lp29** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwoździe Kirschnera ltrójgraniec w długościach 3x300 mm

**Odpowiedź:**

**Nie**

**Pytanie 43**

**Dot. Formularz ofertowy ( oraz §3 ust. 2 wzoru umowy) – Czy Zamawiający zmieni termin dostaw z max 48 godzin na max 2 dni robocze?**

**Odpowiedź:**

**Tak. W związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w punkcie 15 (strona 8), wzoru umowy oraz formularza ofertowego.**

**Dot. Pakiet nr V**

**Pytanie 44**

Poz. 04 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia instrumentarium do gwoździ Rush’a?

**Odpowiedź:**

**Nie**

**Pytanie 45**

Poz. 07 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania grotów Steinmanna ze skokiem długości co 20 lub 30mm zamiast co 10mm?

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 46**

Poz. 09 - Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania grotów Steinmanna w zakresie długości 150-210, 250, 300 zamiast 80-150-210,250,300 ?

**Odpowiedź:**

**Nie**

**Pytanie 47**

Poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania grotów Steinmanna w zakresie długości 80-220, 260, zamiast 80-210,250?

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 48**

Poz. 19, 29 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ Kirschnera 3x310 zamiast 3x309?

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy:**

**Pytanie 49**

**Czy nastąpiła omyłka pisarska w §3 ust. 14 poprzez powołanie się na ust. 10 i powinno być ust. 11?**

**Odpowiedź:**

**Tak nastąpiła omyłka.**

**Pytanie 50**

**Czy Zamawiający doda zapis w §4 ust. 3, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?**

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź:**

**Tak. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy**

**Pytanie 51**

**Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §5 ust. 1:**

* 1. **Pkt 1 z 2% (nie mniej niż 20 zł) na 0,5%**
  2. **Pkt 2 z 5% (nie mniej niż 20 zł) na 0,5%**
  3. **Pkt 3 z 20% na 10%?**

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Odpowiedź:**

**Brak zgody na zmianę**

**Pytanie 52**

**Czy Zamawiający zmieni wysokość odsetek z podatkowych na odsetki ustawowe (§6 ust. 3)?**

**Odpowiedź:**

**Brak zgody na zmianę**

**Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ w pakiecie VII.**

**Termin składania ofert: 18.12.2015 r. godzina 11:00**

**Termin otwarcia ofert: 18.12.2015 r. godzina 11:15**

Z poważaniem