(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat z ramieniem C zmotoryzowany  -  1 szt.

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

| Lp. | PARAMETR/FUNKCJA/WARUNKI | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APARAT RTG Z RAMIENIEM C I OPCJĄ ANGIOGRAFICZNĄ Z WYPOSAŻENIEM |  |
|  | Rok produkcji 2017 r. | Podać |  |  |
|  | Rok wejścia do produkcji oferowanego modelu minimalnie 2015r | Tak |  |  |
|  | Oznakowanie CE i certyfikat CE | Tak |  |  |
|  | Zasilanie 240V +/-10%, 50Hz | Tak |  |  |
| APARAT Z RAMIENIEM C ZMOTORYZOWANY |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) > 67 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Odległość SID >107 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C >26 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Ruch wzdłużny zmotoryzowany | Tak |  |  |
|  | Szybkość ruchu wzdłużnego min. 25mm/s | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C > 41 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Ruch pionowy zmotoryzowany | Tak |  |  |
|  | Szybkość ruchu pionowego min. 25mm/s | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C > 160° | Tak, podać |  |  |
|  | Ruch orbitalny zmotoryzowany | Tak |  |  |
|  | Szybkość ruchu orbitalnego min. 13˚/s | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C (obrót wokół osi wzdłużnej) > ±220° | Tak, podać |  |  |
|  | Ruch wokół osi wzdłużnej zmotoryzowany | Tak |  |  |
|  | Szybkość obrotu wokół osi wzdłużnej min. 13˚/s | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej ≥ ±10° | Tak, podać |  |  |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) > 83 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  |  |
|  | Uchwyt na obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak |  |  |  |
|  | Blokada kół | Tak |  |  |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | Tak |  |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat | Tak |  |  |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania | Tak |  |  |
|  | Hamulce wszystkich ruchów, hamulce elektromagnetyczne oraz manualne z możliwością wyłączenia napędów elektrycznych i sterowania oraz hamowania ręcznego wszystkich hamulców, sterowanie manualne | Tak | Elektromagnetyczne i manualne – 10 pkt. Elektromagnetyczne – 0 pkt |  |
|  | Poszczególne hamulce oznaczone różnymi kolo-rami w celu łatwiejszej identyfikacji i komunikacji podczas zabiegu z personelem pomocniczym | Tak |  |  |
|  | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak |  |  |
|  | Monitor dotykowy 640x480 - interface użytko-wnika, do sterowania funkcjami obrazu oraz gene-ratora zamontowany na wózku z ramieniem C, z możliwością obracania i pochylania monitora. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C. | Tak, opisać |  |  |
|  | Monitor dotykowy - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku stacji monitorowej. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C. | Tak, opisać |  |  |
|  | Syganlizacja promieniowania na wózku z monitorami oraz na monitorach kolorowych do sterowania aparatem | Tak |  |  |
|  | Podgląd obrazu na monitorze dotykowym live do sterowania funkcjami, podać przekątną obrazu min. 6” | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonywania ruchów motorowych ramienia C z zachowaniem izocentrum | Tak | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość programowania punktu izocentrycznego | Tak |  |  |
|  | Panel do sterowania ruchami ramienia C mocowany do szyny bocznej stołu z funkcjonalnością min. - joystick do sterowania obrotem LAO/RAO i Cranial/Caudal - joystick do sterowania ruchem poziomym i pionowym - programowanie3 pozycji ramienia - ruch ramienia C izocentryczny - możliwością określania ruchów zgodnie z ułożeniem pacjenta - przycisk „0” do ustawienia ramienia C w pozycji zerowej AP - przycisk bezpieczeństwa wyłączający urządzenie | Tak, opisać |  |  |
|  | Ilość pozycji możliwa do zapamiętania min. 3 | Tak, podać |  |  |
|  | Sterowanie ramieniem przy pomocy joysticków umożliwiające szybkie manewrowanie położeniem ramienia C | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Joystick zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem ramienia C | Tak |  |  |
|  | Możliwość definiowania kierunku ruchów zgodnie z życzeniem operatora w zależności od strony ustawienia aparatu względem stołu | Tak |  |  |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C max 80cm | Tak |  |  |
| GENERATOR |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min. 40kHz, impulsowy, wbudowany w urządzenie zapewnia-jący łatwy transport aparatu pomiędzy salami. | Tak |  |  |
|  | Generator wbudowany tzw. monoblok . Nie dopuszcza się aparatów z osobnym generatorem niewbudowanym w wózek ramienia C | Tak |  |  |
|  | System antykolizyjny mechaniczny, skutkujący natychmiastowym zatrzymaniem ruchu w chwili natrafienia na opór (np. zetknięcie obudowy generatora z elementami stołu) | Tak |  |  |
|  | Zakres częstotliwości impulsów generatora min. 1- 25pulsów/s | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość sterowania szerokością impulsu, zakres regulacji min. 5-40ms | Tak, podać |  |  |
|  | Moc generatora RTG min. 25kW (dla 100kV) zgodnie z obowiązującą normą IEC 60601-2-54 | Tak, podać |  |  |
|  | Tryby fluoroskopii | Tak |  |  |
|  | Tryby radiografii w tym radiografia cyfrowa | Tak |  |  |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii min. 120kV | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres prądów dla trybów fluoroskopii ciągłej i pulsacyjnej min. 2 do 240mA | Tak, podać |  |  |
|  | Prąd dla trybu radiografii cyfrowej min. 240mA | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczny dobór poziomu dawki | Tak |  |  |
|  | Redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii ≥ 50% | Tak, podać |  |  |
| LAMPA I KOLIMATORY |  |
|  | Lampa z wirującą anodą, podać szybkość wirowania anody | Tak, podać |  |  |
|  | Lampa 2-ogniskowa | Tak |  |  |
|  | Wielkość ogniska małego ≤ 0.3 | Tak, podać |  |  |
|  | Wielkość ogniska dużego ≤ 0.6 | Tak, podać |  |  |
|  | Całkowita filtracja ≥ 4.2 mmAl w tym co najmniej min. 0,1mmCu | Tak, podać |  |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją, blendy działające niezależnie od siebie z możliwością domykania w różnym stopniu każdej z nich z osobna | Tak |  |  |
|  | Kolimator typu Irys | Tak |  |  |
|  | Szybkość rotacji anody min. 2800obr | Tak, podać |  |  |
|  | Ustawienie kolimatora z podglądem bez użycia dodatkowego promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody > 320kHU | Tak, podać |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka >= 9 000kHU | Tak, podać | < = 9000 – 0 pkt. > 9000 – 10 pkt |  |
|  | Prędkość chłodzenia anody >70kHU/min | Tak, podać |  |  |
|  | Prędkość chłodzenia kołpaka >100 kHU/min | Tak, podać |  |  |
|  | System zabezpieczający lampę przed przegrzaniem z cyfrowym układem kalkulacji warunków cieplnych lampy zabezpieczającym możliwość wykonywania długich zabiegów | Tak, opisać |  |  |
|  | Dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem anody w układzie zamkniętym | Tak |  |  |
| PŁASKI CYFROWY DETEKTOR OBRAZU (FLAT DETECTOR - FD) |  |
|  | Wymiary detektora cyfrowego min. 30cm x 30cm | Tak, podać |  |  |
|  | Wymiary pola obrazowania min. 29,6cm x 29,6cm | Tak, podać |  |  |
|  | Prezentacja obrazu na monitorze w kwadracie bez kolimacji do koła | Tak |  |  |
|  | Wielkość piksela max 195µm | Tak, podać |  |  |
|  | Skala szarości detektora min. 14bit | Tak, podać |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa min. 70lini/cm | Tak, podać |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa zdejmowana | Tak |  |  |
|  | Rodzaj detektora z amorficznym silikonem, typu TFT |  |  |  |
|  | Kształt pola obrazowania na monitorach zgodny z kształtem detektora | Tak |  |  |
|  | Matryca detektora min. 1500x1500 pikseli | Tak, podać |  |  |
|  | Trzy pola detektora obrazu | Tak, podać |  |  |
|  | Wartość dynamiki detektora min. 83dB | Tak, podać |  |  |
|  | Celownik laserowy zintegrowany na detektorze obrazu | Tak |  |  |
|  | Detektor zabezpieczony systemem antykolizyjnym, bezdotykowym, opartym na kontroli dystansu do obiektów (pacjent, metalowe instrumenty, stół), skutkujący zatrzymaniem ruchu przed dotknięciem obiektu. | Tak |  |  |
| SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci dla pełnej matrycy 1024x1024 pikseli min. 100 000 obrazów | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja „Last Image Hold” | Tak |  |  |
|  | Funkcja „cine ” (nagrywanie i odtwarzanie nagranych sekwencji skopii) | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie sekwencji CINE z funkcjonalnością min. Start, stop, regulacja szybkości odtwarzania, możliwość przewijania po 1 klatce | Tak, opisać |  |  |
|  | Częstotliwość cyfrowego zapisu na dysku twardym obrazów fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 25 obr/sek | Tak, podać |  |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie mozaiki obrazów ≥ 16 obrazów | Tak, podać |  |  |
|  | Obraz lustrzany | Tak |  |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi i szumów w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
|  | Regulacja kontrastu | Tak |  |  |
|  | System nanoszenia opisów | Tak |  |  |
|  | System wpisywania danych pacjenta | Tak |  |  |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak |  |  |
|  | Funkcja generowania raportu dawki z podziałem na tryby pracy, powiększenia, | Tak |  |  |
|  | Minimum 4 wielkości powiększenia obrazu Zoom | Tak |  |  |
|  | Funkcje pomiarowe (odległości i kąty) | Tak |  |  |
|  | Skala szarości w post-procesingu min. 30bit | Tak, podać |  |  |
| WÓZEK Z MONITORAMI |  |
|  | Ilość monitorów 2 | Tak |  |  |
|  | Monitory LCD TFT przekątna min. 19” każdy rozdzielczość min 1280 x 1024 pikseli | Tak, podać |  |  |
|  | Luminacja monitorów min. 950cd/m2 | Tak, podać |  |  |
|  | Contrast Ratio 950:1 | Tak, podać |  |  |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania na pulpitach sterowania i na monitorach głównych | Tak |  |  |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak |  |  |
|  | Interface do strzykawki automatycznej do wyzwalania kontrastu, zintegrowany wewnątrz aparatu | Tak |  |  |
|  | Kąt widzenia pionowy i poziomy min. 175˚ | Tak, podać |  |  |
|  | Monitory wyposażone w czujnik korekcji jasności świecenia monitorów do warunków oświetlenia panującego na sali operacyjnej | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu (potwierdzone na dzień składania ofert) o moduł obrazowania tomograficznego 3D, opisanego poniżej; co najmniej: Automatyka doboru ilości zdjęć Prezentacja obrazu 3D z możliwością analizy poszczególnych klatek CINE z możliwością usuwania niektórych zdjęć Rekonstrukcja MPR wraz z płaszczyznami cięcia Zakres kątowy skanowania obrazów do prezentacji 3D realizowane z zakresu motorowo Możliwość wykonania zdjęć 3D i rekonstrukcji MPR w ruchu skanowania po elipsie Volume Rendering Izocentryczny obrót ramienia Cyfrowe filtry do analizy zdjęć 3D, Algorytm FBP dodawanie i odejmowanie tkanki w obrazie itp. | Tak/Nie | Tak- 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
| ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |
|  | DICOM 3.0, Funkcje Storage, Storage Commitment, MPPS, Worklist, Media Class, Query/retrive | Tak, podać |  |  |
|  | Port USB z automatycznym dogrywanie przeglądarki DICOM umożliwiającym odtwarzanie zdjęć na dowolnym komputerze PC. Dodatkowy system archiwizacji x2 | Tak |  |  |
|  | Nagrywanie obrazów w formacie TIFF, JPG, AVI oraz DICOM 3.0 poprzez port USB. | Tak |  |  |
| WYPOSAŻENIE |  |
|  | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/ akwizycji, zapisu zdjęć i oraz zmiany trybów pracy (fluoro, DSA, RSA) min. 3 przyciskowy. Możliwość programowania funkcji przycisków nożnych. Przycisk bezprzewodowy | Tak, podać |  |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki oraz wysyłanie raportu w formacie DICOM | Tak |  |  |
|  | Dwa wyjścia TV OUT do podłączenia dodatkowej pary monitorów | Tak |  |  |
|  | Dwa wyjścia wysokiej rozdzielczości DVI do podłączenia dodatkowej pary monitorów | Tak |  |  |
|  | Strzykawka automatyczna | Tak |  |  |
|  | Protokół wykonania testów akceptacyjnych przez autoryzowany serwis lub laboratorium | Tak |  |  |
| WYMAGANE DOKUMENTY |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej i elektronicznej | Tak |  |  |
|  | CE lub inny dokument dopuszczający urządzenie do stosowania w placówkach medycznych dostarczony wraz z urządzeniem | Tak |  |  |
|  | Wykaz punktów serwisowych dostarczony wraz z urządzeniem | Tak |  |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dostarczony wraz z urządzeniem | Tak |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące spełniająca wymogi jak niżej: - czas reakcji na zgłoszenie awarii max. 24 godziny - czas naprawy bez części zamiennych max. 3 dni robocze - czas naprawy z częściami zamiennymi max. 7 dni roboczych, - naprawa tego samego zespołu 2 razy – powoduje wymianę na nowy, - wykaz realizacji przeglądów okresowych określonych przez producenta obejmujący okres gwarancji, | Tak Podać |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w jęz. Polskim min. 2 egzemplarze oraz na nośniku na wyposażeniu aparatu | Tak |  |  |
|  | Oryginalna instrukcja obsługi w j. angielskim | Tak |  |  |
|  | Prospekt oferowanego urządzenia | Tak - załączyć |  |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |  |
|  | Dostarczenie kluczy serwisowych po upływie okresu gwarancji | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie w części zamienne min. 10 lat od okresu zakupu | Tak |  |  |

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

WARTOŚĆ NETTO –  ................................. zł

WARTOŚĆ BRUTTO – ................................ zł

............................, dnia .......................                            .........................................................

pieczęć i  podpis osoby uprawnionej

ze strony wykonawcy